Информационное письмо по  Оптического нивелира ADA RUBER x32

Уведомляем Вас, что в конструкцию оптического нивелира ADA RUBER x32 с января 2016 года заводом изготовителем внесены изменения.

Изменения:

1.Установлен компенсатор с  усиленными нитями -для уменьшения количества повреждений (обрывов) при падениях прибора.

2.Вместо механического фиксатора оптического компенсатора (призмы) установлен винт-заглушка.

Изменение 2 -внесено в связи с тем, что при длительном хранении в кейсе ,металлические нитки подвеса находятся в сжатом состоянии. Для возврата нитей в рабочее состояние, после продолжительного нахождения под действием механического фиксатора , требуется определенное время ( из-за увеличенной толщины нитей).

Необходимость такой выдержки перед измерениями вносило неудобство (длительное время подготовки к работе) использования прибора для измерений.

При несоблюдении пользователями этого условия производились измерения с недопустимыми погрешностями. Для исключения этого неудобства - механический фиксатор был заменен на винт заглушку. Данное изменение ни как не влияет (не изменяет) на технические характеристики прибора.

ООО «ГЕО ТОТАЛ »       __________________ Гуменнов А.П.