#### ОКП   422861

СЧЁТЧИК  ВАТТ-ЧАСОВ  АКТИВНОЙ  ЭНЕРГИИ

ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА   ЭЛЕКТРОННЫЙ

«Меркурий 201»

Паспорт

АВЛГ.411152.023 ПС

2007

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные сведения ……………………………………………………………… | 3 |
| 2 | Основные технические данные ………………………………………………… | 4 |
| 3 | Комплектность …………………………………………………………………... | 5 |
| 4 | Гарантии изготовителя ……………... ………………………………………….. | 6 |
| 5 | Сведения о консервации ………………………………………………………… | 6 |
| 6 | Сведения об упаковывании …………………………………………………….. | 7 |
| 7 | Свидетельство о приёмке ……………………………………………………….. | 7 |
| 8 | Сведения о движении счётчика в эксплуатации ………………………………. | 8 |
| 9 | Заметки по эксплуатации и хранению …………………………………………. | 8 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А Гарантийный талон ……………………………………… | 9 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б Габаритный чертеж счётчика …………………………… | 10 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ В Схема подключения счётчика к сети 230 В ……………. | 11 |

1 Основные  сведения

1.1 Счётчик  ватт-часов активной   энергии  переменного тока электронный

«Меркурий 201. __» (вариант  исполнения  заполняется  контролером  ОТК) изготовлен  ООО   «Фирма ИНКОТЕКС»  г. Москва.

Дата изготовления:  «____»_______ 200__ г.      Заводской  номер: ____________

1.2 Счётчик предназначен для учёта активной электрической энергии в двухпроводных сетях переменного тока с напряжением 230 В, частотой 50 Гц, базовым/максимальным  током  5/60 А или 10/80 А.

##### 1.3 Счётчик обеспечивает регистрацию и хранение значений  потребляемой  электроэнергии по одному тарифу  с момента ввода счётчика в эксплуатацию.

1.4 Счётчик может эксплуатироваться как самостоятельно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии.

## Таблица 1 – Модификации счётчика, выпускаемые предприятием-изготовителем

| Модификации счётчика | Передаточное число, имп/кВтч | Базовый (максимальный) ток, А | Тип индикатора | Дополнительные функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Меркурий 201.1 | 6400 | 5(60) | УО | - |
| Меркурий 201.2 | 6400 | 5(60) | ЖКИ | - |
| Меркурий 201.22 | 6400 | 5(60) | ЖКИ | PLC |
| Меркурий 201.3 | 6400 | 10(80) | УО | - |
| Меркурий 201.4 | 6400 | 10(80) | ЖКИ | - |
| Меркурий 201.42 | 6400 | 10(80) | ЖКИ | PLC |
| Меркурий 201.5 | 3200 | 5(60) | УО | - |
| Меркурий 201.6 | 3200 | 10(80) | УО | - |

УО  - устройство отсчётное электромеханическое,

ЖКИ - жидкокристаллический индикатор,

PLC -  модуль модема передачи информации по силовой сети.

1.5 Суммирующее устройство cчётчиков  даёт  пoкaзaния нeпocpeдcтвeннo в килoвaтт-чacax (кВтч).

Для ЖКИ количество десятичных разрядов - восемь, из них первые шесть индицируют целое значение электроэнергии в кВтч, а два, находящиеся после запятой, индицируют значение электроэнергии в десятых и сотых долях  кВтч.

Для электромеханических отсчётных устройств количество барабанов – шесть, из них первые пять индицируют целое значение электроэнергии в кВтч,  а шестой индицирует значение электроэнергии в десятых (сотых) долях  кВтч.

1.6 Сведения о сертификации

- Сертификат  соответствия № РОСС RU. АЯ74.В15365 от 07.08.07 г. выдан  органом  по  сертификации  «Нижегородсертифика» ООО «Нижегородский центр сертификации».

- Сертификат об утверждении типа средств измерений  RU.C.34.11.A №

действителен до                         г.

- Тип «Счётчик ватт-часов активной энергии переменного тока электронный «Меркурий 201» зарегистрирован в Госреестре средств измерений под № 24411-04 и допущен к применению  в  Российской  Федерации.

2  Основные  технические  данные

2.1  Базовый /максимальный ток - 5/60 А или 10/80 А (согласно таблицы 1).

2.2  Номинальное напряжение (Uном) - 230 В.

Установленный диапазон рабочих напряжений (0,9…1,1) Uном.

Расширенный рабочий диапазон напряжений (0,8…1,15) Uном.

Предельный рабочий диапазон напряжений (0…1,15) Uном.

2.3  Номинальное значение частоты сети (50±1) Гц.

2.4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности счётчика соответствуют  классу точности 1 или 2 согласно  ГОСТ Р 52322 (класс точности обозначается на шкале).

2.5 В счётчике функционирует  импульсный выход  основного передающего устройства.

2.5.1 Постоянная счётчика – 3200 имп/кВтч  или  6400 имп/кВтч     (согласно  таблицы 1).

2.6  Сопротивление импульсного выхода в состоянии «замкнуто» не более   200 Ом, в состоянии «разомкнуто» - не менее 50 кОм.

Предельная сила тока через импульсный выход (в состоянии «замкнуто») не менее 30 мА.

Предельное допустимое напряжение на контактах импульсного выхода в состоянии «разомкнуто» не менее 24 В.

2.7 Стартовый ток (чувствительность)

Счётчики  начинают регистрировать  показания при коэффициенте мощности, равном 1, и при значении тока равном:

- 20 мА для счётчиков класса точности 1 и 2 с базовым током Iб = 5 А;

- 40 мА для счётчиков класса точности 1 и 2 с базовым током Iб = 10 А.

2.8  Счётчик начинает нормально функционировать не позднее 5 с после приложения номинального напряжения.

2.9 Отсутствие самохода

При отсутствии тока  в  последовательной цепи и значении напряжения, равном 1,15Uном, испытательный выход счётчика не создаёт более  одного импульса в течение времени, указанного в таблице 2.

Таблица 2

| Модификации счётчика | Время, мин |  |
| --- | --- | --- |
|  | для класса точности 1 | для класса точности 2 |
| Меркурий 201.1 | 6,8 | 5,5 |
| Меркурий 201.2 |  |  |
| Меркурий 201.22 |  |  |
| Меркурий 201.3 | 5,1 | 4,1 |
| Меркурий 201.4 |  |  |
| Меркурий 201.42 |  |  |
| Меркурий 201.5 | 13,6 | 10,1 |
| Меркурий 201.6 | 10,2 | 8,2 |

2.10  Время установления рабочего режима не превышает 10 мин.

2.11 Cчётчик   выдepживaет  кратковременные пepeгpyзки тoком, превышающим в 30 раз максимальный ток с допустимым отклонением от 0 % до минус 10 %  в течение одного полупериода при номинальной частоте.

При этом изменение погрешности счетчика при токе равном Iб и коэффициенте мощности, равном единице, не превышает  1,5 %.

2.12  Счётчик устойчив к провалам и кратковременным прерываниям напряжения.

2.13  Изоляция счётчика выдерживает в течение 1 мин воздействие напряжения переменного тока частотой 50 Гц величиной 4,0 кВ - между всеми цепями тока и напряжения, соединенными вместе и вспомогательными цепями, соединенными вместе с «землей»;

Примечание -  «Землей» является проводящая пленка из фольги, охватывающая счётчик.

2.14  Счётчик обеспечивает продолжительность непрерывной работы в течение срока службы.

2.15  Средний срок службы до первого капитального ремонта  не менее 30 лет.

2.16  Активная и полная мощность, потребляемая цепью напряжения счётчика, при номинальном напряжении сети, номинальной частоте и нормальной температуре не превышает 2 Вт и 10 ВА соответственно.

В счётчике «Меркурий 201.22» и «Меркурий 201.42» (наличие модема по сети) потребляемая  активная  и  полная  мощность не превышает  1,5 Вт  и 15 ВА   соответственно.

2.17 Полная мощность, потребляемая последовательной цепью счётчиков, при базовом  токе и номинальной частоте не превышает 0,1 ВА.

2.18 Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 55 ºС.

Примечание  – При эксплуатации счётчиков при температуре от минус 20 до минус    40 °С  допускается частичная потеря работоспособности жидкокристаллического индикатора.

2.19  Габаритные размеры счётчика не более 105*105*64 мм.

2.20  Масса счётчика не более 0,25 кг.

Масса счётчика в потребительской таре не более 0,45 кг.

3  Комплектность

Состав комплекта счётчика приведён в таблице 2.

Таблица 2 – Состав комплекта счётчика

| Обозначение документа | # Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Счётчик ватт-часов активной энергии переменного тока электронный «Меркурий 201.1» (или «Меркурий 201.2», «Меркурий 201.22», «Меркурий 201.3», «Меркурий 201.4», «Меркурий 201.42», «Меркурий 201.5», «Меркурий 201.6») в потребительской таре |  | 1 |
| АВЛГ.411152.023 ПС | Паспорт | 1 |
| АВЛГ.411152.023 И3* | Методика поверки | 1 |
| АВЛГ.468152.018* | Технологическое приспособление RS-232 - PLC | 1 |
|  | Тестовое программное обеспечение «BMonitorFEC» на магнитных носителях* | 1 |
| АВЛГ.411152.023 РС** | Руководство по среднему ремонту | 1 |
| * Поставляется по отдельному заказу организациям, производящим поверку и эксплуатацию счётчиков. ** Поставляется по отдельному заказу организациям, проводящим послегарантийный ремонт. |  |  |

4  Гарантии   изготовителя

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счётчика требованиям АВЛГ.411152.023 ТУ при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями и иными нормативными документами.

4.2 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня  изготовления счётчика. По истечении гарантийного срока хранения начинает использоваться гарантийный срок эксплуатации, не зависимо от того:  введен счётчик в эксплуатацию или нет.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода счётчика в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня изготовления счётчика.

4.4 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует, или заменяет неисправный счётчик и его составные части по предъявлении гарантийного талона (Приложение А).

4.5 Гарантии предприятия-изготовителя снимаются, если счётчик имеет механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя, а также, если сорваны или заменены пломбы счётчика.

Адрес предприятия-изготовителя:

105484  г. Москва, ул. 16-ая Парковая, д.26

ООО  «Фирма ИНКОТЕКС»

5  Сведения   о   консервации

| ## Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

6  Сведения   об   упаковывании

Счётчик  «Меркурий 201. ___» (вариант исполнения заполняется контролером ОТК)

заводской  №  ____________

Упакован  ООО «Фирма ИНКОТЕКС» согласно  требованиям  технических  условий  АВЛГ.411152.023 ТУ

________________       _______________         _________________     ___________________

(должность)	 (личная подпись)	  (расшифровка подписи)       (год, месяц, число)

7  Свидетельство   о   приёмке

7.1 Счётчик  ватт-часов активной   энергии  переменного тока электронный

«Меркурий 201. ____»  (вариант исполнения заполняется контролёром ОТК)

заводской № _______________

изготовлен   и   принят   в   соответствии   с   требованиями   технических   условий

АВЛГ.411152.023 ТУ, ГОСТ Р 52320, ГОСТ Р 52322 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска __________________          Подпись контролера ОТК  __________________

М.П.

7.2 Поверка  счётчика

Объём поверки, условия и подготовка к ней, проведение поверки и оформление её результатов, изложены в «Методике поверки» АВЛГ.411152.023  И3, которая высылается по отдельному заказу.

Межповерочный интервал - 16 лет.

##### Счётчик прошёл первичную поверку		 Дата поверки ___________

##### Подпись поверителя           _______________________

##### М.П. или клейма

После ремонта счётчик подлежит обязательной поверке.

| Дата поверки | Подпись поверителя и клеймо | Срок очередной поверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

8  Сведения   о  движении   счётчика  в  эксплуатации

| Дата установки | Где установлен | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуа-тации | после последнего ремонта |  |  |

9  Заметки по эксплуатации и хранении

9.1 Требования безопасности.

9.1.1 Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на счётчики.

9.4.1 К работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту счётчиков допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.

9.1.2 Все работы, связанные с монтажом счётчиков, должны производиться при отключенной сети.

9.1.3 При проведении работ по монтажу и обслуживанию счётчиков должны быть соблюдены требования ГОСТ  12.2.007.0  и  «Правила  технической эксплуатации электроустановок потребителей и  правила  техники  безопасности при  эксплуатации электроустановок потребителей»,  утвержденные Главгосэнергонадзором.

9.1.4 Счётчики соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 51350 класс защиты II,  ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ  Р 52322-2005.

9.2 Эксплуатация счётчика должна производиться в закрытых, защищённых от воздействия едких газов и паров помещениях при температуре от минус 40 до плюс 55 С.

9.3  Счётчик должен храниться в складских помещениях потребителя (поставщика) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52322, ГОСТ 22261 группа 4:

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 70 °С;

- относительная влажность воздуха 90 %  при температуре 30 °С.

9.4 Даты помещения на хранение и окончания хранения записывают в таблицу.

| ## Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(обязательное)

ООО «Фирма ИНКОТЕКС»

ГАРАНТИЙНЫЙ      ТАЛОН

| на ремонт (замену) счётчика электрической энергии «Меркурий 201. ___» (вариант исполнения заполняется контролером ОТК) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заводской № ____________ дата изготовления |  |  |  |  | __________________ |  |  |
| Приобретён |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заполняется реализующей организацией |  |  |  |
| Введён в эксплуатацию |  |  | ____________________________________________ дата, подпись |  |  |  |  |
| Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием ________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнены работы по устранению неисправностей: |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись руководителя ремонтного предприятия |  |  |  |  |  | ______________________ |  |
|  |  |  |  |  |  | М. П. |  |
|  | Адрес владельца счётчика (учреждения или лица) |  |  |  |  |  |  |
|  | Высылается ремонтным предприятием в адрес предприятия-изготовителя счётчика. |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

(справочное)

Габаритный  чертёж  счётчика

## ПРИЛОЖЕНИЕ  В

(обязательное)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЁТЧИКА К СЕТИ 230 В

Примечание -  Номинальное напряжение, подаваемое на телеметрический выход, равно 12 В (предельное - 24 В).

Номинальная сила тока этого выхода - 10 мА (предельная - 30 мА).

Лист   регистрации   изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум | Входящий № сопровод. докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |