Источник питания постоянного тока

Руководство по эксплуатации

ISO-9002 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	1

2. ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДЕЛИ	1

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ	1

3-1. Основные характеристики	1

3-2. Комплект поставки	1

3-3. Электрические характеристики	2

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ	3

4-1. Лицевая панель	5

4-2. Задняя панель	5

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	6

5-1. Общие замечания	6

5-2. Установка ограничения тока	6

5-3. Установка постоянного напряжения	6

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ	6

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Регулируемые источники питания постоянного тока серии MPS компании МАTRIX предназначены для применения в лабораториях, университетах и на производственных линиях. Выходное напряжение плавно регулируется от 0 до номинального напряжения источника; ток в нагрузке может быть любой величины от 0 до номинального тока источника; напряжение и ток регулируются потенциометрами грубой и точной настройки. Точные значения выходного напряжения и тока отображаются на панелях амперметра и вольтметра.

Источники имеют прекрасную стабильность и хорошие шумовые характеристики, соответствующие требованиям питания современных электронных устройств. Прибор может использоваться как источник постоянного напряжения или источник постоянного тока. Корме того, некоторые источники серии имеют функцию отключения выхода (опция); дополнительный нерегулируемый выход 5В/1А постоянного тока; четырех цифровую индикаторную панель; схему защиты от перегрузки.

Прибор может непрерывно работать не более 8 часов при максимальной нагрузке.

# 2. ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДЕЛИ

| № | Модель | Предельные параметры |  | Отключение выхода | Нерегулируемый, 5В/1А | Габариты (Ш)x(В)x(Д), мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выходное напряжение | Выходной ток |  |  |  |  |
| 1 | MPS-3002D | 0~30В | 2А |  |  | 315x130x165 | 4 |
| 2 | MPS-3002L-1 | 0~30В | 2А |  |  | 315x130x165 | 4 |
| 3 | MPS-3002LK-1 | 0~30В | 2А |  |  | 315x130x165 | 4 |
| 4 | MPS-3002LK-2 | 0~30В | 2А |  |  | 315x130x165 | 4 |
| 5 | MPS-3002S | 0~30В | 2А |  |  | 315x130x165 | 4 |
| 6 | MPS-3003D | 0~30В | 3А |  |  | 315x130x165 | 5.6 |
| 7 | MPS-3003L-1 | 0~30В | 3А |  |  | 315x130x165 | 5.6 |
| 8 | MPS-3003LK-1 | 0~30В | 3А |  |  | 315x130x165 | 5.6 |
| 9 | MPS-3003LK-2 | 0~30В | 3А |  |  | 315x130x165 | 5.6 |
| 10 | MPS-3003S | 0~30В | 3А |  |  | 315x130x165 | 5.6 |
| 11 | MPS-3005D | 0~30В | 5А |  |  | 335x130x165 | 7.2 |
| 12 | MPS-3005L-1 | 0~30В | 5А |  |  | 335x130x165 | 7.2 |
| 13 | MPS-3005LK-1 | 0~30В | 5А |  |  | 335x130x165 | 7.2 |
| 14 | MPS-3005LK-2 | 0~30В | 5А |  |  | 335x130x165 | 7.2 |
| 15 | MPS-3005S | 0~30В | 5А |  |  | 335x130x165 | 7.2 |
| 16 | MPS-6003D | 0~60В | 3А |  |  | 335x130x165 | 7.2 |
| 17 | MPS-6003L-1 | 0~60В | 3А |  |  | 335x130x165 | 7.2 |
| 18 | MPS-6003LK-1 | 0~60В | 3А |  |  | 335x130x165 | 7.2 |
| 19 | MPS-6003LK-2 | 0~60В | 3А |  |  | 335x130x165 | 7.2 |
| 20 | MPS-6003S | 0~60В | 3А |  |  | 335x130x165 | 7.2 |
| 21 | MPS-1820L-1 | 0~18В | 20А |  |  | 255x155x375 | 10 |
| 22 | MPS-3010L-1 | 0~30В | 10А |  |  | 255x155x375 | 10 |
| 23 | MPS-6005L-1 | 0~60В | 5А |  |  | 255x155x375 | 10 |

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 3-1. Основные характеристики

Питание: 110/220В, 50/60Гц, устанавливаемое

Условия эксплуатации:		температура 0°C~40°C,			отн. влажность<80%.

Условия хранения:					температура -10°C~70°C,		отн. влажность <70%

## 3-2. Комплект поставки

Источник питания ...................................................1

Шнур питания ..........................................................1

Руководство по эксплуатации ................................1

## 3-3. Электрические характеристики

| Модель | Серия MPS-3005 Серия MPS-6003 |  | Серия MPS-3003 0-30В/3А |  | Серия MPS-3002 0-30В/2А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим постоянного напряжения: |  |  |  |  |  |  |
| Нестабильность напряжения: | CV* ≤0.01%+2мВ |  |  | ≤0.005%+2мВ |  | ≤0.005%+2мВ |
| Нестабильность напряжения под нагрузкой: | CV* ≤0.01%+2мВ |  |  | ≤0.005%+2мВ |  | ≤0.005%+2мВ |
| Пульсации и шумы: | CV* ≤1мВ (действ.) |  |  | ≤1мВ (действ.) |  | ≤1мВ (действ.) |
| Температурный коэффициент: |  | ≤150х10-6/°C |  |  |  |  |
| Режим постоянного тока: |  |  |  |  |  |  |
| Нестабильность тока: | CC* ≤0.2%+2мА |  |  |  |  |  |
| Нестабильность тока под нагрузкой: | CC* ≤0.2%+5мА |  |  |  |  |  |
| Температурный коэффициент: |  | ≤500х10-6/°C |  |  |  |  |
| Нерегулируемый выход 5В/1А: |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность напряжения: | ±1% |  |  |  |  |  |
| Пульсации и шумы: | CV* ≤2мВ (действ.) |  |  |  |  |  |
| Погрешность дисплея: | четыре знака: ≤0.1% от измеренного значения + 1d; три знака: ≤0.4% от измеренного значения + 1d; d - значение младшего разряда. |  |  |  |  |  |
| Время отклика | ≤100мкс |  |  |  |  |  |

3-3. Электрические характеристики (продолжение)

| Модель | MPS-6005L-1 0-60В/5А | MPS-3010L-1 0-30В/10А | MPS-1820L-1 0-18В/20А |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим постоянного напряжения: |  |  |  |
| Нестабильность напряжения: | CV* ≤0.01%+5мВ |  |  |
| Нестабильность напряжения под нагрузкой: | CV* ≤0.02%+5мВ |  |  |
| Пульсации и шумы: | CV*≤5.0мВ (действ.) | CV* ≤2.0мВ (действ.) | CV* ≤2.0мВ (действ.) |
| Температурный коэффициент: | ≤300х10-6/°C |  |  |
| Режим постоянного тока: |  |  |  |
| Нестабильность тока: | CC* ≤0.2%+2мА |  |  |
| Нестабильность тока под нагрузкой: | CC* ≤0.2%+5мА | CC* ≤0.2%+5мА | CC* ≤0.2%+10мА |
| Пульсации и шумы: | CV* ≤3мВ (действ.) |  |  |
| Температурный коэффициент: | ≤500х10-6/°C |  |  |
| Погрешность дисплея: | три знака ≤0.4% от измеренного значения + 1d d - значение младшего разряда |  |  |
| Время отклика | ≤100мкс |  |  |

*	CV – режим постоянного напряжения;

CC – режим постоянного тока.

# 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ

a.		MPS-XXXXL(K)-X Лицевая панель:										b. MPS-XXXXL(K)-X		Задняя панель:

c.	3010L-1/1820L-1 ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ:

d.	3010L-1/1820L-1 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

e.		MPS-XXXXS(D) Лицевая панель:										f. MPS-XXXXS(D)		Задняя панель:

## 4-1. Лицевая панель

| 1) | Выключатель питания: | Включение (ON)/выключение (OFF) питания прибора. |
| --- | --- | --- |
| 2) | Кнопка подключения выходных клемм прибора OUTPUT (только для MPS-xxxxLK-x и MPS-xxxxD): | После включения питания прибора напряжение на выходных клеммах прибора отсутствует. При этом вольтметр отображает напряжение, установленное Вами для дальнейшей работы. Нажмите на эту кнопку, для подключения источника к выходным клеммам, при этом загорится светодиод OUT. При повторном нажатии этой кнопки, светодиод погаснет, а напряжение на выходных клеммах прибора снова будет равно нулю. Будет установлен ждущий режим прибора. В целях безаварийной работы последующее нажатие этой кнопки производите не ранее чем через 3 секунды. |
| 3) | Индикатор подключения выходных клемм прибора OUT: см. выше. |  |
| 4) | Индикатор C.C.: | зажигается, если прибор находится в режиме постоянного тока. |
| 5) | Индикатор C.V.: | зажигается, если прибор находится в режиме постоянного напряжения. |
| 6) | Вольтметр: | показывает величину выходного напряжения. |
| 7) | Амперметр: | показывает величину выходного тока. |
| 8) | Регулятор напряжения COARSE: | для грубой установки выходного напряжения. |
| 9) | Регулятор напряжения FINE: | для точной установки выходного напряжения. |
| 10) | Регулятор тока COARSE: | для грубой установки выходного тока. |
| 11) | Регулятор тока FINE: | для точной установки выходного тока. |
| 12) | "+" выходная клемма: | вывод положительной полярности источника (красный). |
| 13) | "GND" клемма: | вывод для заземления и шасси источника (зеленый). |
| 14) | "-" выходная клемма: | вывод отрицательной полярности источника (черный). |
| 15) | "+ 5V/1A" выходная клемма: | вывод положительной полярности источника 5В. |
| 16) | "- 5V/1A" выходная клемма: | вывод отрицательной полярности источника 5В. |

## 4-2. Задняя панель

| 17) Шнур питания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18) Гнездо предохранителя: | Номинал предохранителя | 220В | 110В |
|  | серия 30В/2А: | 1А | 2А |
|  | серия 30В/3А: | 1.5А | 3А |
|  | серия 30В/5А: | 2.5А | 5А |
|  | 60В/5А: | 3.15А | 6.3А |
|  | 30В/10А: | 3.15А | 6.3А |
|  | 18В/20А: | 6.3А | 10А |
| 19) Переключатель напряжения сети: | Силовой трансформатор рассчитан для включения в сеть с переменным напряжением 110В или 220В, 50/60Гц. Выбор напряжения сети осуществляется переключателем, показанным на рисунке стр.9. |  |  |
| 20) Вентилятор |  |  |  |

# 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 5-1. Общие замечания

- Отклонение напряжения сети питания с частотой 50/60Гц источников серии MRS не должно превышать ±10%.

- Во избежание электрического шока проводник защитного заземления шнура питания должен быть подключен к шине заземления.

- Нельзя использовать прибор в местах с температурой окружающей среды превышающей 40°C. Располагайте прибор так, чтобы не затруднять теплообмен радиатора, расположенного на задней панели прибора.

- Выходные клеммы прибора не связаны с заземлением прибора. Если для питания требуется источник с заземленным положительным или отрицательным выводом, установите закоротку соответственно между клеммой "+" или "-" и клеммой "GND".

## 5-2. Установка ограничения тока

- Определите максимальную величину безопасного тока для питания вашего устройства.

- Временно замкните накоротко проводником клеммы "+" и "-" источника питания.

- Поверните регулятор напряжения в направлении 0 до момента зажигания индикатора C.C.

- Установите регулятором тока требуемое значение максимального тока, контролируя его величину по дисплею А.

- Предельное значение (ограничение) тока теперь установлено. При дальнейшей работе с источником не меняйте положение регулятора тока.

- Снимите закорачивающий проводник с клемм "+" и "-" и подключите к ним нагрузку для питания в режиме постоянного напряжения.

## 5-3. Установка постоянного напряжения

- Включите источник питания, при этом должен загореться индикатор C.V.

- Вращением регуляторов COARSE и FINE установите требуемое напряжение.

- Нажмите кнопку OUTPUT, при этом должен загореться индикатор OUT и на выходных клеммах источника питания появится установленное напряжение.

- У источников питания, не имеющих кнопки OUTPUT, установленное напряжение на выходных клеммах появляется сразу после включения прибора.

# 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Приведенные ниже инструкции должны выполняться только квалифицированным персоналом. Во избежание электрического шока не допускается выполнять любые другие действия по обслуживанию прибора неописанные в настоящем руководстве, если Вы не имеете соответствующей квалификации.

- При выходе из строя плавкого предохранителя, индикаторы C.V. и C.C. не будут зажигаться, и источник питания не будет работать. Плавкий предохранитель обычно не выходит из строя, при исправном источнике питания. Попытайтесь выявить и устранить причину перегорания плавкого предохранителя, и лишь затем замените его плавким предохранителем нужного номинала и типа. Плавкий предохранитель расположен на задней панели.

Если Вы собираетесь подключить прибор к сети с другим номинальным напряжением, необходимо предварительно заменить плавкий предохранитель согласно таблице приведенной на стр. 11.

- Если при работе в режиме постоянного напряжения напряжение на выходе прибора стало меньше установленного значения, и при этом загорелся индикатор C.C., это означает включение режима защиты по превышению тока. Прибор при этом автоматически переходит в режим постоянного тока. Проверьте нагрузку или увеличьте установленное значение ограничения тока в зависимости от ситуации.

- Если при работе в режиме постоянного тока выходной ток прибора стал меньше установленного значения, и при этом загорелся индикатор C.V., это означает, что прибор автоматически перешел в режим постоянного напряжения. Проверьте нагрузку или увеличьте установленное значение напряжения.

- При нестабильности выходного напряжения, пожалуйста, проверьте напряжение сети питания: возможно, оно ниже 198В.

Характеристики приборов могут быть изменены без уведомления.

При возникновении вопросов, пожалуйста, обратитесь к нашему местному представителю или непосредственно в нашу компанию.

MATRIX Technology INC. Building 1, NanYu Ind. Area, HuaChang Road, DaLang, LongHua, Baoan, ShenZhen, China. Tel: 86-755-28174551 28174552 Fax: 86-755-28174550 http: //www.szmatrix.com E-mail: sales@szmatrix.com