7. Методы контроля и испытаний

Поверка штангенциркулей осуществляется в соответствии с документом                                         МП 57709-14 «Штангенциркули торговой марки «Калиброн». Методика поверки».

Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации штангенциркуля, но не реже одного раза в год.

8. Гарантии изготовителя

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие штангенциркуля требованиям технической документации фирмы-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев..

8.3. Гарантийный срок хранения: 24 месяца.

8.4. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7, эт. 5, пом. XII, ком. 14

Тел./ Факс:  8 (495) 380-11-06

9. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение штангенциркуля согласно технической документации фирмы-изготовителя.

10. Сведения о консервации и упаковке

Штангенциркуль подвергнут консервации и упаковке.

Срок консервации - 24 месяца.

11. Свидетельство о приемке

Штангенциркуль соответствует требованиям технической документации                 фирмы - изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Заводской №___________________________________________________

Дата выпуска __________________________________________________

Подписи лиц, ответственных за приемку ___________________________

М.П.

- Изготовитель:

Фирма Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd, КНР Адрес: 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China. Тел: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270

- Отдел продаж:

АО ТД «Калиброн»

111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр.7, эт. 5, пом. XII, ком. 14

Тел./ Факс: +7 (495) 380-11-06

E-mail: info@tdkalibron.ru

АО Торговый дом «Калиброн»

111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7,

эт. 5, пом. XII, ком. 14

ПАСПОРТ

Штангенциркуль торговой марки

«Калиброн»

двусторонний с глубиномером

с цифровым отсчетным устройством

Диапазон измерений, мм:

⁭ 0 – 125;   ⁭ 0 – 150;   ⁭ 0 – 200;   ⁭ 0 – 250;   ⁭ 0 – 300

Дискретность отсчета, мм: 0,01

1. Назначение

Штангенциркуль торговой марки «Калиброн» с цифровым отсчетным устройством двусторонним с глубиномером (далее по тексту- штангенциркуль) предназначен для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, а также для измерения глубины отверстий и уступов. Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

#### 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха:			от 15 до 25°С

Относительная влажность воздуха:	не более 80 %

3. ТехническИЕ характеристикИ

Таблица 1. Основные метрологические и технические характеристики штангенциркулей

| Диапазон измерений наружных размеров, мм | Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм |
| --- | --- |
| от 0 до 125 | 0,01 |
| от 0 до 150 | 0,01 |
| от 0 до 200 | 0,01 |
| от 0 до 250 | 0,01 |
| от 0 до 300 | 0,01 |

Таблица 2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей при измерении наружных размеров

| Измеряемая длина, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм |
| --- | --- |
| от 0 до 100 вкл. | ± 0,03 |
| св. 100 до 200 вкл. | ± 0,03 |
| св. 200 до 300 вкл. | ± 0,04 |

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении глубины, равной 20мм  ± 0,03 мм.

Расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок для внутренних измерений штангенциркулей, установленных на размер 10 мм,

+0,07

не более 10       мм.

+0,02

Отклонение от параллельности кромочных измерительных поверхностей губок для внутренних измерений штангенциркулей, не более 0,02 мм.

Параметр шероховатости плоских и цилиндрических измерительных поверхностей штангенциркулей Ra ≤ 0,32 мкм.

Параметр шероховатости измерительных поверхностей кромочных губок и плоских вспомогательных измерительных поверхностей штангенциркулей Ra ≤ 0,63 мкм.

4. Комплектность поставки

4.1. Штангенциркуль

4.2. Футляр

4.3. Элемент питания

4.4. Паспорт

4.5. Методика поверки (по заказу потребителя)

5. Подготовка к работе и правила эксплуатации

5.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штангенциркуль.

5.2. Промыть бензином и протереть измерительные поверхности чистой тканью.

5.3. Включить электронное устройство штангенциркуля нажатием кнопки “OFF/ON”.

5.4. Переключить режим единиц измерения штангенциркуля дюйм/миллиметр в необходимый с помощью кнопки “INCH/MM”.

5.5. Ослабить зажимной винт и проверить плавность хода рамки. Убедиться, что цифровое отсчётное устройство и все клавиши работают правильно. Нажать кнопку установки нуля “ZERO” при сомкнутых губках штангенциркуля.

5.6. Не допускать:

- грубых ударов или падений во избежание изгиба штанги и повреждения электронного устройства;

- царапин на измерительных поверхностях.

5.7. После окончания работы штангенциркуль протереть чистой салфеткой, выключить с помощью кнопки “OFF/ON” и уложить в футляр.

6. Порядок работы

6.1. При измерении наружных поверхностей необходимо, чтобы не было перекосов, губки были перпендикулярны измеряемой поверхности. Губки для наружных измерений опустить насколько это возможно.

6.2. При измерении внутренних поверхностей, губки для внутренних измерений опустить насколько это возможно. Не допускать

перекосов, губки должны быть перпендикулярны измеряемой поверхности. При измерении диаметров отверстий снимается максимальное значение.

6.3. При измерении глубины глубиномер необходимо устанавливать перпендикулярно дну детали.