6.4. Не допускать:

6.4.1. Грубых ударов или падений;

6.4.2. Царапин на измерительных поверхностях.

6.5. Не измерять детали на ходу станка.

6.6. После окончания работы микрометр рычажный протереть чистой салфеткой смоченной в нефрасе, затем насухо - чистой салфеткой и уложить в футляр.

6.7. Перед непосредственным измерением проверяют нулевое положение микрометра. При совпадении стрелки с нулевым штрихом шкалы отсчетного устройства микрометрическая головка должна быть в нулевом положении.

При положении стрелки, совпадающей с нулевым штрихом шкалы отсчетного устройства, чтение показаний производится по микрометрической головке.

При относительных измерениях рычажный микрометр настраивают по блоку концевых мер требуемого размера путем перемещения микрометрического винта. После стопорения микровинта блок концевых мер выводят и проверяемое изделие вводят между измерительными поверхностями, устраняют перекосы путем перемещения проверяемых поверхностей относительно измерительных, определяют отклонения и подсчитывают действительные размеры.

6.8. Поверка

Поверка осуществляется в соответствии с документом по поверке МП 203-2-2016 «Микрометры рычажные торговой марки «SHAN». Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» 20 июля 2016 г.

Межповерочный интервал – 1 год.

7. Свидетельство о приёмке

7.1 Микрометр рычажный торговой марки «SHAN», заводской № ______________ соответствует требованиям технической документации фирмы-изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Приемку произвёл

личная подпись  			               расшифровка подписи

штамп ОТК                                                       Дата «___»_____________ 201_ г.

Поверку (калибровку) произвел

личная подпись                             расшифровка подписи

Поверительное (калибровочное) клеймо                         Дата «___»_____________ 201_ г.

М.п.

ЗАО Торговый дом «Калиброн»

111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7

ПАСПОРТ

Микрометр рычажный торговой марки «SHAN»

МР.01.001.ПС

Диапазон измерений, мм:

⁭ 0-25    ⁭ 25-50    ⁭ 50-75    ⁭ 75-100

Диапазон показаний ОУ, мм:

⁭ ±0,030    ⁭ ±0,040    ⁭ ±0,060    ⁭ ±0,070

1. Основные сведения об изделии и технические данные

#### 1.1. Микрометр рычажный торговой марки «SHAN», дата изготовления __________________, фирмы Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd, КНР, адрес: 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China, заводской № ______________ , изготовлен согласно  технической документации фирмы-изготовителя.

#### 1.2. Технические данные

Таблица 1. Основные метрологические характеристики микрометров

| Диапазон измерений, мм | Отсчетное устройство |  | Измерительное усилие, Н | Колебание измерительного усилия, Н, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена деления, мм | Диапазон показаний, мм, не менее |  |  |
| От 0 до 25* | 0,001 | ±0,030 | От 5 до 10 | 2 |
| От 25 до 50 |  |  |  |  |
| От 50 до 75 |  |  |  |  |
| От 75 до 100 |  |  |  |  |
| От 0 до 25* | 0,001 | ± 0,040 | От 5 до 10 | 2 |
| От 25 до 50 |  |  |  |  |
| От 50 до 75 |  |  |  |  |
| От 75 до 100 |  |  |  |  |

| Продолжение табл. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 0 до 25* | 0,001 | ± 0,060 | От 5 до 10 | 2 |
| От 25 до 50 |  |  |  |  |
| От 50 до 75 |  |  |  |  |
| От 75 до 100 |  |  |  |  |
| От 0 до 25 | 0,001 | ± 0,070 | От 5 до 10 | 2 |
| От 25 до 50 |  |  |  |  |
| От 50 до 75 |  |  |  |  |
| От 75 до 100 |  |  |  |  |

Примечание: * - микрометры имеют два исполнения: с арретиром, расположенным со стороны микрометрической головки и с арретиром, расположенным со стороны стрелочного отсчетного устройства

Таблица 2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений микрометров вместе с отсчетным устройством в любом рабочем положении, допуск плоскостности и параллельности плоских измерительных поверхностей при нормируемом измерительном усилии и температуре окружающей среды (20 ± 4) °С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 23 °С)

| Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Допуск параллельности плоских измерительных поверхностей микрометра, мкм, не более | Допуск плоскостности плоских измерительных поверхностей микрометра, мкм, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0 до 25 | ±4 | 0,9 | 0,6 |
| От 25 до 50 | ±4 | 0,9 | 0,6 |
| От 50 до 75 | ±5 | 1,2 | 0,6 |
| От 75 до 100 | ±5 | 1,2 | 0,6 |

Таблица 3. Допускаемые отклонения длины от номинальных размеров, допуски плоскостности и параллельности плоских измерительных поверхностей установочных мер

| Диапазон измерений, мм | Номинальный размер установочных мер, мм | Допускаемое отклонение длины установочных мер от номинального размера, мкм | Допуск плоскостности, мкм, не более | Допуск параллельности, мкм, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 25 до 50 | 25 | ±1,5 | 0,6 | 2,0 |
| От 50 до 75 | 50 | ±2,0 |  |  |
| От 75 до 100 | 75 | ±2,5 |  |  |

Таблица 4. Габаритные размеры и масса микрометров

| Диапазон измерений, мм | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- |
| От 0 до 25 | 165х20х73 | 0,53 |
| От 25 до 50 | 190х20х90 | 0,70 |
| От 50 до 75 | 215х20х104 | 0,93 |
| От 75 до 100 | 240х20х124 | 1,20 |

Цена деления шкалы барабана микрометра, мм 			         0,01.

Параметр шероховатости Ra измерительных поверхностей

микрометров и установочных мер, мкм, не более 				         0,04.

Диапазон рабочих температур, ºС 			      от плюс 15 до плюс 25.

Относительная влажность воздуха, %, не более 		                          80.

2. Комплектность

2.1. Микрометр рычажный – 1 шт.

2.2. Установочная мера – 1 шт. (для микрометров рычажных с нижним пределом диапазона измерений от 25 мм)

2.3. Футляр – 1 шт.

2.4. Паспорт – 1 экз.

2.5. Методика поверки – 1 экз.

3. Сроки службы и гарантии изготовителя

3.1 Средний срок службы не менее 3 лет.

3.2 Изготовитель гарантирует соответствие микрометра рычажного требованиям технической документации фирмы-изготовителя при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода микрометра рычажного в эксплуатацию.

4. Консервация

4.1 Микрометр рычажный подвергнут на предприятии-изготовителе консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014-78

Средства защиты по ГОСТ 9.014-78 ВЗ-1, ВУ-1

Категория хранения I по ГОСТ 15150-69

Срок защиты без переконсервации – 2 года.

Консервацию произвёл

личная подпись  	                          расшифровка подписи

Дата «___»_____________ 201_ г.

5. Свидетельство об упаковывании

5.1 Микрометр рычажный упакован предприятием-изготовителем согласно требованиям ГОСТ 13762-86.

Упаковывание произвёл

личная подпись  	                          расшифровка подписи

Дата «___»_____________ 201_ г.

6. Заметки по эксплуатации, порядок работы, поверка

6.1. Протереть чистой салфеткой измерительные поверхности и выдержать на рабочем месте не менее 3 часов.

6.2. Проверить плавность хода микрометра.

6.3. Производить измерения, пользуясь устройством, обеспечивающим плавный подвод и отвод измерительного стержня микрометра.