| Измерение напряжения переменного тока (True RMS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазоны измерений | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
| 0...299,9 В | 0,1 В | ± (2% и.в. + 4 е.м.р.) |
| 300...500 В | 1 В | ± (2% и.в. + 2 е.м.р.) |

Диапазон частоты: 45...65 Гц

| Измерение частоты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазоны измерений | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
| 45...65 Гц | 0,1 Гц | ±(0.1% и.в. + 1 е.м.р.) |

Диапазон напряжения: 50...500 В

| Режим регистратора Измерение тока (True RMS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность* |
| С измерительными клещами C-6 |  |  |
| 0...99,9 мА | 0,1 мА | ± (8 % и.в. + 3 е.м.р.) |
| 100...999 мА | 1 мА |  |
| 1,00...9,99 А | 0,01 А | ± (6 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| С измерительными клещами C-3 |  |  |
| 0...99,9 мА | 0,1 мА | ± (8 % и.в. + 3 е.м.р.) |
| 100...мА | 1 мА |  |
| 1,00...9,99 А | 0,01 А | ± (6 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 10,0...99,9 А | 0,1 А | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 100...999 А | 1 А |  |
| С измерительными клещами F-1, F-2, F-3 |  |  |
| 1...9,99 А | 0,01 А | ± (0,1 % Inom + 2 е.м.р.) |
| 10,0...99,9 А | 0,1 А |  |
| 100...999 A | 1 А |  |
| 1,00...3,00 кA | 0,01 кA | не нормируется |

Inom = 3000 A * дополнительно следует учесть погрешность токовых клещей.

| Измерение активной P, реактивной Q и полной S мощности, а также cos φ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| Клещи C-6 |  |  |
| 0...999 ВА | 1 ВА | ± (10%∙Sизм + 3 е.м.р.) |
| 1...5,00 кВА | 0,01 кВА | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| Клещи C-3 |  |  |
| 0...999 ВА | 1 ВА | ± (10%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 1...9,99 кВА | 0,01 кВА | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 10...99,9 кВА | 0,1 кВА | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 100...500 кВА | 1 кВа | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| С измерительными клещами F-1, F-2, F-3 |  |  |
| 0...999 ВА | 1 ВА | ± (10%∙Sизм + 9 е.м.р.) |
| 1...9,99 кВА | 0,01 кВА | ± (10%∙Sизм + 6 е.м.р.) |
| 10...кВА | 0,1 кВА | ± (10%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 100...кВА | 1 кВа | ± (10%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 501...999 кВА | 1 кВа | не нормируется |
| 1,00...1,50 МВА | 0,01 МВа | не нормируется |

- U: от 0 В до 500 В;

- I: от 10 мА до 1 кА – С-3;

- от 10 мА до 3 кА – F-1, F-2, F-3;

- от 10 мА до 10 А – С-6;

- f: от 45 Гц до 65 Гц

| Измерение гармоник напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон |  | Разрешение | Основная погрешность |
| (h=1...15) | 0...299,9 В | 0,1 В | ± (5% UH,h изм + 3 е.м.р.) |
|  | 300...500 В | 1 В |  |
| (h=16...40) | 0...299,9 В | 0,1 В |  |
|  | 300...500 В | 1 В |  |

| Измерение гармоник тока |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| В зависимости от типа используемых клещей (но не более 10 А для C-6 и 1000А для С-3, F-1, F-2, F-3) | В зависимости от диапазона измерения тока | ± 0,1 × IH,h изм |

| Коэффициент гармонических составляющих напряжения THDU ( h = 2...40) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| От 0 до 999,9 % (для Uизм > 1%· Unom) | 0,1 % | ± 5% × THDU изм |

| Коэффициент гармонических составляющих тока THDI (h = 2...40) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазоны измерений | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
| От 0 до 999,9 % (для Iизм > 1%· Unom) | 0,1 % | ± 5% × THDI изм |

| Измерение параметров петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-N, Z L-L Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZS Диапазон измерений, согласно IEC 61557-3 |  |
| --- | --- |
| Измерительный провод | Диапазон измерения ZS |
| 1,2 м | 0,130 Ом...1999,9 Ом |
| 5 м | 0,170 Ом...1999,9 Ом |
| 10 м | 0,210 Ом...1999,9 Ом |
| 20 м | 0,290 Ом...1999,9 Ом |
| WS-03, WS-04 | 0,190 Ом...1999,9 Ом |

| Диапазон отображения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0.000 Ом...19.999 Ом | 0.001 Ом | ± (5% и.в. + 0.03 Ом) |
| 20.00 Ом...199.99 Ом | 0.01 Ом | ± (5% и.в. + 0.3 Ом) |
| 200.0 Ом...1999.9 Ом | 0.1 Ом | ± (5% и.в. + 3 Ом) |

- Номинальное напряжение сети UnL-N/ UnL-L: 110/190 В, 115/200 В, 127/220 В, 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В

- Рабочий диапазон напряжения: 95 В…270 В (для ZL-PE и ZL-N) и 95 В…440 В (для ZL-L)

- Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц

- Рабочий диапазон частоты: 45 Гц…65 Гц

- Максимальный измерительный ток (для 415 В): 41.5 A (продолжительность - 10 мс)

- Проверка правильности подсоединения контакта PE при помощи сенсорного электрода

- Проверка исправности соединения контакта PE при помощи электрода прикосновения

| Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0 Ом...19,999 Ом | 0,001 Ом | ± (5% + 0.05 Ом) от Zs |

• Рассчитывается и отображается для ZS < 20 Ом

| Измерение тока IК петли короткого замыкания Диапазон измерений, согласно IEC 61557-3 рассчитывается на основе измерительных диапазонов для ZS и номинального напряжения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,055...1,999 A | 0,001 A | Рассчитывается на основе погрешности для петли короткого замыкания |
| 2,00...19,99 A | 0,01 A |  |
| 20,0...199,9 A | 0,1 A |  |
| 200...1999 A | 1 A |  |
| 2,00...19,99 кA | 0,01 кA |  |
| 20,0...40,0 кA | 0,1 кA |  |

Ожидаемый ток короткого замыкания рассчитанный и отображенный на дисплее измерителя, может немного отличаться от значения, полученного пользователем при помощи калькулятора, используя показанное значение полного сопротивления, потому что прибор вычисляет ток по неокругленному значению полного сопротивления петли короткого замыкания. Следует считать правильной и более точной величину тока Ik, отображаемую измерителем или фирменным программным обеспечением.

| Измерение параметров петли короткого замыкания ZL-PE УЗО (без срабатывания УЗО) Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZS Диапазон измерения, согласно IEC 61557-3: 0,50 Ом...1999 Ом для проводников 1,2 м, WS-03 и WS-04, а также 0,51 Ом...1999 Ом для проводников 5 м, 10 м и 20 м. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% и.в. + 10 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |  |

- Не вызывает срабатывания УЗО с IΔn ≥ 30 мA

- Номинальное напряжение сети Un: 110 В, 115 В, 127 В, 220 В, 230 В, 240 В

- Рабочий диапазон напряжений: 95…270 В

- Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц

- Рабочий диапазон частоты: 45…65 Гц

- Проверка исправности соединения контакта PE при помощи электрода прикосновения

| Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% + 10 е.м.р.) ZS |

Рассчитывается и отображается для ZS < 20 Ом

| Ток короткого замыкания IК петли Диапазон измерений, согласно IEC 61557-3 рассчитывается на основе измерительных диапазонов для ZS и номинального напряжения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,055...1,999 A | 0,001 A | Рассчитывается на основе погрешности для петли короткого замыкания |
| 2,00...19,99 A | 0,01 A |  |
| 20,0...199.9 A | 0,1 A |  |
| 200...1999 A | 1 A |  |
| 2,00...19,99 кA | 0.01 кA |  |
| 20,0...40,0 кA | 0,1 кA |  |

Ожидаемый ток короткого замыкания, рассчитанный и отображенный на дисплее измерителя, может немного отличаться от значения, полученного пользователем при помощи калькулятора, используя показанное значение полного сопротивления, потому что прибор вычисляет ток по неокругленному значению полного сопротивления петли короткого замыкания. Следует считать правильной и более точной величину тока Ik, отображаемую измерителем или фирменным программным обеспечением.

Измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО)

- Номинальное напряжение сети Un: 110 В, 115 В, 127 В, 220 В, 230 В, 240 В

- Рабочий диапазон напряжений: 95...270 В

- Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц

- Рабочий диапазон частоты: 4...65 Гц

| Тест срабатывания УЗО и время отключения УЗО tA (для режима tA) Диапазон измерения, согласно IEC 61557-6: 0 мс ... до верхнего предела отображаемого значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип УЗО | Множитель | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| Стандартные и с малой задержкой | 0,5 IΔn | 0...300 мс | 1 мс | ± (2% и.в. + 2 е.м.р.)1 |
|  | 1 Δn |  |  |  |
|  | 2 Δn | 0...150 мс |  |  |
|  | 5 Δn | 0...40 мс |  |  |
| Селективные | 0,5 IΔn | 0...500 мс |  |  |
|  | 1 Δn |  |  |  |
|  | 2 Δn | 0...200 мс |  |  |
|  | 5 Δn | 0...150 мс |  |  |

1для IΔn = 10 мА и 0,5 IΔn основная погрешность ± (2% и.в. +3 е.м.р.)

Точность заданного дифференциального тока:

- для 1*IΔnn, 2*IΔnn и 5*IΔnn — 0...8 %

- для 0,5*IΔn — 8...0 %

| Действительная величина создаваемого тока утечки при измерении времени отключения УЗО [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Δn | Множитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 30 | 15 | 10,5 | 10,5 | 15 | 30 | 42 | 42 | 60 |
| 100 | 50 | 35 | 35 | 50 | 100 | 140 | 140 | 200 |
| 300 | 150 | 105 | 105 | 150 | 300 | 420 | 420 | 600 |
| 500 | 250 | 175 | 175 | — | 500 | 700 | 700 | 1000* |
| I Δn | Множитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 |  |
| 30 | 60 | 84 | 84 | 120 | 150 | 210 | 210 | 300 |  |
| 100 | 200 | 280 | 280 | 400 | 500 | 700 | 700 | 1000* |  |
| 300 | 600 | 840 | 840 | — | — | — | — | — |  |
| 500 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |  |

* не применяется при Un = 110 В, 115 В и 127 В

| Измерение сопротивления защитного заземления RE (относится к сети ТТ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Δn | Диапазон | Разрешение | Измерительный ток | Основная погрешность |
| 10 мA | 0,01...5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мA | 0...+ 10 % и.в. ± 8 е.м.р. |  |
| 30 мA | 0,01...1,66 кОм |  | 12 мA | 0...+10% и.в. ±5 е.м.р. |  |
| 100 мA | 1...500 Ом | 1 Ом | 40 мA | 0..+5% и.в. ±5 е.м.р. |  |
| 300 мA | 1...166 Ом |  | 120 мA |  |  |
| 500 мA | 1...100 Ом |  | 200 мA |  |  |
| 1000 мA | 1...50 Ом |  | 400 мA |  |  |

| Измерение тока отключения УЗО IA для синусоидального дифференциального тока Диапазон измерения, согласно IEC 61557-6: (0,3...1,0) IΔn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Δn | Диапазон | Разрешение | Измерительный ток | Основная погрешность |
| 10 мA | 3,3...10,0 мA | 0,1 мA | 0,3 × IΔn...1,0 × IΔn | ± 5 % IΔ |
| 30 мA | 9,0...30.0 мA |  |  |  |
| 100 мA | 33...100 мA | 1 мA |  |  |
| 300 мA | 90...300 мA |  |  |  |
| 500 мA | 150...500 мA |  |  |  |
| 1000 мA | 330...1000 мA |  |  |  |

- Допускается начало измерения с положительного или отрицательного полупериода тока утечки;

- Время протекания тока измерения:............................... макс. 8.8 с.

| Измерение тока отключения УЗО (IA) для однополярного пульсирующего дифференциального тока и однополярного пульсирующего дифференциального тока с постоянной составляющей 6мA Диапазон измерения, согласно IEC 61557-6: (0,35...1,4) IΔn для IΔn≥30 мA и (0,35...2) IΔn для IΔn = 10 мA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Δn | Диапазон | Разрешение | Измерительный ток | Основная погрешность |
| 10 мA | 3,5...20,0 мA | 0,1 мA | 0,35 × IΔn...2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
| 30 мA | 10,5...42,0 мA |  | 0,35 × IΔn...1,4 × IΔn |  |
| 100 мA | 35...140 мA | 1 мA |  |  |
| 300 мA | 105...420 мA |  |  |  |
| 500 мA | 175...700 мA |  |  |  |

- Допускается начало измерения с положительного или отрицательного полупериода тока утечки;

- Время протекания тока измерения:............................... макс. 8.8 с.

| Измерение тока отключения УЗО IA для постоянного дифференциального тока Диапазон измерения, согласно IEC 61557-6: (0,2...2,0)IΔn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Δn | Диапазон | Разрешение | Измерительный ток | Основная погрешность |
| 10 мA | 2.0...20.0 мA | 0,1 мA | 0,2 × IΔn...2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
| 30 мA | 10,5...42,0 мA | 1 мA |  |  |
| 100 мA | 20...200 мA |  |  |  |
| 300 мA | 60...600 мA |  |  |  |
| 500 мA | 100...1000 мA |  |  |  |

- Допускается измерение положительным и отрицательным постоянным током

- Время протекания тока измерения:............................... макс. 5.2 с.

| Измерение сопротивления заземляющих устройств RE Диапазон измерения, согласно IEC 61557-5: 0,50 Ом…1,99 кОм для измерительного напряжения 50 В и 0,56 Ом…1,99 кОм для измерительного напряжения 25 В |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0.00 Ом...9.99 Ом | 0.01 Ом | &plusm n; (2% и.в. + 4 е.м.р.) |
| 10.0 Ом...99.9 Ом | 0.1 Ом | ± (2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 100 Ом...999 Ом | 1 Ом |  |
| 1.00 Ом...1.99 кОм | 0.01 кОм |  |

- Измерительное напряжение: 25 В или 50 В RMS

- Измерительный ток: 20 мA, синусоидальный RMS 125 Гц (для fn=50 Гц) и 150 Гц (для fn=60 Гц)

- Блокирование измерения при напряжении помех UN>24 В

- Максимальное измеряемое напряжение помех UNmax=100 В

- Максимальное сопротивление вспомогательных зондов: 50 кОм

| Измерение сопротивления вспомогательных зондов RH, RS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 000 Ом...999 Ом | 1 Ом | ± (5% (RS + RE + RH) + 3 е.м.р.) |
| 1.00 кОм...9,99 кОм | 0.01 кОм |  |
| 10.0 кОм...50.0 кОм | 0.1 кОм |  |

| Измерение напряжения помех Внутреннее сопротивление: около 8 МОм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...100 В | 1 В | ± (2% и.в. + 3 е.м.р.) |

| Измерение сопротивления заземляющего устройства с использованием клещей |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,00 Ом...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (8 % и.в. + 4 е.м.р.) |
| 10,0 Ом...99,9 Ом | 0,1 Ом |  |
| 100 Ом...999 Ом | 1 Ом |  |
| 1,00 кОм....1,99 кОм | 0,01 кОм |  |

- Измерение с дополнительными токовыми клещами,

- Диапазон измерения тока помех до 9,99 A.

- Измерение с дополнительными токовыми клещами,

- Диапазон измерения тока помех до 9,99 A.

| Измерение сопротивления заземляющего устройства бесконтактным методом с использованием двух клещей |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,00 Ом...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (10 % и.в. + 4 е.м.р.) |
| 10,0 Ом...19,9 Ом | 0,1 Ом |  |
| 0,00 Ом...9,99 Ом |  | ± (20 % и.в. + 4 е.м.р.) |

| Измерение удельного сопротивления грунта (ρ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,0 Ом м...99,9 Ом м | 0,1 Ом м | В зависимости от основной погрешности измерения RE |
| 100 Ом м...999 Ом м | 1 Ом м |  |
| 1,00 кОм м...9,99 кОм м | 0,01 k Ом м |  |
| 10,0 к Ом м...99,9 кОм м | 0,1 k Ом м |  |

- Измерение по методу Веннера (Wennera),

- Возможность установить расстояние в метрах или футах,

- Выбор расстояния 1 м...30 м (1 фут...90 футов).

| Низковольтное измерение сопротивления Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током ±200 мА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,00 Ом...19.99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 20,0 Ом...199,9 Ом | 0,1 Ом |  |
| 200 Ом...400 Ом | 1 Ом |  |

- Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 4 В…9 В

- Выходной ток при R < 2 Ом: мин. 200 мA (ISC: 200 мA...250 мA)

- Компенсация сопротивления измерительных проводников

- Измерения для обеих полярностей тока

| Измерение активного сопротивления малым током |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,0 Ом...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (3% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 200 Ом...1999 Ом | 1 Ом |  |

- Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 4...9 В

- Выходной ток < 8 мA

- Звуковая сигнализация при измерении сопротивления < 30 Ом ± 50%

- Компенсация сопротивления измерительных проводников

| Измерение сопротивления изоляции Диапазон измерения, согласно IEC 61557-2 для UN = 50 В: 50...250 МОм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон для UN = 50 В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...1999 кОм | 1 кОм | ± (3% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 2,00...19,99 МОм | 0,01 MОм | [± (5 % и.в. + 8 е.м.р.)] * |
| 20,0...199.9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200...250 MОм | 1 MОм |  |

* для кабелей WS-03 и WS-04

| Диапазон измерения, согласно IEC 61557-2 для UN = 100 В: 100 кОм...500 МОм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон для UN = 100 В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...1999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 8 е.м.р.) [±(5 % и.в. + 8 е.м.р.)] * |
| 2,00...19.99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0...199.9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200...500 MОм | 1 MОм |  |

* для кабелей WS-03 и WS-04

| Диапазон измерения, согласно IEC 61557-2 для UN = 250 В: 250 кОм…999 МОм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон для UN = 250 В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...1999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 8 е.м.р.) [±(5 % и.в. + 8 е.м.р.)] * |
| 2,00...19,99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0...199,9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200...999 MОм | 1 MОм |  |

* для кабелей WS-03 и WS-04

| Диапазон измерения, согласно IEC 61557-2 для UN = 500 В: 500 кОм...2,00 ГОм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон для UN = 500 В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...1999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 8 е.м.р.) [±(5 % и.в. + 8 е.м.р.)] * |
| 2,00...19,99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0...199,9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200...999 MОм | 1 MОм |  |
| 1,00...2,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4 % и.в. + 6 е.м.р.) [±(6 % и.в. + 6 е.м.р.)] * |

* - для кабелей WS-03 и WS-04

| Диапазон измерения, согласно IEC 61557-2 для UN = 1000 В: 1000 кОм…9,99 ГОм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон для UN = 1000 В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...1999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 8 е.м.р.) |
| 2,00 MОм...19,99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0. MОм..199,9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200 MОм...999 MОм | 1 MОм |  |
| 1,00 ГОм...3,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4 % и.в. + 6 е.м.р.) |

- Измерительное напряжение: 50 В, 100 В, 250 В, 500 В и 1000 В

- Погрешность формирования испытательного напряжения (Robc [Ом] >= 1000*UN [В]): -0+10% от установленной величины

- Обнаружение опасного напряжения перед началом измерения

- Снятие заряда с объекта измерения

- Измерение сопротивления изоляции с использованием вилки UNI-Schuko (WS-03, WS-04) между всеми тремя клеммами (для UN=1000 В не выполняется)

- Измерение сопротивления изоляции многожильного кабеля (максимально 5) с помощью дополнительного внешнего адаптера AutoISO-1000c

- Измерение напряжения на разъемах +RISO, -RISO в диапазоне: 0 В...440 В

- Измерительный ток < 2 мA

| Измерение освещенности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,1 Лк...99,9 Лк | 0,1 Лк | ± 8% EV изм |
| 100 Лк...999 Лк | 1 Лк |  |
| 1,00 кЛк...9,99 кЛк | 0,01 кЛк |  |
| 10,0 кЛк...19,9 кЛк | 0,1 кЛк |  |

Последовательность чередования фаз

- Индикация последовательности фаз: прямая, обратная

- Диапазон напряжений сети UL-L: 95 В...500 В (45Гц…65 Гц)

- Отображение значений междуфазного (линейного) напряжения

Определение направления вращения электродвигателя

- Диапазон напряжения электродвигателей 1 В ÷ 760 В переменного тока

- Измерительный ток (в каждой фазе): < 3,5 мA