# Основные технические характеристики

«е.м.р.» — единица младшего разряда

Измерение действующего значения напряжения переменного тока

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| --- | --- | --- |
| 0…299,9 В | 0,1 В | ± (2 %U + 6 е.м.р.) |
| 300…500 В | 1 В | ± (2 %U + 2 е.м.р.) |

- Диапазон частоты 45…65 Гц

Измерение частоты

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| --- | --- | --- |
| 45,0…65,0 Гц | 0,1 Гц | ± (0,1% f + 1 е.м.р.) |

- Диапазон напряжения: 50…500В

Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-n, ZL-L

Измерение полного сопротивления петли Zs ГОСТ IEC 61557-3-2013
Диапазон измерения согласно IEC 61557: 0,13...1999 Ом (для измерительного провода 1,2 м)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| --- | --- | --- |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом |  |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |  |

- Номинальное напряжение работы UnL-N / UnL-L:110/190В, 115/200 В, 127/220 В, 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В;

- Рабочий диапазон напряжений: 95 ... 270 В (для ZL-PE и ZL-n) или 95 ... 440 В (для ZL-L )

- Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц;

- Рабочий диапазон частоты: 45 ... 65 Гц;

- Максимальный ток (для 415 В): 41,5 А (10 мс);

Измерение сопротивления петли короткого замыкания: активного Rs и реактивного Xs

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| --- | --- | --- |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 5 е.м.р.) от Zs |

- Расчет и отображение для Zs< 20 Ом

Измерение ожидаемого тока короткого замыкания I k

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
| 2,00…19,99 A | 0,01 A |  |
| 20,0…199,9 A | 0,1 A |  |
| 200…1999 A | 1 A |  |
| 2,00…19,99 кA | 0,01 кA |  |
| 20,0…40,0 кA | 0,1 кA |  |

Измерение сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE RCD (без отключения выключателя УЗО)

Измерение сопротивления петли короткого замыкания Zs
Диапазон измерения согласно IEC 61557: 0,50...1999 Ом (для измерительного провода 1,2 м)

| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) |
| 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% Zs+ 5 е.м.р.) |
| 200…1999 Ом | 1 Ом |  |

- Не вызывает срабатывания выключателей УЗО с IΔn≥ 30 мA;

- Номинальное рабочее напряжение Un: 110 В, 115 В, 127 В, 220 В, 230 В, 240 В;

- Рабочий диапазон напряжений: 95…270 В;

- Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц;

- Рабочий диапазон частоты: 45…65 Гц;

- Контроль правильности соединения зажима PE при помощи электрода касания.

Показания сопротивления петли короткого замыкания: активного Rs и реактивного Xs

| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0..19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) |

- Расчет и отображение для величины Zs< 20 Ом

Показания тока короткого замыкания Iк

| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
| 2,00…19,99 A | 0,01 A |  |
| 20,0…199,9 A | 0,1 A |  |
| 200…1999 A | 1 A |  |
| 2,00…19,99 кA | 0,01 кA |  |
| 20,0…40,0 кA | 0,1 кA |  |

Измерение параметров отключения УЗО

- Номинальное напряжение работы Un: 110 В, 115 В, 127 В, 220 В, 230 В, 240 В;

- Рабочий диапазон напряжений: 95…270 В;

- Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц;

- Рабочий диапазон частоты: 45…65 Гц.

Измерение времени отключения tA УЗО

| Тип выключателя | Установка кратности | Диапазон измерения | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общего типа | 0,5 IΔn | 0..300 мс | 1 мс | ± (2% tA+ 2 е.м.р.)* |
|  | 1 IΔn |  |  |  |
|  | 2 IΔn | 0…150 мс |  |  |
|  | 5 IΔn | 0…40 мс |  |  |
| Селективный | 0,5 IΔn | 0..500 мс |  |  |
|  | 1 IΔn |  |  |  |
|  | 2 IΔn | 0…200 мс |  |  |
|  | 5 IΔn | 0…150 мс |  |  |

* - для IΔn=10 мА и 0,5 IΔn основная погрешность (2% tA+ 3 е.м.р.)

Измерение сопротивления защитного заземления RE

| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 мА | 0,01 кОм ..5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мА | 0…+10% RE ± 8 е.м.р. |
| 30 мA | 0,01 кОм ..1,66 кОм |  | 12 мА | 0…+10% RE ± 5 е.м.р. |
| 100 мA | 1 Ом..500 Ом | 1 Ом | 40 мA | 0…+5% RE ± 5 е.м.р. |
| 300 мA | 1 Ом..166 Ом |  | 120 мA |  |
| 500 мA | 1 Ом..100 Ом |  | 200 мA |  |
| 1000 мA | 1 Ом..50 Ом |  | 400 мA |  |

Измерение напряжения прикосновения UB, отнесенного к номинальному дифференциальному току

| Диапазон | Разрешение | Номинальный ток | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| 0..9,9 В | 0,1 В | 0,4*IΔn | от 10% UB ± 5 е.м.р. |
| 10...99,9 В |  |  | от 15% UB |

Измерение тока отключения IA для синусоидального дифференциального тока

| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 мA | 3,3..10,0 мA | 0,1 мA | 0,3 × IΔn...1,0 × IΔn | ± 5% IΔn |
| 30 мA | 9,0..30,0 мA |  |  |  |
| 100 мA | 33..100 мA | 1 мA |  |  |
| 300 мA | 90..300 мA |  |  |  |
| 500 мA | 150..500 мA |  |  |  |
| 1000 мA | 330..1000 мA |  |  |  |

- Допускается начало измерения с положительного или отрицательного полупериода вынужденного тока утечки;

- Время протекания тока измерения …………………………. макс. 3200 мс.

Измерение тока отключения УЗО (IA) для однополярного пульсирующего дифференциального тока и однополярного пульсирующего дифференциального тока с постоянной составляющей 6мA

| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,35 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
| 30 мA | 12,0..30,0 мA |  | 0,35 × IΔn..1,4 × IΔn | ±10 % IΔn |
| 100 мA | 40..140 мA | 1 мA |  |  |
| 300 мA | 120..420 мA |  |  |  |
| 500 мA | 200..700 мA |  |  |  |

- Допускается измерение для положительных и отрицательных полупериодов вынужденного тока утечки

- Время протекания тока измерения ………………………….. макс. 3200 мс.

Измерение тока отключения УЗО ( IA) для постоянного дифференциального тока

| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,2 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
| 30 мA | 12..60 мA | 1 мA |  |  |
| 100 мA | 40..200 мA |  |  |  |
| 300 мA | 120..600 мA |  |  |  |
| 500 мA | 200..1000 мA |  |  |  |

- Возможно измерение для положительного или отрицательного полупериода вынужденного тока утечки;

- Время протекания тока измерения ...................................... макс. 5040 мс

Измерение сопротивления заземляющего устройства ( RE)
Измерение согласно ГОСТ IEC 61557-5-2013: 0,5 Ом...1,99 кОм (для измерительного напряжения 50 В), 0,56 Ом...1,99 кОм (для измерительного напряжения 25 В)

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,00…9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% RE+ 4 е.м.р.) |
| 10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% RE+ 3 е.м.р.) |
| 100…999 Ом | 1 Ом |  |
| 1,0…1,99 кОм | 0,01 кОм |  |

- Измерительное напряжение: 25 В или 50 В RMS;

- Измерительный ток: 20 мA, синусоидальный RMS 125 Гц (для fn=50 Гц) и 150 Гц (для fn=60 Гц);

- Блокирование измерения при напряжении помех UN>24 В

- Максимальное напряжение помех (измерение) UNmax=100 В

- Максимальное сопротивление вспомогательных зондов: 50 кОм

Измерение сопротивления вспомогательных зондов RH, RS

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 000…999 Ом | 1 Ом | ± (5% (RS+RE+RH) + 3 е.м.р.) |
| 1,00…9,99 кОм | 0,01 кОм |  |
| 10,0…50,0 кОм | 0,1 кОм |  |

Измерение напряжения помех
Внутреннее сопротивление: около 100 кОм

| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0..100 В | 1 В | ± (2% U + 3 е.м.р.) |

Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током ± 200 мA
Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-4-2013: 0,12...400 Ом

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% R + 3 е.м.р.) |
| 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом |  |
| 200…400 Ом | 1 Ом |  |

- Напряжение на открытых зажимах: 4…9 В;

- Исходящий ток при R < 2 Ом: мин. 200 мA;

- Компенсация сопротивления измерительных проводников;

- Измерение двунаправленным током.

Измерение активного сопротивления малым током

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,00…199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (3% R + 3 е.м.р.) |
| 200…2000 Ом | 1 Ом |  |

- Напряжение на открытых зажимах: 4…9 В;

- Исходящий ток < 8 мA;

- Звуковой сигнал для измеряемого сопротивления < 30 Ом±50%;

- Компенсация сопротивления измерительных проводов.

Измерение сопротивления изоляции ГОСТ IEC 61557-2-2013
Диапазон измерения согласно PN-EN 61557-2:
- для UN = 50 В: 50 кОм...250 МОм
- для UN = 100 В: 200...500 МОм
- для UN = 250 В: 200...999 МОм
- для UN = 500 В: 500 кОм...2 ГОм
- для UN = 1000 В: 1 МОм...3 ГОм
- для UN = 2500 В: 2,5 МОм...9,99 ГОм

| Диапазон отображения для Un= 50В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200…250 MОм | 1 MОм |  |

| Диапазон отображения для Un= 100В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200…999 MОм | 1 MОм |  |

| Диапазон отображения для Un= 250В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200…250 MОм | 1 MОм |  |

| Диапазон отображения для Un= 500В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200…999 MОм | 1 MОм |  |
| 1,00…2,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |

| Диапазон отображения для Un= 1000В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200…999 MОм | 1 MОм |  |
| 1,00…3,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |

| Диапазон отображения для Un= 2500В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200…999 MОм | 1 MОм |  |
| 1,00…9,99 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |

- Напряжения измерения: 50 В, 100 В, 250 В, 500, 1000 В, 2500 В;

- Погрешность формирования испытательного напряжения (R [Ом] ≥ 1000*Un [В]): - 0 + 10% от установленной величины;

- Обнаружение опасного напряжения перед началом измерения;

- Разряд емкости измеряемого объекта;

- Измерение сопротивления изоляции многожильных проводов (макс. 5) при помощи внешнего дополнительного приспособления;

- Измерение напряжения на разъемах +RISO, -RISO в диапазоне: 0..440 В;

- Измерительный ток <2 мА.

Последовательность фаз

- Указания последовательности фаз: прямая, обратная;

- Диапазон напряжений сети UL-L: 95…500 В (45…65 Гц);

- Отображение величины линейных напряжений.