# Основные технические характеристики

Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина»

Измерение напряжения переменного и постоянного тока (True RMS)

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0...299,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 6 е. м. р.) |
| 300...600 В | 1 В | ±(2% и. в. + 2 е. м. р.) |

- Диапазон частоты: 45...65 Гц

Измерение сопротивления изоляции

Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-2-2013: для UN = 50 В: 50 кОм…250,0 МОм

| Диапазон для UN = 50 В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм |  |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм |  |
| 100,0...250,0 МОм | 0,1 МОм |  |

* - для адаптера WS-04

Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-2-2013: для UN = 100 В: 100 кОм…500,0 МОм

| Диапазон для UN = 100 В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм |  |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм |  |
| 100,0...500,0 МОм | 0,1 МОм |  |

* - для адаптера WS-04

Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-2-2013: для UN = 250 В: 250 кОм…2,00 ГОм

| Диапазон для UN = 250 В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм |  |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм |  |
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм |  |
| 1,000...2,000 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) ±(6% и. в. + 6 е. м. р.)* |

* - для адаптера WS-04

Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-2-2013: для UN = 500 В: 500 кОм…20,00 ГОм

| Диапазон для UN = 500 В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм |  |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм |  |
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм |  |
| 1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) ±(6% и. в. + 6 е. м. р.)* |
| 10,00...20,00 ГОм | 0,01 ГОм |  |

* - для адаптера WS-04

Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-2-2013: для UN = 1000 В: 1,000 МОм…99,99  ГОм

| Диапазон для UN = 1000 В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ± (3 % и.в.+ 8 е.м.р.), [± (5 % и.в.+ 8 е.м.р.)] * |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм |  |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм |  |
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм |  |
| 1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | ± (4 % и.в.+ 6 е.м.р.), [± (6 % и.в.+ 6 е.м.р.)] * |
| 10,00...99,99 ГОм | 0,01 ГОм |  |
| 10,0...20,00 ГОм* | 0,1 ГОм* |  |

* - для адаптера WS-04

Внимание:  Для значения сопротивления изоляции ниже RISOmin - не определяется точность измерения по причине работы прибора с ограничением тока преобразователя в соответствии с формулой:


где:
RISOmin - минимальное активное сопротивление электроизоляции, измеряемое без ограничения тока преобразователя
UISOnom - номинальное напряжение измерения
IISOmax - максимальный ток преобразователя (1 мА)

Измерение емкости

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 1...999 нФ | 1 нФ | ±(5% и. в. + 5 е. м. р.) |
| 1,00...9,99 мкФ | 0,01 мкФ |  |

- Измерение только в процессе измерения RISO

Низковольтное измерение сопротивления

Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА

Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-4-2013: 0,10...999 Ом

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом |  |
| 200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |

- Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 8 В

- Выходной ток при R<2 Ом: мин. 200 мA

- Компенсация сопротивления измерительных проводников

- Измерение двунаправленным током

Измерение активного сопротивления малым током

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(3% и. в. + 3 е. м. р.) |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |  |

- Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 8…16 В

- Выходной ток > 10 мA

- Звуковая индикация при сопротивлении < 30 Ом ±10%

- Компенсация сопротивления измерительных проводников