## Функциональные возможности:

- измерение сопротивления изоляции до 15 ТОм;

- измерительное напряжение до 5000 В: стандартные величины 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В или установка произвольной величины 50 В...1000 В с шагом 10 В, 1 кВ...5 кВ с шагом 25 В;

- вычисление коэффициентов абсорбции и поляризации: установка трех интервалов времени;

- установка времени измерения - до 99 мин 59 сек;

- измерительный ток – 1,2 мА, 3 мА;

- измерение сопротивления изоляции с использованием проводников длиной до 20 м;

- автоматическая разрядка ёмкости измеряемого объекта после окончания измерения;

- измерение емкости кабеля (в процессе измерения сопротивления изоляции);

- измерение сопротивления изоляции нарастающим ступенчатым напряжением (SV);

- измерение коэффициента разряда диэлектриков (DD);

- защита от объекта измерения находящегося под напряжением;

- цифровые фильтры для проведения измерений в условиях повышенных помех окружающей среды;

- измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов Rcont током ±200 мА разрешением 0,01 Ом;

- измерение напряжения переменного и постоянного тока до 600 В;

- питание от встроенного аккумулятора;

- сохранение результатов измерений в память;

- передача данных на ПК по USB или с использованием беспроводного интерфейса OR-1;

- совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0.