# Основные технические характеристики

Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда»
Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина»

Измерение напряжении помех UN (RMS)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| --- | --- | --- |
| 0...100 В | 1 В | ± (2% и. в. + 3 е. м. р.) |

- частота fN 45…65 Гц

- частота измерения – минимум два измерения/с

Измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов (2р)

Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-4-2013: 0,24 Ом...19,9 кОм

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| --- | --- | --- |
| 0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом |  |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |  |
| 2,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | ± (5% и. в. + 2 е. м. р.) |
| 10,0...19,9 кОм | 0,1 кОм |  |

Измерение сопротивления заземляющих устройств (3p, 4p)

Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-5-2013: 0,3 Ом...19,9 кОм

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| --- | --- | --- |
| 0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом |  |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |  |
| 2,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | ± (5% и. в. + 4 е. м. р.) |
| 10,0...19,9 кОм | 0,1 кОм |  |

Измерение сопротивления заземляющих устройств 3-х проводным методом + клещи (3p+клещи)

Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-5-2013: 0,44...1999 Ом

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| --- | --- | --- |
| 0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (8% и. в. + 3 е. м. р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом |  |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |  |

Измерение сопротивления методом двух клещей

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| --- | --- | --- |
| 0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (10% и. в. + 3 е. м. р.) |
| 20,0...149,9 Ом | 0,1 Ом | ± (20% и. в. + 3 е. м. р.) |

Измерение удельного сопротивления грунта
Измерение согласно методу Веннера, ρ = 2πLRE

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| --- | --- | --- |
| 0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 200...1999 Ом | 1 Ом | ± (2% и.в. + 2 е.м.р.) |
| 2,00...19,99 кОм | 0,01 кОм |  |
| 20,0...99,9 кОм | 0,1 кОм | ± (5% и.в. + 2 е.м.р.) |
| 100...999 кОм | 1 кОм |  |

- расстояние между измерительными зондами (L): 1...50 м

Измерение сопротивления измерительных зондов

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| --- | --- | --- |
| 0...999 Ом | 1 Ом | ±5%(RE+RH+RS)+8 е.м.р. |
| 1,00...9,99 кОм | 0,01кОм |  |
| 10,0...19,9 кОм | 0,1 кОм |  |