#### Основные техничеcкие характеристики

Измерение постоянного тока

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 660,0 A | 0,1 A | ± (2,0 % и. в. + 5 е. м. р.) |
| 1000 А | 1 А | ± (3 % и.в. + 5 е. м. р.) |
| 2000 A | 1 A | Не нормирована |

- Защита от перегрузки: 2000A постоянного тока максимально 60 секунд

Измерение переменного тока True RMS

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 660,0 A | 0,1 A | ± (2,0 % и. в. + 10 е. м. р.) |
| 1000 А | 1 А | ± (2,5 % и. в. + 10 е. м. р.) |
| 1500 А | 1 А | Не нормирована |

- Коэффициент амплитуды: ≤3.

- Спецификация True RMS от 5% до 100% диапазона.

- Диапазон частот: 50Гц ~ 1кГц. Точность измерения f: ± (0,1% и.в. + 5 е.м.р). Отсчет на дополнительном индикаторе.

- Минимальный диапазон входного тока: >500 е.м.р.

- Защита от перегрузки: 1500 A переменного тока.

Измерение напряжения постоянного тока

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 6,600 В | 0,001 В | ± (0,5% и.в.+ 2 е.м.р) |
| 66,00 В | 0,01 В |  |
| 660,0 В | 0,1 В |  |
| 1000 В | 1 В |  |

- Защита от перегрузки: 1000В постоянного тока или 750В переменного rms.

Измерение напряжения переменного тока True RMS

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 6,600 В | 0,001 В | ±(1,5% и. в. + 8 е. м. р.) для 50...500 Гц |
| 66,00 В | 0,01 В |  |
| 600,0 В | 0,1 В |  |
| 750 В | 1 В |  |

- Коэффициент амплитуды: ≤3.

- Спецификация True RMS от 5% до 100% диапазона.

- Диапазон частот: 50Гц ~ 1кГц. Точность измерения f: ±(0,1% и.в. + 5 е.м.р). Отсчет на дополнительном индикаторе.

- Минимальный диапазон входного тока: >500 е.м.р.

- Защита от перегрузки: 1000В постоянного тока или 750В переменного тока rms.

Измерение сопротивления

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 660,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1% и. в. + 5 е.м.р.) |
| 6,600 кОм | 0,001 кОм |  |
| 66,00 кОм | 0,01 кОм |  |
| 660,0 кОм | 0,1 кОм |  |
| 6,600 МОм | 0,001 МОм | ± (2,0% и. в. + 5 е.м.р.) |
| 66,00 МОм | 0,01 МОм | ± (3,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |

- Защита от перегрузки: 600 В RMS постоянного или переменного тока.

Тестирование целостности цепи

| Диапазон | Звуковой сигнал | Время реакции | Напряжение разомкнутой цепи |
| --- | --- | --- | --- |
| 660 Ом | менее 30 Ом | около 100 мс | -3,2В постоянного тока |

Тестирование целостности цепи

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Ток измерения | Напряжение разомкнутой цепи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 В | 1 мВ | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) | 0,8 мA | 3,2 В постоянного тока |

Измерение емкости

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 6,600 нФ | 0,001 нФ | ± (3% и. в. + 30 е.м.р.) |
| 66,00 нФ | 0,01 нФ | ± (3% и. в. + 10 е.м.р.) |
| 660,0 нФ | 0,1 нФ | ± (3% и. в. + 30 е.м.р.) |
| 6,600 мкФ | 0,001 мкФ | ± (3% и. в. + 10 е.м.р.) |
| 66,00 мкФ | 0,01 мкФ |  |
| 660,0 мкФ | 0,1 мкФ |  |
| 6,600 мФ | 0,001 нФ |  |

- Защита от перегрузки: 600 В RMS постоянного или переменного тока.

Измерение частоты

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 66,00 Гц | 0,01 Гц | ± (0,1% и. в. + 5 е.м.р.) |
| 660,0 Гц | 0,1 Гц |  |
| 6,600 кГц | 0,001 кГц |  |
| 66,00 кГц | 0,01 кГц |  |
| 660,0 кГц | 0,1 кГц |  |
| 1,000 МГц | 0,001 МГц |  |

- Минимальный диапазон входного сигнала: >10Гц.

- Минимальная ширина импульса: >1мкс.

- Границы коэффициента заполнения импульса: >30% и <70%.

- Защита от перегрузки: 600 В RMS постоянного или переменного.

Коэффициент заполнения

| Диапазон | Разрешение | Длительность импульса | Основная погрешность (логические 5В) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5...95% | 0,1% | >10 мкс | ± (2,0% и.в. + 10 е.м.р) |

- Диапазон частот: от 5% до 95% (от 40Гц до 20кГц).

- Защита от перегрузки: 600 В RMS постоянного или переменного.

Измерение температуры

| Диапазон | Основная погрешность | Тип датчика |
| --- | --- | --- |
| -20...0 °C | ± (2% и.в. + 3 °C) | Термопара типа K |
| 0...399 °C | ± (1% и.в. + 2 °C) |  |
| 400...1000 °C | ± (2% и.в. + 3 °C) |  |
|  | ± (2% и.в. + 6 °F) |  |
| 32...750 °F | ± (1% и.в. + 4 °F) |  |
| 750...1832 °F | ± (2% и.в. + 6 °F) |  |