# Клещи токоизмерительные 
модель DT200

## Функции

- Измерение силы переменного тока, напряжения, звуковая прозвонка диодов;

- Диаметр клещей захвата – 30мм;

- Цифровой дисплей 3 ½ разряда;

- Частота снятия показаний – 2-3 раза в секунду;

- Вращающийся переключатель для быстрого и простого выбора функций.

- Сохранение данных на дисплее.

## Измерение силы переменного тока

- Установите вращающийся переключатель режимов в положение «АС», указав предел 20А или 200А.

- Охватите измеряемый проводник клещами (только фазу).

- Включите прибор.

- Считайте показания с дисплея.

## Измерение постоянного и переменного  напряжения

- Подсоедините щуп с черным проводом к гнезду «СОМ», красный – к гнезду «V/».

- Установите вращающийся переключатель режимов в положение 600~ для переменного напряжения  и 600= для постоянного тока, (максимальное измеряемое значение не должно превышать 600В постоянного или переменного тока).

- Подсоедините щупы прибора к измеряемой цепи параллельно.

- Считайте показания с дисплея.

## Тест диодов

- Подсоедините щуп с черным проводом к гнезду «СОМ», красный – к гнезду «V/».

- Установите вращающийся переключатель режимов в положение «»,.

- Подсоедините щупы к исследуемому сопротивлению.

- Считайте показания с дисплея.

- При сопротивлении меньше 25 Ом раздается звуковой сигнал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед измерением сопротивления убедитесь, что в цепи отсутствует напряжение!

## Точность измерений

### Сила переменного тока

| диа- | цена | погрешность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пазон | деления | 50-60Гц | 60-100Гц | 100-400Гц | 400-1000 Гц |
| 20А | 10мА | (3%+4зн) | (3%+7зн) | (3%+10зн) | (3%+30зн) |
| 200А | 100мА | (3.5%+4зн) | (3.5%+7зн) | (3.5%+10зн) | (3.5%+30зн) |

### Напряжение постоянного тока

| диапазон | цена деления | погрешность |
| --- | --- | --- |
| 600В | 1В | (1%+2зн.) |

### Напряжение  переменного тока

| диа- | цена | погрешность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пазон | деления | 50-60Гц | 60-400Гц | 400-1000 Гц |
| 600В | 1В | (1.5%+3зн) | (2.0%+10зн) | (2.0%+25зн) |

## Спецификации

Питание	батарея 9В

Дисплей	ЖКД, 3 ½ разряда, макс. число – 1999

Перегрузка	Индикация «1» на дисплее

Индикация полярности	автоматическая

Диапазон температур

при использовании	0~+50

Диапазон температур при хранении	-20~+60

Влажность	не более 80%

Индикация слабой батареи