ДИНАМОМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭД-РМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «ЭЛНА – СЕВЕР ПЛЮС»

Тел/ф. (495)225-24-73 e-mail: dyno@elna-severplus.ru

Internet: www.elna-severplus.ru

Настоящее руководство по эксплуатации определяет правила эксплуатации динамометров электронных ЭД-РМ (далее по тексту – динамометры).

Руководство содержит сведения о конструкции, принципе действия и характеристиках динамометров, необходимые для правильной и безопасной их эксплуатации.

На динамометры распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ 10-382-00 в части съемных грузозахватных приспособлений.

К работе с динамометром допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие конструкцию динамометра и руководство по эксплуатации к ним.

Проверьте комплектность поставки.

Прежде, чем приступить к работе с динамометром, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

1. ОПИСАНИЕ

1.1. Назначение.

1.1.1. Динамометры предназначены для измерений статических сил растяжения и сжатия.

1.2. Условия эксплуатации:

- область нормальных значений температуры окружающего воздуха, С ..….. от -30 до + 40*

* - от -50 С при особом исполнении при необходимости Заказчика

- область нормальных значений относительной влажности, % ……..………..…… от 45 до 85

1.3. Основные характеристики.

Класс точности по ГОСТ Р 55223-2012 ……………………………………………………... 0,5; 1; 2

Пределы допускаемой относительной погрешности динамометров, %:

- ЭД-Н/Т-0,5РМ ……………………………………………......…...………………..……… ± 0,12

- ЭД-Н/Т-1РМ …………..…………………………………......………………………..…… ± 0,24

- ЭД-Н/Т-2РМ …………..……………………………...………...………………………..… ± 0,45

Предельные значения составляющих погрешности, связанных с воспроизводимостью показаний b, повторяемостью показаний b, интерполяцией fc, дрейфом нуля f0, гистерезисом ν и ползучестью с в зависимости от класса точности, наибольшего предела измерений и варианта исполнения упругого элемента приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наибольший предел измерений, кН | Предельные значения, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | b' | fc | f0 | ν | с |
| ЭД-Н/1-0,5РМ | от 0 до 1000 | 0,10 | 0,05 | ± 0,05 | ± 0,025 | 0,15 | 0,05 |
| ЭД-Н/1-1РМ; ЭД-Н/2-1РМ | от 0 до 2000 | 0,20 | 0,10 | ± 0,10 | ± 0,05 | 0,30 | 0,10 |
| ЭД-Н/1-2РМ; ЭД-Н/2-2РМ | от 0 до 2000 | 0,40 | 0,20 | ± 0,20 | ± 0,10 | 0,50 | 0,20 |

Наибольшие пределы измерений, масса и габаритные размеры упругих элементов датчиков приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Масса, кг, не более | Габаритные размеры датчиков, мм, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |
| ЭД-0,5 | 0,1 | 110 | 95 | 30 |
| ЭД-10, ЭД-20 | 1,2 | 150 | 95 | 65 |
| ЭД-30, ЭД-40, ЭД-50, ЭД-60 | 3,0 | 220 | 95 | 70 |
| ЭД-80, ЭД-100 | 5,2 | 250 | 95 | 80 |
| ЭД-200, ЭД-300 | 15 | 300 | 100 | 90 |
| ЭД-500, ЭД-1000 | 26 | 400 | 140 | 90 |
| ЭД-1500, ЭД-2000 | 83 | 600 | 215 | 120 |
| ЭД-3000 | 145 | 700 | 260 | 130 |

Габаритные размеры терминала, мм (длина, ширина, высота), не более …….... 200, 95, 40

Масса терминала, кг, не более ……………..…………………….…………………….... 0,4

Гарантированный радиус действия при полностью заряженных

элементах питания, м ………………………………………………………………….…... от 50 до 100

Питание динамометров осуществляется от аккумуляторов 18605

напряжением, В …………………………………………………………………...……….. 3,7

Время непрерывной работы без подзарядки при полностью заряженных аккумуляторах:

Измерительного модуля……..……………………………..48 часов

весового терминала……………………………………………….12 час.

Время готовности динамометра после включения при условии  совпадения температуры хранения и температуры эксплуатации ………………………………………..………… менее 30 сек

Радиус действия……………………………………………………..50 м

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае разницы указанных температур время ожидания готовности должно быть пропорционально увеличено (при перепаде температур свыше 40 ºС – до 30 мин) .

Вероятность безотказной работы за 1000 часов ……………………….…..…..……….. 0,9

1.4. Описание и состав изделия.

Принцип действия динамометров состоит в том, что под действием приложенной силы происходит деформация упругого элемента датчика, на котором наклеен тензорезисторный мост. Деформация упругого элемента вызывает разбаланс тензорезисторного моста. Электрический сигнал разбаланса моста поступает в терминал для аналого-цифрового преобразования, обработки и индикации результатов измерений.

Конструктивно динамометры состоят из датчика силоизмерительного тензорезисторного и терминала. Датчик состоит из упругого элемента, соединённого с деталями силовведения, которые обеспечивают условия монтажа динамометра и модуля ЭЛ-06, представляющего собой блок питания, совмещённый с приемно-передающим модулем. Передача сигнала терминалу осуществляется по радиоканалу.

Модификации динамометров отличаются метрологическими характеристиками, формой упругого элемента датчика, габаритами и массой.

Рис.1.	Тип 2					Рис.2.

Датчик силоизмерительный тензорезисторный (Рис. 1) состоит из: упругого элемента (поз.1), заключённого между двумя силоприёмными вилками (поз.2); модуля ЭЛ-06 (поз.3), представляющего собой блок питания, совмещённый с приемно-передающим модулем; в силоприёмные вилки вставляются монтажные пальцы (поз.4); для предотвращения самопроизвольного выкручивания силоприёмных вилок, они законтриваются гайками.

На Рис.2 представлен внешний вид терминала. Цифрами обозначены: разъем для подключения зарядного устройства (поз.1); жидкокристаллический цифровой индикатор (поз.2); клавиатура управления (поз.3).

Рис. 3 Тип 1

На корпусе электронного модуля ЭЛ-06 обязательно должны быть указаны модель динамометра (поз.1) и № сенсора (поз.2).

1.5. Комплектность поставки

Состав динамометра и комплектность должны соответствовать указанному в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Динамометр электронный ЭД-РМ | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |

1.6. Маркировка

Маркировка динамометра выполнена в виде таблички, закрепленной на задней панели терминала и на упругом элементе датчика, на которых нанесены следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;

- обозначение динамометра;

- заводской номер;

- год выпуска;

- знак утверждения типа.

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1. Меры предосторожности

2.1.1. Максимальная нагрузка на динамометр не должна превышать 1,15 НПВ.

2.1.2. В целях безопасности не рекомендуется работа с динамометром при температуре окружающего воздуха менее – 30 оС

2.1.3. Емкость батарей в модуле ЭЛ-06 просматривается через терминал на второй строке: Т – заряд пульта, D – заряд датчика.

2.2. Порядок установки и подготовки к работе

2.2.1. Соберите динамометр, руководствуясь схемой на Рис.1. При установке пальцев обязательно законтрите гайки прилагающимися шплинтами. Это необходимо для безопасной работы.

2.2.2. Обеспечьте симметричность подвеса динамометра в силовой схеме относительно оси нагружения динамометра. Ось нагружения динамометра совпадает с осями симметрии нижнего и верхнего элементов подвеса. При необходимости примените промежуточное монтажное кольцо.

2.2.3. Настройка режимов работы и функций силового датчика производится на предприятии – изготовителе. Конкретному типу и экземпляру соответствуют определенные техническими условиями функции и их индивидуальные значения.

2.2.4. Для включения питания динамометра необходимо включить терминал.

2.2.5. При работе с динамометром необходимо руководствоваться «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ-10-382-00.

3. РАБОТА С ДИНАМОМЕТРОМ

Выполнить общее положение согласно разделу 2.

Для включения прибора нажать кнопку на электронном модуле, чтобы загорелся красный светодиод. Включение пульта описано ниже.

3.1. Назначение кнопок клавиатуры терминала.

На рис. 4 показан внешний вид терминала и назначение кнопок клавиатуры.

- Нажимаем кнопку «ВКЛ», держим ее до тех пор, пока не появится заставка.

- Нажатием кнопки «Меню» переключаем экраны.

- Экран № 1

- Экран №2 Максимальное, среднее, минимальное значение в кг

- Экран № 3 Уровень заряда

- Обнуляем показания нажатием кнопки «0». При необходимости можно включить подсветку кнопкой «*».

- Для выключения прибора нажать кнопку «ВКЛ».

- Выключение терминала

- Установка верхней и нижней уставки

- При помощи кнопки «Меню» перейти на 5 экран (установка верхней и нижней уставок)

- На этой экране нажать кнопку «0» 2 раза, пока не очистится экран

- Затем при помощи клавиатуры набрать необходимую верхнюю уставку

- Для перехода на нижнюю уставку нажать кнопку «*», на экране появится «#» - вводим нижнюю уставку, опять подтверждаем кнопкой «*»

- Для вывода в рабочий экран нажать кнопку «0»

- Для возврата на основной экран (1) нажать кнопку «Меню»

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДИНАМОМЕТРОМ

При работе с динамометром необходимо руководствоваться «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ-10-382-00.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации динамометра проверить правильность крепления всех силовводящих элементов и наличие контровки элементов (болты, шплинты).

4.1. Класс защиты от поражения электрическим током – III по ГОСТ 12.2.007.7-75.

4.2. Производственный фактор опасности представляют элементы, включённые в силовую схему измерения.

4.3. При использовании динамометра в качестве индикатора веса категорически запрещается отрывать засыпанный, заложенный другими грузами или примерзший к земле груз крюком с висящим на нем динамометром.

4.4. При использовании динамометра в качестве индикатора веса запрещается использовать динамометр на крюке крана без дополнительного монтажного кольца, создающего необходимую ось симметрии нагружения и дополнительную степень свободы динамометра.

4.5. Ускорение подъема или посадки динамометра не должно превышать 0,2 м/сек2.

4.6. Запрещается засыпать или заливать динамометр веществами любого состава.

4.7. Во избежание выхода из строя электросхемы датчика и потери информации, записанной в ПЗУ терминала, выполнение электросварочных работ ближе, чем в 10 метрах от динамометра, не допускается.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Техническое обслуживание динамометров.

5.1.1. Не реже 1 раза в месяц необходимо производить внешний осмотр ответственных узлов и деталей динамометра. В процессе осмотра оценивается состояние силопередающих пальцев, силоприёмных вилок и болтов, контрящих силоприемные вилки.

5.1.2. При обнаружении трещин любых размеров, деформаций корпуса или элементов грузоподъёмного устройства, уменьшения диаметра сечения (вследствие износа) пальцев до значения, указанного в приложении 15 «Правил…» ПБ 10-382-00, эксплуатацию динамометра следует приостановить и связаться с Предприятием-изготовителем.

5.1.3. Периодичность профилактического осмотра устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в месяц. При профилактическом осмотре проверяется крепление органов управления и регулировок, плавность их действия и четкость фиксации, крепление соединительного кабеля, работоспособность динамометра.

5.2. Консервация

5.2.1. Аккумуляторы отсоединить и извлечь из корпуса модуля ЭЛ-06 и терминала.

5.2.2. Силопередающие пальцы смазать пластичной смазкой типа ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ.

6. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ

Индикация разряда аккумулятора:

Красный диод – аккумулятор разряжен, требуется зарядка.

Зеленый – аккумулятор полностью заряжен.

Для этого необходимо подключить зарядное устройство к терминалу и включить зарядное устройство в сеть 220 В. Зарядку аккумуляторов терминала можно производить как при включенном состоянии, так и при выключенном (рекомендуется). Заряжать не менее 7-8 часов.

Нормальная работоспособность обеспечивается, если % заряда сенсора не менее 30 %.

7. УПАКОВКА

7.1. Подготовка к упаковке, способ упаковки, материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения должны соответствовать требованиям ГОСТ 26.006.

7.2. Перед упаковкой в тару все составные части весов должны быть завернуты в полиэтиленовую пленку ГОСТ 10354.

7.3. Эксплуатационная документация, отправляемая совместно с динамометром, должна быть заварена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и упакована так, чтобы была обеспечена ее сохранность.

8. ПОВЕРКА

8.1. Поверка осуществляется по методике МП 2301-274-2015 «Динамометры электронные ЭД-РМ. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 26.02.2015 г.

8.2. Основные средства поверки: машины силовоспроизводящие 1-го разряда по 
ГОСТ Р 8.663-2009.

8.3. Интервал между поверками – 1 год.

9. ХРАНЕНИЕ

9.1. Хранение динамометров осуществляется в таре. Условия хранения соответствуют группе 1 по ГОСТ 15150-69.

9.2. Хранение динамометров в одном месте с кислотами и другими агрессивными жидкостями и их парами, химическими реактивами и другими веществами, которые могут оказать вредное воздействие на весы, не допускается.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие динамометров требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем руководстве.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

10.3. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, четкими печатями фирмы-продавца;

- наличия оригинала настоящего руководства по эксплуатации;

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если не будут предоставлены вышеуказанные документы или если информация в них будет неполной или неразборчивой. Гарантия недействительна также, если серийный номер на изделии удален, стерт, изменен или неразборчив.

10.4. Гарантийный ремонт осуществляется при доставке изделия в специализированную мастерскую силами и за счет покупателя.

10.5. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их естественным износом, включая все типы элементов питания, антенн, соединительных шнуров и разъемов. Такие дефекты могут быть исправлены по желанию клиента за отдельную плату.

10.6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- наличие механических повреждений;

- ущерб в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации, использование изделия не по назначению;

- ущерб в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;

- ущерб или утеря изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы: стихия, пожар, молния, несчастных случаев и т. д.;

- при наличии следов постороннего вмешательства или выполнении ремонта в мастерских или сервис-центрах, не уполномоченных предприятием-изготовителем;

- ущерб в результате несанкционированного внесения изменений в конструкцию изделия;

- ущерб в результате транспортировки.

| СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ |  |
| --- | --- |
| Дата ремонта | Краткая характеристика ремонта |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Динамометр электронный модели ЭД-__________РМ заводской номер

соответствуют требованиям технических условий ТУ 4273-001-92665463-2015 и признан годным к эксплуатации.

Динамометр испытан нагрузкой ______ кН в течение 10 минут. Испытания выдержал. Дефектов не обнаружено.

Динамометр изготовлен в полном соответствии с правилами ПБ 10-382-00.

Дата выпуска ……………………………….…..

Приемку произвел _______________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОВЕРКЕ

Динамометр электронный модели ЭД-__________РМ заводской номер

на основании результатов первичной поверки признан годным и допущен к применению.

ГосРеестр СИ РФ № 60494-15. Поверка проведена на заводе-изготовителе.

Дата поверки …………………...……….

Поверитель _______________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Динамометр электронный модели ЭД-__________РМ заводской номер

упакован согласно требованиям технических условий ТУ 4273-001-92665463-2015.

Дата упаковки ………………………………..

Упаковку произвел _____________________

СРОК СЛУЖБЫ ДИНАМОМЕТРА

Предприятием-изготовителем устанавливается срок службы динамометров не менее 5 лет.

## ПАСПОРТ

| Модель |  | ПАСПОРТ № _________ Электронный динамометр ЭД-__________РМ |  |  | Местонахождение динамометра __________________________ __________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Место калибровки динамометра __________________________ __________________________ |  |  |  |  |
| Завод-изготовитель ООО «Элна-Север Плюс» |  | Инвентарный № |  | Пределы измерения | Цена деления |  | Класс до эксплуатации |  | Периодич-ность калибровки |
| Заводской № |  |  |  |  |  |  | средний |  | 12 месяцев |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЛИБРОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата калибровки | Заключение о калибровке |  | Подпись поверителя |  |  | Оттиск клейма |  | Примечания |  |

| Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт Изъят «____»_________20 г Исполнитель _______________ ___________________________ ФИО | ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Динамометр электронный ЭД-__________РМ заводской номер Дата продажи ……………………….. Представитель ОТК предприятия-изготовителя _______________ Адрес возврата талона предприятию-изготовителю: Россия, 141305, г. Сергиев-Посад, ул. Центральная, д. 1 (495) 225-24-73 ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Дата продажи ……………………………… Продавец ___________________________ Штамп торгового предприятия. |
| --- | --- |
| Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт Изъят «____»_________20 г Исполнитель _______________ ___________________________ ФИО | ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Динамометр электронный ЭД-__________РМ заводской номер Дата продажи ……………………….. Представитель ОТК предприятия-изготовителя _______________ Адрес возврата талона предприятию-изготовителю: Россия, 141305, г. Сергиев-Посад, ул. Центральная, д. 1 (495) 225-24-73 ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Дата продажи ……………………………… Продавец ___________________________ Штамп торгового предприятия. |