Руководство по эксплуатации

BENNING CM 12

Press 2 sec

CM 12

www.benning.de

Руководства на разных языках на прилагаемом CD и на сайте

BENNING CM 12

Press 2 sec

CM 12



2		3

4

5

8

6	Press 2 sec

7		9

K L

CM 12

M

O

Bild 1:	Gerätefrontseite

Рис. 1:	Передняя панель прибора

Fig. 1:	Voorzijde van het apparaat

AUTO SENSE

DC

V

Press 2 sec

AUTO SENSE DC

V

CM 12

Bild 2:	Gleichspannungsmessung

Рис. 2:	Измерение напряжения постоянного тока

Fig. 2:	Meten van gelijkspanning

Press 2 sec

CM 12

Bild 3:	Wechselspannungsmessung (Frequenzmessung)

Рис. 3:	Измерение напряжения

переменного тока

(измерение частоты)

Fig. 3:	Meten van wisselspanning (frequentiemeting)

Bild 4:	Gleich-/ Wechselstrommessung (Frequenzmessung)

Рис. 4:	Измерение постоянного/ переменного тока (измерение частоты)

Fig. 4:	Meten van gelijkstroom/

wisselstroom (frequentiemeting)

Press 2 sec

CM 12

Bild 5:	Widerstandsmessung/ Dioden-/ Durchgangsprüfung mit Summer

Рис. 5:	Измерение сопротивления / проверка диода / проверка непрерывности электроцепи с помощью звукового сигнализатора

Fig. 5:	Weerstandsmeting/ dioden-/ doorgangscontrole met zoemer

Press 2 sec

CM 12

Press 2 sec

CM 12

Bild 6:	Kapazitätsmessung

Рис. 6:	Измерение емкости

Fig. 6:	Capaciteitsmeting

–

600 A

600 V

+

Press 2 sec

CM 12

Bild 7a: Verbraucher einphasig Рис. 7a: Однофазная нагрузка

Fig. 7a: Consument enkelfasig

W=W1+W2

L1

Press 2 sec

CM 12

L2

L3

Press 2 sec

CM 12

Bild 7b: Verbraucher dreiphasig ohne Neutralleiter (N)

Рис. 7b: Трехфазная нагрузка без

нейтрального проводника (N)

Fig. 7b: Consument driefasig zonder nulleider (N)

Bild 7c: Verbraucher dreiphasig mit Neutralleiter (N)

Рис. 7c: Трехфазная нагрузка с нейтральным проводником (N)

Fig. 7c: Consument driefasig met nulleider (N)

W=W1+W2+W3

Press 2 sec

CM 12

Press 2 sec

Press 2 sec

CM 12

CM 12

Bild 8:	Drehfeldrichtungsanzeige

Рис. 8:	Индикация порядка следования фаз

Fig. 8:	Draaiveldrichting informatie

Press 2 sec	Press 2 sec

CM 12	CM 12

Press 2 sec

CM 12

Bild 9: Strommessung mit flexiblem AC-Stromwandler BENNING CFlex 1

Рис. 9: Измерение тока с помощью гибкого трансформатора переменного тока BENNING CFlex 1

Fig. 9:	Stroommeting met behulp

van een flexibele AC- stroomtransformator BENNING CFlex 1

Press 2 sec

CM 12

Bild 10: Spannungsindikator

Рис. 10: Индикатор наличия напряжения

Fig. 10:  Spanningsindicator

Bild 11:  Batteriewechsel Рис. 11: Замена батареек

Fig. 11: Vervanging van de batterij

Руководство по эксплуатации

Клещи цифровые токоизмерительные

BENNING CM 12

TRUE RMS Цифровые токоизмерительные клещи для

- измерений напряжения постоянного/переменного тока

- измерений постоянного/переменного тока

- измерений сопротивления

- проверки диодов/проверки целостности электроцепи

- измерений емкости

- измерений частоты

- измерений эффективной мощности

- измерений коэффициента мощности (cos φ)

- индикации порядка следования фаз

Содержание

- Указания для пользователя

- Указания по технике безопасности

- Комплект поставки

- Описание прибора

- Общие сведения о цифровых токоизмерительных клещах

5.1	Общие сведения

5.2	Режим AUTO SENSE

5.3	Назначение кнопок

5.4	Функции меню

5.5	Функция регистратора данных «LOG»

5.6	Функция памяти «MEM»

5.7	Передача данных на смартфон / планшет

- Условия окружающей среды

- Электрические характеристики

- Измерение с помощью токоизмерительных клещей BENNING CM 12

- Техническое обслуживание

- Технические характеристики вспомогательного измерительного оборудования

- Экологический аспект

- Указания для пользователя

Данное руководство по эксплуатации рассчитано на

  - квалифицированных электриков и

  - обученный электротехнический персонал.

Прибор BENNING CM 12 предназначен для выполнения измерений в сухой окружающей среде. Запрещается его применение в электрических цепях с номинальным напряжением выше 1000 В переменного/постоянного тока (подробнее в разделе 6 «Условия окружающей среды»).

В руководстве по эксплуатации и на корпусе прибора BENNING CM 12 используются следующие символы:

|  | Допускается применение вблизи и на расстоянии от ОПАСНЫХ ТОКОВЕДУЩИХ проводников. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опасность поражения электрическим током! Этим знаком отмечаются рекомендации, которые необходимо соблюдать для предотвращения опасности для персонала. |  |  |
|  | Внимание! Во избежание возникновения рисков необходимо обязательно следовать рекомендациям, приведенным в настоящем руководстве по эксплуатации. |  |  |
|  | Этот знак на корпусе прибора BENNING CM 12 означает, что прибор имеет защитную изоляцию (степень защиты II). |  |  |
|  | Этот символ на корпусе прибора BENNING CM 12 означает, что прибор удовлетворяет требованиям директив ЕС. |  |  |
|  | Появление на дисплее этого символа предупреждает о разряженной батарее. |  |  |
|  | Этот символ обозначает режим «Проверка диода». |  |  |
|  | Этот символ обозначает режим «Проверка целостности цепи». Звуковой сигнализатор предназначен для акустического сопровождения вывода результата. |  |  |
|  | Этот символ обозначает режим «Проверка емкости». |  |  |
|  | (DC) - напряжение постоянного тока или постоянный ток |  |  |
|  |  |  | (AC) - напряжение переменного тока или переменный ток |
|  |  |  | Заземление (напряжение относительно земли) |

- Указания по технике безопасности

- Данный прибор изготовлен и испытан в соответствии со стандартами:

DIN VDE 0411 часть 1/ EN 61010-1

DIN VDE 0411 часть 2-032/ EN 61010-2-032

DIN VDE 0411 часть 2-033/ EN 61010-2-033

DIN VDE 0411 часть 031/ EN 61010-031

и отправлен с завода в техническом состоянии, совершенно безопасном для эксплуатации.

Для поддержания такого состояния и обеспечения безопасной эксплуатации прибора пользователь должен постоянно и неукоснительно соблюдать указания данного руководства по эксплуатации. Неправильное обращение и несоблюдение указанных предупреждений может привести к серьезным травмам или стать опасным для жизни.

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Будьте предельно осторожны при работе с неизолированными проводниками или линиями электропередачи! Контакт с проводниками, которые находятся под напряжением, может привести к поражению электрическим током..  | WARNING! Be extremely careful when working with bare con- ductors or main line carrier! Contact with live conductors will cause an electric shock! |
| --- | --- |
|  | Устройство можно использовать только в электрических цепях с категорией перенапряжения III с максимальным напряжением относительно земли 1000 В или с категорией перенапряжения IV с максимальным напряжением относительно земли 600 В. Следует использовать только подходящие измерительные выводы. При измерениях категории III выступающая токопроводящая часть контактного наконечника измерительных выводов не должна быть длиннее 4 мм. Перед проведением измерений категории III на контактные наконечники необходимо надеть нажимные колпачки из комплекта поставки с маркировкой CAT III и CAT IV. Они предназначены для защиты пользователя. Необходимо помнить, что работа с электрическими компонентами всех типов опасна. Даже низкое напряжение 30 В переменного тока и 60 В постоянного тока может быть опасным для жизни человека. |
|  | Для предотвращения любой опасности и обнаружения опасного напряжения всегда необходимо сначала измерить напряжение без фильтра нижних частот (без подавления высоких частот). |
|  | Перед включением мультиметра всегда проверяйте целостность устройства, всех измерительных выводов и проводов. |

При подозрении на невозможность безопасной эксплуатации мультиметра его следует немедленно отключить и заблокировать его случайное включение.

Невозможность безопасной эксплуатации можно предположить:

- при наличии видимых повреждений прибора или измерительных выводов, или

- если прибор находится в нерабочем состоянии, или

- после длительного хранения в неблагоприятных условиях, или

- после транспортировки в неблагоприятных условиях, или

Во избежание опасности



- не прикасайтесь к оголенным наконечникам измерительных выводов,

- вставьте измерительные выводы в соответствующие измерительные гнезда цифровых токоизмерительных клещей.

если прибор или измерительные выводы подвергаются воздействию влаги.



Очистка:

Регулярно протирайте корпус сухой тканью и чистящим средством. Не используйте полирующие вещества или растворители!

- Комплект поставки

В комплект поставки прибора BENNING CM 12 входят:

  - Одни цифровые токоизмерительные клещи BENNING CM 12;

  - Один красный безопасный измерительный вывод (L = 1,4 м);

  - Один черный безопасный измерительный вывод (L = 1,4 м);

  - Один компактный защитный чехол;

  - Шесть микробатареек емкостью 1.5 В (стандарт IEC LR03/ AAA) (установленных в устройство);

  - Одно руководство по эксплуатации.

Примечание по дополнительному оборудованию:

- Гибкий трансформатор переменного тока BENNING CFlex 1 (номер по каталогу 044068). Диапазоны измерения переменного тока: 30 A/ 300A/ 3000 A

Примечание по заменяемым деталям:

- Прибор BENNING CM 12 поставляется с шестью встроенными микробатарейками (IEC LR03 / тип AAA) емкостью 1,5 В.

- Перечисленные выше безопасные измерительные выводы (дополнительное измерительное оборудование, номер по каталогу 044145) разрешаются к применению для тока 10 А согласно категории измерения CAT III 1000 В/ CAT IV 600 В.

4.	Описание прибора

См. рис. 1: Передняя панель прибора

На рис. 1 показаны дисплей и следующие функциональные элементы:

1	Измерительный клещевой захват для охвата одножильного токоведущего провода

- Выступ на токоизмерительных клещах, предохраняющий от случайного соприкосновения с проводом

- Светодиод (красный) для индикации величины напряжения и проверки целостности электрической цепи

- Рычаг для размыкания и замыкания токоизмерительного клещевого захвата, для включения подсветки точки измерения и подсветки ЖК-дисплея

- Поворотный переключатель для выбора режима измерения,

- Кнопка активации интерфейса Bluetooth®

- Кнопка RANGE для переключения между автоматическим и ручным диапазоном измерения

- Кнопка MODE для выбора функции измерения/вторичной функции

- Кнопка HOLD/ZERO для сохранения измеренных значений (HOLD) и, соответственно, ZERO для установки нуля (ADC=сила постоянного тока в амперах)

10	Цифровой дисплей для отображения измеренных значений, гистограммы и предупреждения о перегрузке прибора

11	Индикация полярности

12	Индикатор состояния батареи

13	Кнопка курсора для перемещения по опциям меню (вверх/вниз/, вправо/ ►, влево/ ◄)

14	 Кнопка OK/ENTER для подтверждения выбора функции

15	COM-разъем - общий разъем для измерений напряжения/сопротивления/ частоты/емкости, проверки диодов и проверки непрерывности цепи,

16	 Разъем (положительный1) для V, Ω, Hz, µF

1) Относится к автоматической индикации полярности постоянного тока и напряжения постоянного тока

5.	Общие сведения о цифровых токоизмерительных клещах

  - Общие сведения

    - Цифровой дисплей  выполнен в виде 4-разрядного ЖК-индикатора с высотой цифр 14 мм и десятичной точкой. Максимальное отображаемое значение 9999. При нажатии поворотного переключателя , рычага  или любой другой кнопки в течение 15 с автоматически включается подсветка дисплея.

    - Отображаемая гистограмма содержит 60 столбиков.

    - Автоматическая индикация полярности . Знаком «-» обозначается только полярность, противоположная полярности в разъеме.

    - Выход за пределы диапазона нормальной нагрузки будет сопровождаться изображением на дисплее символа «OL» или «- OL», а иногда и акустическим сигналом.

Внимание: в случае перегрузки индикация и предварительное предупреждение отсутствуют! На превышение опасного контактного напряжения (> 60 В постоянного тока/30 В переменного тока) указывает дополнительное мигание символа .

    - Нажатие каждой кнопки на приборе BENNING MM CM 12 подтверждается звуковым сигналом. Неправильные нажатия кнопок сопровождаются двойным звуковым сигналом.

    - Номинальная скорость выполнения измерений с помощью цифрового дисплея прибора BENNING CM 12 составляет 3 измерения в секунду.

    - Прибор BENNING CM 12 включается и выключается поворотным переключателем . Положение «OFF» = выключен.

    - Прибор BENNING CM 12 самостоятельно выключается примерно через 15 мин. (режим автовыключения APO). Прибор снова включается при смещении поворотного переключателя  из положения «OFF». Режим отключения можно настроить индивидуально в меню настроек (см. раздел 5.1.9).

    - В приборе BENNING CM 12 существует возможность индивидуальной настройки. Для изменения уставки нажмите одну из следующих кнопок и одновременно включите прибор BENNING CM 12 поворотом выключателя из положения «OFF».

| Кнопка курсора вверх/вниз : | Запрос версии программного обеспечения. |
| --- | --- |
| Кнопка OK/ENTER : | Отключение режима APO. Отображается символ «AoFF». |
| Кнопка курсора влево ◄: | Выключение подсветки дисплея. Отображается символ «LoFF». |
| Кнопка HOLD : | Отображение всех символов на экране дисплея. |

    - Температурный коэффициент измеряемой величины составляет: 0.2 x (заявленную точность измерения)/ °C < 18 °C или > 28 °C относительно эталонной температуры 23° C.

    - Прибор BENNING CM 12 питается от шести батареек емкостью 1.5 В (стандарт IEC LR03/ тип AAA).

    - Индикатор батареи  постоянно показывает емкость батарей в виде максимум трех сегментов. При включении устройства дополнительно отображается состояние батареи в виде надписи: «Full» (полный заряд), «HALF» (половинный) или «Lo» (низкий)

|  | При исчезновении всех сегментов индикации емкости батареи и мигании символа батареи необходимо немедленно заменить батарейки новыми во избежание опасности для персонала, связанной с неправильными измерениями. |
| --- | --- |

    - Срок службы батарейки составляет прибл. 50 часов (щелочная батарейка) (без использования подсветки дисплея и Bluetooth®)

    - Габаритные размеры устройства: (Д х Ш х В) = 243 x 103 x 55 мм

Вес устройства с батарейками: 540 г

    - Максимальное раскрытие клещевого захвата: 33 мм

    - Номинальное напряжение и ток измерительных выводов, поставляемых вместе с прибором, соответствуют параметрам прибора BENNING CM 12.

    - Прибор BENNING CM 12 поддерживает беспроводную передачу данных через стандарт Bluetooth ® 4.0 на устройство Android или IOS (смартфон/планшет).

  - Режим AUTO SENSE

В положении поворотного переключателя , ,  и   режим AUTO SENSE автоматически выбирает правильный диапазон измерения и режим развязки (AC или DC). В зависимости от того, какая часть больше, измеренное значение отображается как значение переменного или постоянного тока. Нажмите кнопку MODE , чтобы дополнительно напрямую выбрать режим развязки (AC, DC, AC + DC) и другие функции. Нажимайте кнопку в течение прибл. 2 секунд, чтобы переключить устройство обратно в режим AUTO SENSE.

  - Назначение кнопок

Каждое нажатие кнопки на приборе BENNING CM 12 подтверждается звуковым сигналом. Неправильное нажатие кнопок сопровождает двойной звуковой сигнал.

    - Нажмите кнопку Bluetooth® , чтобы активировать интерфейс Bluetooth®-связи. При этом на ЖК-дисплее   появится символ .

    - Кнопку RANGE  можно использовать для переключения в диапазоны ручного измерения и одновременно для сокрытия надписи «AUTO» на дисплее. Нажимайте эту кнопку в течение прибл. 2 с, чтобы активировать автоматический выбор диапазона (на дисплее появится надпись «AUTO»).

    - Нажмите кнопку MODE  для выбора второй, третьей, четвертой или пятой функции при соответствующем положении поворотного переключателя:

| Положение поворотного переключателя | Вторая/третья функция | Четвертая/пятая функция |
| --- | --- | --- |
| V (AUTO SENSE) | AC/DC | AC+DC |
| A (AUTO SENSE) | AC/DC | AC+DC |
| W (AUTO SENSE) | AC/DC | PF/RST |
| (AUTO SENSE) | Ω/ |  |

Нажимайте кнопку MODE  в течение прибл. 2 с для выбора функции AUTO

SENSE.

    - Кнопка HOLD/ZERO  выполняет две функции:

Функции кнопки HOLD:

Для сохранения результата измерения нажмите кнопку HOLD/ZERO . Одновременно с этим на дисплее  появится символ «HOLD». Если измеренное значение превышает сохраненное значение, изменение измеренного значения отображается миганием дисплея и звуковым сигналом. (Функции                                                     и   ). Повторное нажатие этой кнопки переключает обратно в режим измерения.

Функции кнопки ZERO:

Для установки нуля при измерениях величины тока (функция    совместно с режимом AUTO SENSE, DC и AC+DC). Для этого отсоедините прибор BENNING CM 12 от всех проводов, которые находятся под напряжением, и нажимайте кнопку HOLD/ZERO  в течение 2 с, пока на короткое время не появится символ «ZERO».

    - Для выбора функции меню на ЖК-дисплее  нажимайте кнопки курсора  (вверх/вниз/ , вправо/►, влево/◄).

    - Для подтверждения выбранной функции нажмите кнопку OK/ENTER .

  - Функции меню

Для выбора представленных на ЖК-дисплее  функций нажмите кнопки курсора . Выбранная функция отображается мигающим символом. Для активирования функции нажмите кнопку OK/ENTER , и символ будет выделен подчеркивание. Для	 выхода	 из  функции    нажимайте

кнопку OK/ENTER  прибл. 2 с.

    - Функция MMA (сохранение измеренных значений «MAX», «MIN» и «AVG»). С помощью кнопок курсора  выберите функцию MMA и начните измерение, нажав кнопку OK/ENTE . Функция MMA автоматически записывает и сохраняет самое высокое измеренное значение (MAX), самое низкое измеренное значение (MIN) и среднее значение (AVG) из серии измерений. Для отображения соответствующего значения на ЖК-дисплее  нажмите кнопку OK/ENTER . Нажатие кнопки OK/ENTER  в течение ок. 2 с переключает прибор обратно в нормальный режим работы.

    - Функция Hz (измерения частоты)

С помощью поворотного переключателя  и кнопки MODE  выберите функцию измерения «V AC» или «A AC». Используя кнопки курсора , выберите функцию «Hz» и начните измерение, нажав кнопку OK/ENTER . Повторное нажатие кнопки OK/ENTER  переключает прибор обратно в нормальный режим работы.

    - Функция HFR (подавление высоких частот)

С помощью поворотного переключателя  и кнопки MODE  выберите функцию измерения «V AC» или «A AC». Используя кнопки курсора  выберите функцию «HFR» и начните измерение, нажав кнопку OK/ENTER ().

Функция HFR предназначена для подключения к функциям «V AC» и «A AC» фильтра низких частот (подавление высоких частот) для отсечения высокочастотных импульсов, например, в электроприводах, работающих в импульсном режиме. Символ «HFR» На ЖК-дисплее  подсвечивается символ «HFR». Предельная частота (- 3 дБ) фильтра составляет fg = 1000 Гц. При достижении значения предельной частоты fg отображаемое значение уменьшается на коэффициент 0,707 по сравнению с фактическим значением без применения фильтра. Нажатие кнопки OK/ENTER  переключает прибор обратно в нормальный режим работы.

| Без фильтра низких частот С фильтром низких частот |  |
| --- | --- |
|  | Для обнаружения опасного напряжения и предотвращения угрозы для жизни всегда сначала измеряйте фактическое напряжение без фильтра низких частот (без подавления высоких частот). |

    - Функция  -PEAK-HOLD (сохранение пиковых значений)

С помощью поворотного переключателя  и кнопки MODE  выберите функцию измерения «V AC» или «A AC». Используя кнопки курсора  выберите функцию «.

Функция измерения «V AC»:

Начните измерение, нажав кнопку OK/ENTER .

Функция измерения «A AC»:

Начните измерение, нажимая кнопку OK/ENTER  в течение ок. 2 с.

Функция «PEAK HOLD» (сохранение пиковых значений) определяет и сохраняет значение «PEAK MAX»/»PEAK MIN» на дисплее . Значение «Peak MAX»/«Peak MIN» вызывается кнопкой OK/ENTER . Нажатие кнопки OK/ ENTER  в течение ок. 2 с переключает прибор в нормальный режим работы.

Функция

INRUSH (измерение пускового тока)

С помощью поворотного переключателя  и кнопки MODE  выберите функцию измерения «V AC» или «A AC». Используя кнопки курсора  выберите функцию . Начните измерение нажатием кнопки OK/ENTER .

С помощью функции INRUSH (измерение пускового тока) процесс измерения запускается через 100 миллисекунд после возникновения пускового тока. На дисплее отображается эффективное (rms) значение для этого периода времени. Нажатие на кнопку OK/ENTER ) ок. 2 с переключает прибор обратно в нормальный режим работы.

Отпирающий ток: (> 1 A для измерительного диапазона 100 A, > 10 A для измерительного диапазона 600 A)

| Двигатель выкл Функция THD ( | Точка триггера | Двигатель вкл. | Время |
| --- | --- | --- | --- |

(общее гармоническое искажение)

n

MODE

Используя

С помощью поворотного переключателя  и кнопки MODE  выберите функцию измерения «V AC» или «A AC». Используя кнопки курсора  выберите функцию . Начните измерение нажатием кнопки OK/ENTER . (На дисплее отображаются символы «THD» и «rdy»).

Для оценки качества электросети можно определить общее гармоническое искажение (значение THD в %) и искажение отдельной гармоники от h01 до h25 (%):

| THD = | эффективное значение (RMS) всех гармоник * | x 100 % |
| --- | --- | --- |
|  | эффективное значение (RMS) базисной частоты |  |
| Hn = | эффективное значение (RMS) отдельных гармоник | x 100 % |
|  | эффективное значение (RMS) базисной частоты |  |

* до 25-ой гармоники

  - Функция регистратора данных «LOG»

Функция регистратора данных «LOG» позволяет в автоматическом режиме сохранять серии измерений до 9999 измеренных значений с заданным интервалом измерений. Можно задать интервал измерения от 1 с до 600 с. С целью дальнейшей обработки считывание измеренных значений можно выполнить позже с помощью дисплея  или через Bluetooth®.

С помощью кнопок курсора  выберите функцию «LOG» и нажмите кнопку OK/ENTER , чтобы раскрыть меню «LOG».

Используя кнопки курсора  выберите следующие подменю:

| SAVE | Для запуска функции регистратора данных «LOG» нажмите кнопку OK/ENTER . Для остановки процесса сохранения нажмите кнопку OK/ENTER еще раз. Примечание: При любом перезапуске все измеренные значения, сохраненные в регистраторе данных (LOG), удаляются. |
| --- | --- |
| LOAD | Для отображения измеренных значений, которые сохранены в регистраторе данных, нажмите кнопку OK/ENTER . Используйте кнопки курсора (вправо/►, влево/◄) для вызова номера ячейки памяти на дисплей . Нажмите кнопку RANGE для переключения между номером ячейки памяти и сохраненным измеренным значением. Для отмены функции нажмите кнопку OK/ENTER . |
| RATE | Чтобы задать частоту отсчетов, определяющую временной интервал между двумя точками измерения, нажмите кнопку OK/ENTER . Используя кнопки курсора (вправо /►, влево /◄), выберите частоту выполнения измерений от 1 с до 600 с. Для подтверждения выбора нажмите кнопку OK/ENTER . Отклонение таймера составляет менее 3 с в час. |

Для выхода из меню «LOG» с помощью кнопки курсора  выберите функцию «LOG» и нажмите кнопку OK/ENTER .

  - Функция памяти «MEM»

Функция памяти «MEM» позволяет в автоматическом режиме и вручную сохранять серии измерений (до 1000 измеренных значений). С целью дальнейшей обработки считывание измеренных значений можно выполнить позже с помощью дисплея  или через Bluetooth®.

Используя кнопки курсора , выберите функцию «MEM» и нажмите кнопку OK/ENTER , чтобы раскрыть меню «MEM».

Используя кнопки курсора , выберите следующие подменю:

| A-SAVE | Нажмите кнопку OK/ENTER , чтобы запустить сохранение измеренных значений в автоматическом режиме («A-SAVE») при измерении напряжения и сопротивления. Как только измерительные головки безопасных измерительных выводов обнаружат стабильное измеренное значение, прозвучит акустический сигнал, и измеренное значение будет автоматически сохранено в памяти прибора. Подсоедините безопасные измерительные выводы к следующей точке измерения, чтобы сохранить в памяти прибора другие измеренные значения. Для вывода количества сохраненных измеренных значений нажмите кнопку RANGE . Для отмены функции нажмите кнопку OK/ENTER . Измеренные значения менее 5% от конечного значения диапазона измерений не будут записаны. Примечание: При любом перезапуске все измеренные значения, сохраненные в памяти (MEM), удаляются. |
| --- | --- |
| SAVE | Каждый раз при нажатии кнопки OK/ENTER измеренное значение сохраняется в памяти прибора. Для отображения количества сохраненных измеренных значений нажмите кнопку RANGE . Для возврата в режим сохранения нажмите эту кнопку еще раз. Для отмены функции нажимайте кнопку OK/ENTER в течение прибл. 2 с. |
| LOAD | Для отображения измеренных значений, которые сохранены в памяти, нажмите кнопку OK/ENTER . Используйте кнопки курсора (вправо/►, влево/◄) для вызова номера ячейки памяти на дисплей . Нажмите кнопку RANGE для переключения между номером ячейки памяти и сохраненным измеренным значением. Для отмены функции нажмите кнопку OK/ENTER . |
| CLR | Для перехода в режим «CLR» нажмите OK/ENTER . Чтобы удалить все измеренные значения, хранящиеся в памяти (MEM), нажмите кнопку OK/ENTER .Для отмены удерживайте кнопку OK/ENTER ок. 2 с. |
| MMA (MAX/MIN) | Функция MMA может быть вызвана только после завершения функции A-SAVE. Для отображения максимального значения (MAX) и минимального значения (MIN) серии измерений нажмите OK/ENTER. Для отмены удерживайте кнопку OK/ENTER ок. 2 с. |

Используя кнопки курсора  выберите функцию «MEM» и нажмите кнопку OK/ENTER ,чтобы выйти из меню «MEM».

  - Передача данных на смартфон/планшет

Прибор BENNING CM 12 оснащен интерфейсом Bluetooth® Low Energy 4.0 для беспроводной передачи измеренных значений в режиме реального времени на устройство на базе Android или IOS. Требуемое для этого приложение «BENNING MM-CM Link» доступно в магазинах приложений Google Play Store и Apple App Store.

Приложение «BENNING MM-CM Link» предлагает, например, следующие функции:

- отображение измеренных значений в реальном времени и хранение в виде файла с расширением .csv;

- выгрузка из прибора BENNING CM 12 данных, сохраненных в регистраторе данных LOG (до 9999 измеренных значений) и памяти MEM (до 1000 измеренных значений).

Чтобы активировать интерфейс Bluetooth®, нажмите на приборе BENNING CM 12 кнопку Bluetooth®  (символ «  » замигает). После установления соединения через Bluetooth® символ «     » отображается постоянно.

Диапазон действия на открытом пространстве: ок. 10 м.

- Условия окружающей среды

- Прибор BENNING CM 12 предназначен для выполнения измерений только в сухой окружающей среде,

- Максимальная барометрическая высота при измерениях: 2222 м.

- Категория перенапряжения / категория настроек: в соответствии со стандартом IEC 60664/ IEC 61010-1 → 600 В категория IV; 1000 В категория III.

- Класс загрязненности: 2

- Степень защиты: IP 30 (стандарты DIN VDE 0470-1 IEC/ EN 60529).

IP 30 означает: защита от доступа к опасным деталям и защита от твердых примесей диаметром >2.5 мм (3 – первая цифра). Отсутствие защиты от воды (0 - вторая цифра).

- Температура эксплуатации и относительная влажность воздуха:

в диапазоне рабочих температур 0 °C - 30 °C: отн. влажность < 80%;

в диапазоне рабочих температур 31 °C - 40 °C: отн. влажность < 75%;

в диапазоне рабочих температур 41 °C - 50 °C: отн. влажность < 45%.

- Температура хранения: прибор BENNING CM 12 можно хранить при температурах от - 10 °C до + 50 °C (влажность от 0 до 80 %). Батарейки необходимо изъять из устройства.

- Электрические характеристики

Примечание: Точность измерения указывается как сумма

  - относительной доли измеренного значения и

  - количества разрядов (т.е. единиц младших разрядов).

Такая точность измерения применима для диапазона от 18 °C до 28 °C и максимальной относительной влажности 80 %.

  - Диапазоны измерения напряжения

Защита от перегрузок: 1000 ВAC/DC

| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Точность измерения [1] |
| --- | --- | --- | --- |
| V AC | 99.99 В 999.9 В | 10 мВ 0.1 В | ± (1.0 % измеренного значения + 5k), 50 Гц - 500 Гц |
| V AC (HFR) | 99.99 В 999.9 В | 10 мВ 0.1 В | ± (1.0 % измеренного значения + 5k), 50 Гц - 60 Гц ± (5.0 % измеренного значения + 5k), > 60 Гц - 400 Гц |
| V DC | 99.99 В 999.9 В | 10 мВ 0.1 В | ± (0.7 % измеренного значения + 2k) |

[1] В режиме «V AC»: менее 1,000 цифр + 3 единицы младшего разряда

В режиме «V DC»: менее 1,000 цифр + 6 единиц младшего разряда

k = единица младшего разряда

Входное сопротивление: 3.5 МОм, < 100 пФ

Дополнительные характеристики:

Измеренное значение получается и отображается как истинное эффективное значение (TRUE RMS). Выбираемый тип развязки: AC или AC+DC. Для связи по переменному и постоянному току (AC+DC) необходимо добавить правила определения точности для режима VAC + VDC. В случае несинусоидальных кривых (50 Гц/60 Гц) отображаемое значение становится менее точным. Таким образом, возникает дополнительная ошибка для следующих коэффициентов амплитуды нагрузки:

Коэффициент амплитуды 1.4 - 2.0: дополнительная погрешность + 1.0 %

Коэффициент амплитуды 2.0 - 2.5: дополнительная погрешность + 2.5 %

Коэффициент амплитуды 2.5 - 3.0: дополнительная погрешность + 4.0 %

Коэффициент амплитуды 3 для 460 В, 280 A

Коэффициент амплитуды 2 для 690 В, 420 A

Подавление высоких частот (HFR) (фильтр низких частот):

предельная частота (- 3 дБ): 1000 Гц

затухание: прибл. - 18 дБ

7.1.1 Функция   PEAK-HOLD (сохранение пикового значения)

| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Точность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| V AC | 140.0 В | 0.1 В | ± 3 % + 15k (50 Гц - 400 Гц) |
|  | 1400 В | 1 В |  |

Точность измерения указана для синусоидальных кривых > 5 Vэфф с повторяющимися событиями.

Кривые прямоугольные формы не определены.

  - Диапазоны значений тока

| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Точность измерения | Защита от перегрузок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A AC | 0.10 A - 99.99 A 599.9 A | 10 мA 0.1 A | ± 1.9 % + 5k (50 Гц - 60 Гц)[1] ± 2.4 % + 5k (> 60 Гц - 400 Гц) [1] | 600 Aэфф |
| A AC (HFR) | 0.10 A - 99.99 A 599.9 A | 10 мA 0.1 A | ± 1.9 % + 5k (50 Гц - 60 Гц)[1] ± 5.4 % + 5k (> 60 Гц-400 Гц)[1] |  |
| A DC | 99.99 A 599.9 A | 10 мA 0.1 A | ± 1.9 % + 0.2 A ± 1.9 % + 5k [1] |  |

[1] Диапазон измерения менее 1000 цифр + 5 единиц младшего разряда Погрешность позиционирования: ± 1 % от отображаемого значения

A DC: влияние температуры и остаточного магнетизма может быть скомпенсировано нажатием кнопки HOLD/ZERO  (2 секунды). На дисплее появляется символ «ZERO».

Дополнительные характеристики:

Измеренное значение получается и отображается как истинное эффективное значение (TRUE RMS). Выбираемый тип развязки: AC или AC+DC. Для связи по переменному и постоянному току (AC+DC) необходимо добавить правила определения точности измерения для режима A AC + A DC. В случае кривых несинусоидальной формы (50 Гц/60 Гц) отображаемое значение становится менее точным. Таким образом, в результате возникает дополнительная ошибка для следующих коэффициентов амплитуды нагрузки:

Коэффициент амплитуды 1.4 - 2.0: дополнительная погрешность + 1.0 %

Коэффициент амплитуды 2.0 - 2.5: дополнительная погрешность + 2.5 %

Коэффициент амплитуды 2.5 - 3.0: дополнительная погрешность + 4.0 % Коэффициент амплитуды 3 для 460 В, 280 A

Коэффициент амплитуды 2 для 690 В, 420 A

7.2.1 Функция    PEAK-HOLD (сохранение пикового значения)

| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Точность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| A AC | 140.0 A | 0.1 A | ± 3 % + 15k (50 Гц - 400 Гц) |
|  | 850 A | 1 A |  |

Точность измерения указана для синусоидальных кривых > 5 Vэфф с повторяющимися событиями.

Кривые прямоугольные формы не определены

7.2.2 Функция   INRUSH (измерение пускового тока)

| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Точность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| A AC | 99.99 A | 0.01 A | ± 2.5 % + 0.2 A |
|  | 599.9 A | 0.1 A | ± 2.5 % + 5k |

Точность измерения указана для синусоидальных кривых (50 Гц - 60 Гц).

Среднее время: 100 мс

Отпирающий ток: > 1 Aэфф в измерительном диапазоне 100 A, > 10 Aэфф в измерительном диапазоне 600 A

  - Диапазоны измерения сопротивления, проверка целостности электроцепи и проверка диодов

Защита от перегрузки: 1000 ВAC/DC

| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Точность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление | 999.9 Ом | 0.1 Ом | ± 1 % + 5k |
|  | 9.999 кОм | 1 Ом |  |
|  | 99.99 кОм | 10 Ом |  |
| Целостность | 999.9 Ом | 0.1 Ом | ± 1 % + 5k |
| Диод | 0.40 В - 0.80 В | 0.01 В | ± 0.1 В |

Макс. напряжение холостого хода для сопротивления и непрерывности: прибл. 3,0 В

Макс. напряжение холостого хода для диода: прибл. 1.8 В

Макс. ток короткого замыкания: прибл. 0,5 мА

Встроенный зуммер звучит при сопротивлении R ниже 30 Ом - 100 Ом.

Время отклика зуммера: <100 мс

  - Диапазоны мощности

Защита от перегрузки: 1000 ВAC/DC

Условия: конденсаторы разряжены и подключены в соответствии с указанной полярностью.

| Диапазон измерения | Разрешение | Точность измерения |
| --- | --- | --- |
| 3.999 мкФ | 1 нФ | ± 1.9 % + 8k |
| 39.99 мкФ | 10 нФ |  |
| 399.9 мкФ | 0.1 мкФ |  |
| 3999 мкФ | 1 мкФ |  |

  - Диапазоны частот

Защита от перегрузки: 1000 ВAC/DC

| Диапазон измерения | Разрешение |  | Точность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.00 Гц - 99.99 Гц |  | 0.01 Гц | ± 0.5 % + 3k |
| 20.0 Гц - 999.9 Гц |  | 0.1 Гц |  |
| 0.020 kГц - 9.999 kГц |  | 1 Гц |  |

Минимальная чувствительность:

10 Вэфф  для диапазона 100 В переменного тока

100 Вэфф  для диапазона 1000 В переменного тока

10 Aэфф  для диапазона 100 A переменного тока (для > 400 Гц не определена)

100 Aэфф  для диапазона 600 A переменного тока (для > 400 Гц не определена)

Измеренные значения менее 10 Гц не будут отображаться на дисплее: 0.0 Гц

  - Эффективная мощность и коэффициент мощности (PF)

Защита от перегрузки: 1000 ВAC/DC, 600 ВAC/DC

| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Точность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| W AC/ W DC | 9.999 кВт [1] | 1 Вт | погрешность измерения тока х измеряемое значение напряжения + погрешность измерения напряжения х измеряемая величина тока |
|  | 99.99 кВт | 10 Вт |  |
|  | 599.9 кВт | 0.1 кВт |  |
| PF | 1.00 | 0.01 | ± 5k |

[1] Диапазон измерения ниже 1,000 кВт + 10 цифр

Указанная точность измерения для:

W AC: синусоидальная кривая, V AC > 10 Вэфф, A AC > 5 Aэфф, 50 Гц - 60 Гц, PF = 1.00 В постоянного тока: V DC > 10 В, A DC > 5 A

Функция THD (общее гармоническое искажение)

| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Точность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| A AC/ V AC | 99.9 % | 0.1 % | ± 3 % + 10k |

Искажение индивидуальной гармоники

| Гармоника | Диапазон измерения | Разрешение | Точность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| H01 - H12 | 99.9 % | 0.1 % | ± 5 % + 10k |
| H13 - H25 | 99.9 % | 0.1 % | ± 10 % + 10k |

Индикация ниже минимальной чувствительности (< 10 Вэфф, < 10 Aэфф): «rdy»

Индикация основной частоты за пределами диапазона частот (45 Гц - 65 Гц): «out.F»

  - Измерительный вход гибкого трансформатора переменного тока

| Функция | Диапазон измерения (1мВ/1A) | Точность измерения [1] |
| --- | --- | --- |
| A AC | 300.0 A/ 3000 A | ± 1 % + 5k (50 Гц - 500 Гц) [2] |
| A AC HFR | 300.0 A/ 3000 A | ± 1 % + 5k (50 Гц - 60 Гц) [2] ± 5 % + 5k (61 Гц - 400 Гц) [2] |
| PEAK-HOLD | 420.0 A/ 4200 A | ± 3 % + 80k (50 Гц - 500 Гц) |
| INRUSH | 300.0 A/ 3000 A | ± 2 % + 10k (50 Гц - 60 Гц) [3] |
| Frequency | 99.99 Гц/ 999.9 Гц | ± 0.5 % + 3k (< 500 Гц) |
| THD | 99.9 % | ± 5 % + 10k [4] |
| H01 - H12 | 99.9 % | ± 5 % + 10k [4] |

[1] Точность измерения гибким трансформатором тока BENNING CFlex 1 (номер в спецификации 044068) не учтена.

[2] Диапазон измерения ниже 300 цифр плюс 3 цифры

[3]  Отпирающий ток: > 1 % измерительного диапазона

[4] Индикация ниже минимальной чувствительности (< 30 Aэфф): «rdy».

8.	Измерение с помощью токоизмерительных клещей BENNING CM 12

  - Подготовка к измерению

Используйте и храните прибор BENNING CM 12 только при указанных правильных температурных условиях. Никогда не подвергайте устройство длительному воздействию солнечных лучей.

- Проверьте номинальное напряжение и номинальный ток, которые указаны на безопасных измерительных выводах. Номинальное напряжение и ток измерительных проводов, поставляемых вместе с прибором, соответствуют параметрам прибора BENNING CM 12.

- Проверьте изоляцию безопасных измерительных выводов. Не используйте безопасные измерительные выводы в случае повреждения их изоляции.

- Проверьте целостность безопасных измерительных выводов. Не используйте безопасные измерительные выводы в случае обрыва проводника внутри измерительного вывода.

- Прежде чем выбирать другую функцию с помощью поворотного переключателя , всегда отсоединяйте безопасные измерительные выводы от точки измерения.

- Источники сильного тока вблизи прибора BENNING CM 12 могут обусловить нестабильные или неправильные показания.

Всегда соблюдайте максимальное напряжение относительно земли! Опасность поражения электрическим током!

Измерение напряжения и силы тока

Наибольшее напряжение, которое можно подвести к разъемам:

- COM-разъем

- разъем «+»

Категория измерения прибором BENNING CM 12 составляет 600 В CAT IV/ 1000 В CAT III.

    - Измерение напряжения

- С помощью поворотного переключателя  выберите необходимую функцию   и нажмите кнопку MODE  для выбора в приборе BENNING CM 12 типа развязки.

- Подключите черный безопасный измерительный вывод к COM-разъему  на корпусе прибора BENNING CM 12.

- Подключите красный безопасный измерительный вывод к разъему «+»   на корпусе прибора BENNING CM 12.

- Подсоедините безопасные измерительные выводы к точкам измерения. Считайте измеренное значение, отображаемое на цифровом дисплее .

См. рис. 2:	Измерение напряжения постоянного тока

См. рис. 3:	Напряжение переменного тока (измерение частоты)

    - Измерение величины тока

- С помощью поворотного переключателя  выберите необходимую функцию   и нажмите кнопку MODE  для выбора в приборе BENNING CM 12 типа развязки.

- Нажмите кнопку коррекции нуля ZERO  (ок. 2 с) для переключения прибора BENNING CM 12 в начальный режим (режим развязки: DC, AC+DC).

- Нажмите на рычаг для размыкания токоизмерительного клещевого захвата  и зажмите одножильный провод, который находится под напряжением, по центру с помощью захвата .

- Считайте измеренное значение, отображаемое на цифровом дисплее  прибора BENNING CM 12.

См. рис. 4: Измерение постоянного/переменного тока (измерение частоты)

  - Измерения сопротивления

- Выберите необходимую функцию  с помощью поворотного переключателя  прибора BENNING CM 12.

- Подключите черный безопасный измерительный вывод к COM-разъему  на корпусе прибора BENNING CM 12.

- Подключите красный безопасный измерительный вывод к разъему «+»   на корпусе прибора BENNING CM 12.

- Подсоедините безопасные измерительные выводы к точкам измерения. Считайте измеренное значение, отображаемое на цифровом дисплее .

См. рис. 5: Измерение сопротивления / проверка диода / проверка непрерывности электроцепи с помощью звукового сигнализатора

  - Проверка диодов

- Выберите необходимую функцию   с помощью поворотного переключателя  прибора BENNING CM 12.

- Подключите черный безопасный измерительный вывод к COM-разъему  на корпусе прибора BENNING CM 12.

- Подключите красный безопасный измерительный вывод к разъему «+»   на корпусе прибора BENNING CM 12.

- Подсоедините безопасные измерительные выводы к точкам измерения. Считайте измеренное значение, отображаемое на цифровом дисплее .

- Для стандартного кремниевого диода, который используется в режиме проводимости, на дисплее отображается напряжение проводимости от 0,40 до 0,80 В. Индикация символа «OL» указывает на прерывание, а индикация символа «bAd» указывает на короткое замыкание внутри диода.

Приложенное к диоду обратное напряжение отображается в диапазоне от -0,40 до -0,80 В.

См. рис. 5: Измерение сопротивления /проверка диода/ проверка непрерывности электроцепи с помощью звукового сигнализатора.

  - Проверка целостности электроцепи со звуковым сигнализатором

- Выберите необходимую функцию   с помощью поворотного переключателя  прибора BENNING CM 12.

- Подключите черный безопасный измерительный вывод к COM-разъему  на корпусе прибора BENNING CM 12.

- Подключите красный безопасный измерительный вывод к разъему «+»   на корпусе прибора BENNING CM 12.

- Подсоедините безопасные измерительные выводы к точкам измерения. Если сопротивление линии между разъемом COM  и разъемом «+» падает ниже настраиваемого предельного значения (от 30 Ом до 100 Ом), звучит встроенный в прибор BENNING CM 12 звуковой сигнализатор и загорается красный светодиод .

См. рис. 5: Измерение сопротивления/проверка диода/проверка непрерывности электроцепи с помощью звукового сигнализатора

  - Измерение емкости

|  | Перед измерением полностью разрядите конденсаторы! Никогда не подавайте напряжение на разъемы для измерения емкости, т. к. это может привести к непоправимому повреждению устройства. Поврежденное устройство может нести опасность поражения электрическим током! |
| --- | --- |

- Выберите необходимую функцию   с помощью поворотного переключателя  прибора BENNING CM 12.

- Определите полярность конденсатора и полностью разрядите конденсатор.

- Подключите черный безопасный измерительный вывод к COM-разъему  прибора BENNING CM 12.

- Подключите красный безопасный измерительный вывод к разъему «+»   на корпусе прибора BENNING CM 12.

- Соблюдая правильную полярность, соедините разряженный конденсатор с безопасными измерительными выводами. Считайте измеренное значение, отображаемое на цифровом дисплее  прибора.

См. рис. 6:	Измерение емкости

  - Измерение частоты

- С помощью поворотного переключателя  прибора BENNING CM 12 выберите необходимую функцию  или .

Измерение частоты при активировании функции :

- Подключите черный безопасный измерительный вывод к COM-разъему  прибора BENNING CM 12.

- Подключите красный безопасный измерительный вывод к разъему «+»  на корпусе прибора BENNING CM 12.

- С помощью кнопки MODE  выберите вид развязки «V AC».

- Используя кнопки курсора  выберите функцию «Hz» и подтвердите выбор нажатием кнопки OK/ENTER .

- Считайте измеренное значение, отображаемое на цифровом дисплее .

Измерение частоты при активировании функции :

- С помощью кнопки MODE  выберите вид развязки «A AC».

- Используя кнопки курсора  выберите функцию «Hz» и подтвердите выбор нажатием кнопки OK/ENTER .

- Нажмите на рычаг для размыкания токоизмерительного клещевого захвата  и зажмите одножильный провод по центру захватом .

- Считайте измеренное значение, отображаемое на цифровом дисплее .

- Не забывайте о минимальной чувствительности прибора BENNING CM 12 при измерении (см. раздел 7.5)!

См. рис. 3:	Напряжение переменного тока (измерение частоты)

См. рис. 4:	Измерение постоянного/переменного тока (измерение частоты)

  - Измерения эффективной мощности/коэффициента мощности

- Выберите нужную функцию   с помощью поворотного переключателя  прибора BENNING CM 12.

- Подключите черный безопасный измерительный вывод к COM-разъему  прибора BENNING CM 12.

- Подключите красный безопасный измерительный вывод к разъему «+»   на корпусе прибора BENNING CM 12.

- Подключите черный безопасный измерительный вывод к нейтральному проводу (N) питающей сети.

- Подключите красный безопасный измерительный вывод к фазе (L1) питающей сети.

- Нажмите на рычаг для размыкания токоизмерительного клещевого захвата  и зажмите одножильный провод по центру с помощью захвата  прибора BENNING CM 12. Символ «+» на захвате  должен быть направлен на источник энергии.

- С помощью кнопки MODE  можно переключиться с режима измерения эффективной мощности (W AC, W DC) на режим измерения коэффициент мощности (PF).

- Считайте измеренное значение, отображаемое на цифровом дисплее .

Примечание относительно эффективной мощности:

При изменении направления потока энергии (от нагрузки к источнику энергии) на цифровом дисплее  отображается символ «minus».

Примечание относительно коэффициента мощности:

В случае правильной полярности и отсутствия на дисплее изображения каких-либо символов, имеется индуктивная нагрузка. Отображение на цифровом дисплее  знака «minus» свидетельствует о емкостной нагрузке.

Общее примечание:

В случае напряжения переменного/постоянного тока ниже 10 В или переменного/постоянного тока ниже 5 А на дисплее ничего не отображается.

Индикация при переполнении:

«OL.U» при напряжении переполнения, «OL.A» при токе переполнения и «OL.W» при эффективной мощности переполнения. Выполняя измерения в трехфазной питающей электросети, рассмотрите рис. 7b и 7c.

См. рис. 7a: Однофазная нагрузка

См. рис. 7b: Трехфазная нагрузка без нейтрального проводника (N)

См. рис. 7c: Трехфазная нагрузка с нейтральным проводником (N)

  - Индикация порядка следования фаз

- Выберите нужную функцию  с помощью поворотного переключателя  и нажмите кнопку MODE  для выбора проверки порядка чередования фаз (RST) на приборе BENNING CM 12. На дисплее появятся символы «RST» и «LoU».

- Подключите черный безопасный измерительный вывод к COM-разъему  прибора BENNING CM 12.

- Подключите красный безопасный измерительный вывод к разъему «+»   на корпусе прибора BENNING CM 12.

- Подключите черный безопасный измерительный вывод к предполагаемой фазе L3.

- Подключите красный безопасный измерительный вывод к предполагаемой фазе L1. При нормальной функции на дисплее в течение ок. 3 сек отображается символ «L1». [1]

- При отображении символа «L2» дважды звучит звуковой сигнализатор. В этом случае сразу, пока отображается символ «L2», соедините красный безопасный измерительный вывод с предполагаемой фазой L2.

- После исчезновения индикации символа «L2» на дисплее отображается результат проверки в виде:

а) индикация «1,2,3» = фазовая последовательность по часовой стрелке, L1 перед L2;

б) индикация «3,2,1» = фазовая последовательность против часовой стрелки, L2 перед L1;

c) индикация „----“ = измерение нельзя оценить;

d) индикация «LoU» = Один из безопасных измерительных проводов не был подключен во время измерения.

- Для повторения измерения нажмите кнопку OK/ENTER .

[1] Примечание:

Если напряжение <30 В, отображается символ «LoU», а если напряжение > 1050 В, отображается символ «OL.U». Если частота выходит за пределы диапазона 45 Гц - 65 Гц, отображается символ «out.F».

Трехфазная распределительная сеть не должна быть обязательно заземлена!

См. рис. 8:	Индикация порядка следования фаз

  - Измерение тока с помощью гибкого трансформатора переменного тока BENNING CFlex 1

- Выберите нужную функцию  с помощью поворотного переключателя  прибора BENNING CM 12.

- Подключите черную безопасную измерительную линию устройства BENNING CFlex 1 к COM-разъему  прибора BENNING CM 12.

- Подключите красную безопасную измерительную линию устройства BENNING CFlex 1 к разъему «+»  на корпусе прибора BENNING CM 12.

- На трансформаторе переменного тока BENNING CFlex 1 выберите диапазон измерений 3000 А (1 мВ/А).

- С помощью гибкого измерительного контура  зажмите по центру одножильный провод, который находится под напряжением.

- Считайте измеренное значение, отображаемое на цифровом дисплее .

См. рис. 9: Измерение тока с помощью гибкого трансформатора переменного тока BENNING CFlex 1

Режим индикатора напряжения не предназначен для проверки отсутствия напряжения. Даже в случае отсутствия индикации или звукового сигнала возможно наличие опасного контактного напряжения. Опасность поражения электрическим током!

Индикатор наличия напряжения (NCV)

Режим индикатора напряжения предназначен для бесконтактного обнаружения переменного поля. Детектор расположен на измерительном захвате  и активируется при выборе функции           ,    или . При наличии фазного напряжения загорается красный светодиод .

Индикация появляется только при испытании заземленных электрических сетей переменного тока!

Примечание:

Если активирована функция  или   INRUSH, проверка порядка чередования фаз (RST), индикатор наличия напряжения (NCV) не активны!

Практическая рекомендация:

При нарушении энергоснабжения (обрывах кабеля) в открыто проложенных кабелях, например, в катушках с кабелем, световых гирляндах и пр., можно проследить целостность кабеля от точки подачи питания (фазы) до точки разрыва.

Функциональный диапазон: ≥ 230 В

См. рис. 10: Индикатор наличия напряжения с зуммером

Прежде чем открывать корпус прибора BENNING CM 12, убедитесь, что он отсоединен от всех источников напряжения! Опасность поражения электрическим током!

9	Техническое обслуживание

Работы с устройством BENNING CM 12 в открытом состоянии, которое находится под напряжением, могут проводить только квалифицированные электрики при обеспечении специальных мер предосторожности для предотвращения несчастных случаев!

Перед вскрытием корпуса устройства BENNING CM 12 необходимо отключить питающее напряжение следующим образом:

- сначала отсоедините оба безопасных измерительных вывода от объекта измерения;

- отсоедините оба безопасных измерительных вывода от прибора BENNING CM 12.

- Переключите поворотный переключатель  в положение «OFF».

  - Безопасность устройства

При определенных условиях не может быть гарантировано безопасное применение прибора BENNING CM 12, например, при:

- видимых повреждениях устройства,

- ошибках измерений,

- видимых последствиях длительного хранения в ненадлежащих условиях,

- видимых последствиях чрезмерных нагрузок при транспортировке.

В этих случаях прибор BENNING CM 12 следует немедленно выключить, отсоединить от объекта измерения и предотвратить дальнейшее его использование.

  - Очистка

Чистой сухой тканью очищайте корпус прибора снаружи. (Запрещается применять какие-либо специальные чистящие салфетки). Никогда не используйте для очистки прибора растворители и/или абразивные материалы. Убедитесь, что батарейный отсек и контакты батареи не загрязнены вытекшим электролитом.

При наличии в области батареи или батарейном отсеке загрязнения электролитом или отложений белого цвета, также удалите их сухой тканью.

Прежде, чем открыть корпус прибора BENNING CM 12, убедитесь, что он не подключен к источнику напряжения! Опасность поражения электрическим током!

Замена батареек

батареи

Питание прибора BENNING CM 12 осуществляется от 6 микробатареек емкостью 1.5 В (стандарт IEC LR03/ тип AAA). Как только все сегменты символа батареи  исчезают, и символ батареи начинает мигать, требуется замена батареек (см. рис. 11). Замена батареек производится следующим образом:

- сначала отсоедините безопасные измерительные выводы от измерительной цепи измерения;

- отсоедините безопасные измерительные выводы от прибора BENNING CM 12;

- поверните поворотный переключатель  в положение «OFF»;

- положите прибор BENNING CM 12 лицевой стороной вниз и выверните 4 винта из крышки батарейного отсека;

- снимите крышку батарейного отсека;

- выньте из батарейного отсека разряженные батарейки;

- вставьте в предусмотренные места батарейного отсека новые батарейки, соблюдая правильную полярность батареек;

- закройте крышку батарейного отсека и затяните винты.

См. рис. 11: Замена батареек

|  | Защитите окружающую среду! Не выбрасывайте разряженные батарейки вместе с бытовыми отходами. Отнесите их в пункт сбора разряженных батарей и токсичных отходов. Необходимую информацию предоставит местный орган власти. |
| --- | --- |

9.5 Калибровка

Компания Benning гарантирует соблюдение приведенных в руководстве по эксплуатации технических характеристик и параметров точности в течение 12 месяцев с момента поставки.

Для обеспечения заявленной точности результатов измерений прибор необходимо периодически калибровать в центре технического обслуживания компании. Рекомендованный производителем межкалибровочный интервал составляет 1 год. Для этого следует отправить мультиметр по следующему адресу:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & CO. KG Центр технического обслуживания

Роберт-Бош-Штрасе 20

D - 46397 г. Бохольт

10	Технические характеристики вспомогательного измерительного оборудования

-	Стандарт: EN 61010-031,

- Максимальное номинальное напряжение относительно земли () и категория измерения:

С нажимными колпачками: 1000 В CAT III, 600 В CAT IV;

Без нажимных колпачков: 1000 В CAT II

- Максимальный номинальный ток: 10 A

- Класс защиты II (), сплошная двойная или армированная изоляция,

- Класс загрязненности: 2,

- Длина: 1.4 м, провод калибра AWG 18,

- Условия окружающей среды:

Макс. барометрическая высота для проведения измерений: 2000 м,

Температуры: 0 °C - + 50 °C, влажность от 50 % до 80 %

- Используйте измерительные провода только в идеальном и чистом состоянии, а также в соответствии с рекомендациями данного руководства, поскольку в противном случае может быть нарушено обеспечение безопасности.

- При наличии повреждения изоляции или разрыва в проводе/штекере отсоедините измерительный вывод.

- Не прикасайтесь к оголенным контактным наконечникам измерительного вывода. Разрешается браться только за подходящие для рук места!

- Вставьте изогнутые под углом выводы в контрольно-измерительное устройство.

11	Экологический аспект

|  | По окончании срока эксплуатации утилизируйте неисправный прибор в соответствующих пунктах сбора, предусмотренных в стране использования. |
| --- | --- |

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG Мюнстерштрассе 135 - 137

D - 46397 г. Бохольт

Телефон: +49 (0) 2871 - 93 - 0 • Факс: +49 (0) 2871 - 93 - 429

www.benning.de • E-Mail: duspol@benning.de