9.1. Изготовитель гарантирует соответствие микрометра требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода микрометра в эксплуатацию.

9.3. Гарантийный срок хранения: 24 месяца.

10. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение микрометра - по ГОСТ 13762.

11. Сведения о консервации и упаковке

Микрометр подвергнут консервации и упаковке согласно требованиям ГОСТ 9.014 и ГОСТ 13762.

Срок консервации: 24 месяца.

12. Свидетельство о приемке

Микрометр соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

Диапазон измерений      75-100

Цена деления   0,01

Дата выпуска: _____________________________________

Подписи лиц, ответственных за приемку: ______________

№ изделия: _______________________________________

М.П.

МИКРОМЕТРЫ

с отсчетом по ШКАЛАМ СТЕБЛЯ И БАРАБАНА торговой марки

- ПАСПОРТ

- ГОСТ 6507-90

Назначение изделия

Микрометры с отсчетом по шкалам стебля и барабана (далее по тексту - микрометры) предназначены для измерений наружных линейных размеров деталей. Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

2. Условия эксплуатации

Температура в процессе измерения:                                           20±10°С

Относительная влажность воздуха:            не более 80%     при t=25°С

Атмосферное давление:	                                                101,3±3кПа

Содержание агрессивных газов в окружающей среде не допускается.

3. ТехническИЕ характеристикИ

Таблица 1. Основные метрологические и технические характеристики микрометров

| Модификация | Диапазон измерений, мм | Цена деления (шаг дискретности отсчета), мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Отклонение от параллельности, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С отсчетом по шкалам стебля и барабана | от 0 до 25 | 0,01 | ± 4 | 2 |
|  | св. 25 до 50 | 0,01 | ± 4 | 2 |
|  | св. 50 до 75 | 0,01 | ± 5 | 3 |
|  | св. 75 до 100 | 0,01 | ± 5 | 3 |

Таблица 2. Основные технические характеристики установочных мер к микрометрам

| Номинальный размер установочных мер, мм | Допускаемое отклонение длины установочных мер от номинального размера, мкм |
| --- | --- |
| 25; 50 | ± 2 |
| 75; 100 | ± 3 |

Отклонение от плоскостности плоских измерительных поверхностей,

мкм, не более	    0,6;

Измерительное усилие для микрометров с диапазонами

измерений от 0 до 500 мм вкл., Н	от 5 до 10;

Колебание измерительного усилия, Н  ≤ 2;

Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом.

4. Комплектность поставки

4.1. Микрометр

4.2. Футляр

4.3. Ключ

4.4. Установочная мера (кроме микрометра МК 25)

5. Указание мер безопасности

Во избежание травматизма необходимо не допускать измерений на ходу станка.

6. Подготовка к работе и правила эксплуатации

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на микрометр.

6.2. Проверить комплектность согласно пункту 4.

6.3. Удалить с измерительных поверхностей микрометра смазку чистой тканью, смоченной в бензине, и окончательно протереть сухой чистой тканью.

6.4. Периодически производить чистку микрометра, т.к. при длительной эксплуатации происходит загрязнение и запустевание смазки, в результате чего, ход микрометрического винта становится не плавным и возрастает погрешность микрометра.

6.5. Запрещается разбирать и регулировать микрометр лицам, не имеющим отношения к ремонту.

7. Порядок работы

7.1. Ослабить стопорный рычаг микрометра.

7.2. Проверить установку микрометра на ноль. Для этого ввести в соприкосновение измерительные поверхности между собой или с установочной мерой, соответствующей нижнему пределу измерения микрометра.

При несовпадении нулевых рисок барабана и стебля, зафиксировать губки микрометра стопорным рычагом и с помощью ключа, вставленного в отверстия стебля, переместить его нулевую риску до совпадения с нулевой риской барабана.

7.3. Вращение барабана при измерении производить до появления щелчков в перемещающем механизме микрометрического винта. 6.4. По окончании работы, протереть измерительные поверхности микрометра, слегка смоченной в нефрасе тканью и обработать противокоррозионной смазкой.

8. Методы контроля и испытаний

Поверка микрометров осуществляется в соответствии с методикой поверки, утвержденным ФГУП «ВНИИМС» 13 января 2014 г. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации микрометра, но не реже одного раза в год.

9. Гарантии изготовителя