10. Сведения о консервации и упаковке

10.1. Микрометр подвергнут консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014-78.

Условия хранения: 1(Л) по ГОСТ 15150-69.

Срок защиты без переконсервации: 24 месяца.

10.2. Микрометр упакован предприятием-изготовителем согласно требованиям ГОСТ 13762-86.

11. Гарантии изготовителя

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие микрометра требованиям ГОСТ 6507-90 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода микрометра в эксплуатацию.

12. Свидетельство о приемке

Микрометр типа МК с ценой деления 0,01мм соответствует ГОСТ 6507-90 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска и консервации:   __________________

Подписи лиц, ответственных за приемку: _______________

№ изделия: __________________

М.П.

МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ ТИП МК

С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ 0,01мм

ГОСТ 6507-90

### ПАСПОРТ

### МК 175

1. Назначение изделия

Микрометр типа МК с ценой деления 0,01мм предназначен для измерения наружных размеров изделий.

Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

Пример обозначения при заказе микрометра с диапазоном измерения 25-50мм, класса точности 1:

Микрометр МК 50-1  ГОСТ 6507-90.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Диапазон измерений, мм | Предел допускаемой погрешности, мкм микрометра класса точности |  | Допускаемое отклонение температуры от 20°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кл. 1 | кл. 2 |  |
| МК 25 | 0-25 | ±2,0 | ±4,0 | ±4,0 |
| МК 50 | 25-50 | ±2,5 | ±4,0 | ±4,0 |
| МК 75 | 50-75 | ±2,5 | ±4,0 | ±4,0 |
| МК 100 | 75-100 | ±3,0 | ±5,0 | ±5,0 |
| МК 125 | 100-125 | ±3,0 | ±5,0 | ±4,0 |
| МК 150 | 125-150 | ±3,0 | ±5,0 | ±4,0 |
| МК 175 | 150-175 | ±3,0 | ±5,0 | ±3,0 |
| МК 200 | 175-200 | ±4,0 | ±6,0 | ±3,0 |
| МК 225 | 200-225 | ±4,0 | ±6,0 | ±3,0 |
| МК 250 | 225-250 | ±4,0 | ±6,0 | ±3,0 |
| МК 275 | 250-275 | ±4,0 | ±6,0 | ±3,0 |
| МК 300 | 275-300 | ±4,0 | ±6,0 | ±3,0 |

2.1. Цена деления, мм: 						       0,01

2.2. Наибольшее измерительное усилие при прямом ходе, Н: 5-10

2.3. Колебание измерительного усилия, не более, Н:		2

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Условия эксплуатации – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

3.2. Температура в процессе измерения:                               20±10°С

3.3. Относительная влажность воздуха:  не более 80%  при t=25°С

3.4. Атмосферное давление:	                                       101,3±3кПа

3.5. Содержание агрессивных газов в окружающей среде не допускается.

4. Комплектность поставки

4.1. Микрометр

4.2. Футляр

4.3. Ключ

4.4. Установочная мера (кроме микрометра МК 25)

5. Подготовка микрометра к работе

5.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на микрометр.

5.2. Проверить комплектность согласно пункту 4.

5.3. Удалить с измерительных поверхностей микрометра смазку чистой тканью, смоченной в бензине, и окончательно протереть сухой чистой тканью.

6. Порядок работы

6.1. Ослабить стопорный рычаг микрометра.

6.2. Проверить установку микрометра на ноль. Для этого ввести в соприкосновение измерительные поверхности между собой или с установочной мерой, соответствующей нижнему пределу измерения микрометра.

При несовпадении нулевых рисок барабана и стебля, зафиксировать губки микрометра стопорным рычагом и с помощью ключа, вставленного в отверстия стебля, переместить его нулевую риску до совпадения с нулевой риской барабана.

6.3. Вращение барабана при измерении производить до появления щелчков в перемещающем механизме микрометрического винта. 6.4. По окончании работы, протереть измерительные поверхности микрометра, слегка смоченной в нефрасе тканью и обработать противокоррозионной смазкой.

7. техническое обслуживание

7.1. Периодически производить чистку микрометра, т.к. при длительной эксплуатации происходит загрязнение и запустевание смазки, в результате чего, ход микрометрического винта становится не плавным и возрастает погрешность микрометра. 7.2. Запрещается разбирать и регулировать микрометр лицам, не имеющим отношения к ремонту.

8. ТРанспортирование и хранение

Транспортирование и хранение микрометра – по ГОСТ 13762.

9. Методы контроля и испытаний

Поверка микрометра – по МИ 782.

Межповерочный интервал устанавливается в зависимости от эксплуатации, но не реже одного раза в год.