6.2. В процессе работы периодически проверять нулевую установку нутромера.

6.3. Во избежание деформации отверстия в трубе, в месте установки индикатора, следует пользоваться зажимом только при вставленном в нутромер индикаторе.

7. техническое обслуживание

7.1. Периодически производить чистку и смазку механизма нутромера, т.к. при длительной эксплуатации происходит загрязнение и

запустевание смазки, в результате чего ход подвижных частей

становится не плавным и возрастает погрешность прибора.

7.2. Запрещается разбирать и регулировать микрометр лицам, не имеющим отношения к ремонту.

7.3. По окончании работы, протереть измерительные поверхности нутромера, слегка смоченной в нефрасе тканью и обработать противокоррозионной смазкой.

8. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение – по ГОСТ 13762.

9. Методы контроля и испытаний

Поверка нутромера – по ГОСТ 8.099.

Межповерочный интервал устанавливается в зависимости от эксплуатации, но не реже одного раза в год.

10. Гарантии изготовителя

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие нутромера требованиям внутреннего стандарта предприятия (гармонизирован с ГОСТ 6507-90) при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

10.3. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: 129226, Москва, платформа Северянин, владение 14

11. Свидетельство о приемке

Нутромер индикаторный НИ с ценой деления 0,01мм соответствует внутреннему стандарту предприятия (гармонизирован с ГОСТ 868-82)  и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска и консервации:   __________________

Подписи лиц, ответственных за приемку: _______________

№ изделия: __________________

М.П.

ООО «ЗИТОМ»

129226, Москва, платформа Северянин, владение 14

НУТРОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ

С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ 0,01мм

ГОСТ 868-82

### ПАСПОРТ

### □НИ 6-10 □НИ 10-18 □НИ 18-35* □НИ 35-50* ### □НИ 18-50 □НИ 50-100 □НИ 100-160 ### □НИ 50-160* □НИ 50-200* □НИ 160-250 ### □НИ 250-450 □НИ 450-700 □НИ 700-1000

1. Назначение изделия

Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01мм предназначен для измерения внутренних линейных размеров.

Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

Пример обозначения при заказе нутромера с диапазоном измерения 10-18мм, класса точности 1:

Нутромер НИ 10-18-1 ГОСТ 862-82.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Наибольшая глубина измерений, мм | Диапазон измерений, мм | Предел допускаемой погрешности, мм |  |  | Измерительное усилие, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На любом участке диапазона измерений |  | При перемещении измерительного стержня на величину нормируемого наименьшего значения |  |
| НИ-10 | 40 | 6-10 | 0,008 | - | 0,012 | 2,5-4,5 |
| НИ-18 | 45 | 10-18 | 0,012 |  |  |  |
| НИ-35* | 60 | 18-35 |  |  |  |  |
| НИ-50* | 75 | 35-50 |  |  |  |  |
| НИ-50 | 75 | 18-50 |  | 0,012 | 0,015 |  |
| НИ-100 | 200 | 50-100 | - |  | 0,018 | 4-7 |
| НИ-160 | 200 | 100-160 |  |  |  | 5-9 |
| НИ-250 | 200 | 160-250 |  |  |  |  |
| НИ-450 | 200 | 250-450 |  | 0,014 | 0,022 |  |
| НИ-700 | - | 450-700 |  |  |  |  |
| НИ-1000 | - | 700-1000 |  |  |  |  |

2.1. Средний срок службы – не менее 5 лет.

* Нутромеры 18-35, 35-50, 50-160, 50-200 изготавливаются по внутреннему стандарту предприятия.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

3.2. Температура в процессе измерения:                                     20±10°С

3.3. Относительная влажность воздуха:          не более 80% при t=25°С

3.4. Атмосферное давление:	                                         101,3±3кПа

3.5. Содержание агрессивных газов в окружающей среде не допускается.

4. Комплектность поставки

4.1. Нутромер

4.2. Индикатор № ___________

4.3. Сменные измерительные стержни, удлинитель

4.4. Футляр

4.5. Паспорт

5. Подготовка нутромера к работе

5.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на прибор.

5.2. Проверить комплектность согласно пункту 4.

5.3. Удалить с измерительной поверхности нутромера смазку чистой

тканью, смоченной в бензине, и окончательно протереть сухой чистой тканью.

5.4. Установить в корпусе (во вставке) нутромера сменный измерительный стержень, соответствующий номинальному размеру измеряемого отверстия.

5.5. Установить индикатор в нутромере с натягом приблизительно 1мм. При закреплении индикатора в нутромерах НИ-160, НИ-250 и НИ-450, обратить внимание на контакт зажимного винта с разрезной втулкой, в которой установлен индикатор, через отверстие в трубе.

5.6. Переместить от руки подвижный измерительный стержень и убедиться в стабильности показаний индикатора.

5.7. При установке нутромера на ноль по установочному кольцу, поджать мостик и ввести нутромер в кольцо, чтобы линия измерения совпала с его осевым сечением. Слегка покачивая нутромер в своей плоскости, определить наибольшее показание индикатора, которое соответствует размеру установочного кольца, и в этом положении, установить индикатор нутромера на ноль. При увеличении размера между измерительными поверхностями прибора, стрелка индикатора поворачивается против часовой стрелки, при уменьшении – по часовой стрелке. В целях повышения точности показаний, положение нутромера при настройке, должно быть таким же, как при измерении.

6 . Порядок работы

6.1. Ввести  нутромер в проверяемое отверстие и, слегка покачивая, определить максимальное отклонение индикатора. При измерении отверстий малых диаметров, большой глубины и невозможности покачивания, слегка повернуть нутромер в обе стороны, вокруг вертикальной оси. Разность между максимальным показанием и нулевым отсчётом определяет отклонение действительного размера от требуемого значения.