ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

ТИП ШЦ-III

ГОСТ 166-89

### ПАСПОРТ

### □ ШЦ-400 □ ШЦ-500 □ ШЦ-630 □ ШЦ-800 □ ШЦ-1000 □ ШЦ-1600 □ШЦ-2000 □ШЦ-3000

### Цена деления: □ 0,1 □ 0,05 □ 0,02

1. Назначение изделия

Штангенциркуль по  ГОСТ 166-89 тип ШЦ- III предназначен для измерений наружных и внутренних линейных размеров.

Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

Пример обозначения при заказе штангенциркуля 400мм со значением отсчета по нониусу 0,1мм:

Штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1  ГОСТ 166-89.

2. Условия эксплуатации

Условия эксплуатации – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69

Температура:		                                         от 10 до 40°С

Относительная влажность воздуха:    не более 80%  при t=25ºC

3. ТехническИЕ характеристикИ

| Диапазон измерений, мм | 0-400 | 0-500 | 0-630 | 0-800 | 0-1000 | 0-1600 | 0-2000 | 0-3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение отсчета по нониусу, мм | 0,1; 0,05; 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предел допускаемой погрешности, мм | 0,1; 0,05; 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |

4. Комплектность поставки

4.1. Штангенциркуль

4.2. Футляр

4.3. Паспорт

5. Указание мер безопасности

Во избежание травматизма необходимо не допускать измерений на ходу станка.

6. Подготовка к работе и правила эксплуатации

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штангенциркуль.

6.2. Промыть бензином и протереть измерительные поверхности чистой сухой тканью.

6.3. Выдержать штангенциркуль на рабочем месте не менее 3 ч.

6.4. Ослабить зажимной винт и проверить плавность хода рамки.

6.5. Убедиться в совпадении нулевых рисок штангенциркуля.

6.6. Не допускать:

- грубых ударов или падений во избежание изгиба штанги;

- царапин на измерительных поверхностях.

6.7. После окончания работы штангенциркуль протереть чистой салфеткой и уложить в футляр.

7. Принцип работы

7.1. При измерении наружных поверхностей необходимо, чтобы не было перекосов, губки были перпендикулярны измеряемой поверхности. Губки для наружных измерений опустить насколько это возможно.

7.2. Для измерения внутренних размеров используются нижние губки. При этом измеряемый размер равен величине отсчёта по шкале штангенциркуля плюс величина губок. Размер сдвоенных губок маркируется на одной из губок штангенциркуля.

8. Методы контроля и испытаний

Поверка штангенциркулей - по ГОСТ 8.113 и МИ 1384.   Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации штангенциркуля, но не реже одного раза в год.

9. Гарантии изготовителя

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие штангенциркуля требованиям ГОСТ 166-89 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода штангенциркуля в эксплуатацию.

9.3. Гарантийный срок хранения: 24 месяца.

9.4. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: 129226, Москва, платформа Северянин, владение 14

тел.:  (495) 984-83-74.

10. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение штангенциркуля - по

ГОСТ 13762.

11. Сведения о консервации и упаковке

Штангенциркуль подвергнут консервации и упаковке согласно требованиям ГОСТ 9.014 и ГОСТ 13762.

Срок консервации: 24 месяца.

12. Свидетельство о приемке

Штангенциркуль соответствует требованиям ГОСТ 166-89  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: __________________

Подписи лиц, ответственных за приемку: _____________

№ изделия: __________________

М.П.

|  | ООО «ЗИТОМ» 129226, Москва, платформа Северянин, владение 14 |
| --- | --- |