| - ЖК дисплей, 3.5 разряда. - Индикатор состояния батарей. - Измерение широкого спектра электрических параметров. - Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжений. |  |
| --- | --- |

Мультиметр цифровой серии DT-832,DT-838

Код по каталогу 61/10/512, 61/10/513

Инструкция по эксплуатации

Внимание! К работе с изделиями допускается только квалифицированный персонал, имеющий соответствующее разрешение на производство электроизмерительных и монтажных работ.

1. Назначение.

Компактный, 3 1/2 - разрядный мультиметр предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов. Метод измерений - АЦП двойного интегрирования с автоматической коррекцией нуля, автоматическим определением полярности и индикацией перегрузки. Полная защита от перегрузок. Предназначен для применения в полевых условиях, лабораториях, мастерских и домашнем хозяйстве.

2. Описание.

- Переключатель режимов работы и пределов.

- Высокая чувствительность - 100мкВ.

- Автоматическая индикация перегрузки - "1".

- Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения.

- Все пределы защищены от перегрузок.

- Измерение сопротивления от 0,1 Ом до 2 МОм.

- Проверка диодов прямым стабильным током 0.8 мА.

- Измерение h21E транзисторов при Ib=100 мкА.

- Измерение температуры (только для модели DT-838).

Точность - ±(показание + кол-во единиц счета).
Точность гарантирована в течении 1 года при 23±5°С и относительной влажности менее 75%.

3. Общие характеристики.

1

| ##### Максимум дисплея | 1999 чисел (3 1/2 разряда) с автоматическим определением полярности и единиц измерения. |
| --- | --- |
| Метод индикации | ЖКИ дисплей |
| Метод измерений | АЦП двойного интегрирования |
| Индикация перегрузки | "1" в старшем разряде |
| Макс. синфазное напряжение | 500В пост/перем. эфф. |
| Скорость измерений | 2-3 измерения в сек. |
| Температура гарантированной точности | 23°С ±5°С |
| Интервал температур | Работа:0°С +40°С Хранение:-10°С +50°С |
| Индикация разряда батареи | Символ на дисплее |
| Размер | 126х70х28 мм |
| Вес | 137г |
| Принадлежности | Инструкция, щупы, коробка |

4. Постоянное напряжение.

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 мВ | 100 мкВ | ±0,25%±2 ед. счета |
| 2000 мВ | 1 мВ | ±0,5%±2 ед. счета |
| 20 В | 10 мВ | ±0,5%±2 ед. счета |
| 200 В | 100 мВ | ±0,5%±2 ед. счета |
| 1000 В | 1 В | ±0,5%±2 ед. счета |

Входное сопротивление: 10 МОм на всех пределах.
Защита от перегрузок: 200 В эфф. на пределе 200 мВ и 1000 В пост. или 750 В эфф. переменного тока на остальных пределах.

5. Переменное напряжение.

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 В | 100 мВ | ±1,2%±10 ед. счета |
| 750 В | 1 В | ±1,2%±10 ед. счета |

Входное сопротивление: 10 МОм на всех пределах.
Диапазон частот: 40Гц - 400Гц.
Защита от перегрузок: 1000 В пост. или 750 В эфф. переменного тока на всех пределах.

2

Калибровка: Среднее (эфф. синусоиды).

6. Постоянный ток.

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 2000 мкА | 1 мкА | ±1%±2 ед. счета |
| 20 мА | 10 мкА | ±1%±2 ед. счета |
| 200 мА | 100 мкА | ±1,2%±2 ед. счета |
| 10 А | 10 мА | ±2%±2 ед. счета |

Защита от перегрузок: 200 мА 250 В - плавкий предохранитель, предел 10 А без предохранителя.

Падение напряжения:200 мВ.

7. Сопротивление.

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 Ом | 0,1 Ом | ±0,8%±2 ед. счета |
| 2000Ом | 1 Ом | ±0,8%±2 ед. счета |
| 20 КОм | 10 Ом | ±0,8%±2 ед. счета |
| 200 КОм | 100 Ом | ±0,8%±2 ед. счета |
| 2000 КОм | 1 КОм | ±1%±2 ед. счета |

Макс. напряж. на разомкн. щупах: 2,8 В. Защита от перегрузок: 15 сек. максимум 220В на всех пределах.

8. Генератор сигнала 5В 50Гц (Только мод. DT-832)

В этом режиме на выходных щупах прибора, подключенных к гнездам VΩmA” and “COM” прибора, появляется сигнал 5В (внутреннее сопротивление 50кОм) 50Гц прямоугольной формы.

9. Комплектность.

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- |
| Мультиметр цифровой серии DT | 1 шт. |
| Измерительные щупы | 2 шт. |
| Термопара комплект (для модели DT-838) | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

10. Правила транспортировки и хранения.

Допускается транспортировка изделия в любом положении любым видом транспорта.

Хранить в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре воздуха от 0 до +40°С при влажности воздуха до 80%.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок 6 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте.

11. Свидетельство о приемке.

Изделие № _____________ признано годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия № _________

Дата выпуска ______________________

Дата продажи ______________________

Я покупатель/представитель фирмы_________________________

С условиями эксплуатации ознакомлен______________________

Изготовитель (импортер):

«ТЕК Техник унд Энтвинклунг»

Адрес: Тайхгэшлейн 9, 4058, Базель, Швейцария

Сделано в КНР

Ред.5

3