СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Рециркулятор в упаковке должен храниться в закрытом помещении при температуре от +5ºС до +40ºС и относительной влажности до 80%. Условия транспортирования и хранения должны соответствовать ГОСТ 23216 и ГОСТ 50444-92.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Рециркулятор ______________  соответствует ТУ 28.25.14-001-62449822-2020  и признан годным к эксплуатации.

Зав.№ __________ Дата изготовления ___________________

Подпись и штамп ОТК ___________________________________

Дата   продажи _______________________                                    Штамп магазина

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа..

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течении гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену. Гарантийный ремонт осуществляется по адресу: 443090, г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 180, стр. 3, оф. 401 ООО  «ФЭА».

http://www.fea-samara.ru. т/ф. (846) 273-49-36.

ОКП 34 6100

ПАСПОРТ

ОБЛУЧАТЕЛЬ - РЕЦИРКУЛЯТОР

БАКТЕРИЦИДНЫЙ

«КВАНТ»

ТУ 28.25.14-001-62449822-2020 .

ООО «ФЭА»

www.fea-samara.ru

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бактерицидные рециркуляторы КВАНТ применяются в помещениях для обеззараживания воздуха с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней. Используются в помещениях с повышенным риском распространения возбудителей инфекций: в лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, административных, офисных, производственных, общественных организациях, а также в жилых и бытовых помещениях в присутствии и отсутствии людей.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Рециркуляторы являются облучателями закрытого типа. Принцип действия основан на обеззараживании воздуха, пропускаемого вдоль ультрафиолетовой бактерицидной лампы низкого давления, дающей излучение с длиной волны 253,7 нм внутри корпуса рециркулятора. Продув воздуха через внутренний объем рециркулятора обеспечивается вентилятором через вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе. Конструкция облучателя обеспечивает защиту присутствующих в помещении людей от ультрафиолетового излучения.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

К эксплуатации рециркулятора допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт. ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить ремонт и обслуживание рециркулятора, включенного в сеть. ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать рециркулятор при снятой крышке без защитных очков. При возникновении любой неисправности, при которой прямое УФ-излучение попадает на людей, рециркулятор подлежит ремонту. При смене лампы следует соблюдать осторожность, не допускать нарушение целостности колбы лампы. В случае ее повреждения, необходимо все осколки лампы и место, где она разбилась, промыть 1% раствором марганцовокислого калия или 20% раствором хлорного железа. Эксплуатация облучателя-рециркулятора должна осуществляться строго в соответствие с требованиями, указанными в руководстве: «Использование ультрафиолетового

бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях» Р3.5.1904-04 МЗ РФ от 04.03.2004.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлечь рециркулятор из транспортной тары и освободить от упаковки. Проверить целостность рециркулятора. После транспортирования рециркулятора в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть его выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 2 часов. Рециркулятор должен размещаться в помещении таким образом, чтобы забор и выброс воздуха происходил беспрепятственно. Включить вилку шнура питания в сеть. Перевести клавишу сетевого переключателя «Сеть» из положения  «О» в положение «I».

Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рециркуляторы не требуют специального технического обслуживания, за исключением очистки и замены ламп. Перед проведением проверки облучателя необходимо произвести внешний осмотр и изучить техническую документацию на облучатель. Очистку бактерицидных ламп и внутренних поверхностей камеры

облучения проводить 1 раз в месяц, протирая марлевым тампоном, увлажненным

этиловым спиртом. Замена ламп производится через 8000 часов работы или при потере эмиссии. Для замены лампы: отверните белые винты на торцах рециркулятора, снимите торцевые крышки, выдвиньте верхнюю крышку корпуса, ослабьте крепежный стальной уголок на котором крепятся патроны и лампы, снимите отработанную лампу и установите новую лампу. Для замены использовать лампы той же мощности с цоколем G5. Стандартно рециркулятор выпускается с бактерицидной лампой PHILIPS TUV-15W/G5 1 или 2 шт в зависимости от модификации (производитель оставляет за собой право на изменение ламп в приборе). Вышедшие из строя лампы сдать в пункты их утилизации. Сборку произведите в обратной последовательности. Подключите рециркулятор к сети и убедитесь в его работоспособности.

Внимание! Проверку облучателя, замену ламп, очистку ламп и внутренних поверхностей камеры, разрешается производить только при отключенном питании электросети.

МОДИФИКАЦИИ

В состав серии входят рециркуляторы с разной потребляемой мощностью.

Информация о модификации при заказе:

Квант  Х - Х

Потребляемая мощность, Вт-----------------/     /

Наличие счетчика времени----------------------/

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

рециркулятор  – 1 шт.;

упаковка     – 1 шт.;

паспорт      –  1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания		                            ~220 В±15%,  50/60Гц

Потребляемая мощность КВАНТ-15, Вт		19

Потребляемая мощность КВАНТ-30, Вт		34

Производительность КВАНТ-15, куб.м/ч	30

Производительность КВАНТ-30, куб.м/ч	60

Срок службы лампы, ч                                               8000

Срок службы рециркулятора, лет                             5

Степень зашиты	                     			IP20

- Уровень шума, Дб				 не более 40

Масса прибора, кг			               1,5

Габариты, мм					 500х100х100