ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

электронный

с перемещаемой губкой

цена деления 0,01

ISO 9002,  DIN 862

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Штангенциркуль с индикацией результатов измерений на жидкокристаллическом цифровом дисплее, предназначен для измерения наружных и внутренних размеров, интервалов,   абсолютным методом для деталей,  имеющих профиль в виде уступов, ступенек, а также для проведения разметки заготовок.

1.2.Наружные измерения и разметка производятся с помощью нижних губок, внутренние – с помощью верхних губок.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Штангенциркули с перемещаемой губкойI и индикацией результатов измерений на жидкокристаллическом цифровом дисплее изготавливаются из углеродистой и нержавеющей стали, с дюймовой и метрической шкалой. Штангенциркуль изготавливаются двух типов по виду стопорения: со стопорным винтом и курковым механизмом, с ценой деления 0,01мм..

2.2. Твёрдость измерительных поверхностей инструментальной и конструкционной стали не менее 51,5 HRC.

2.3. Дополнительная установка нуля позволяет измерять относительные величины.

2.4. Электронный блок штангенциркуля позволяет облегчить съем показаний, как в метрической системе единиц измерения, так и в дюймовой.

2.5. Элемент питания: Литиевая батарейка 3V CR 2032, потребляемый ток – 18 мкА.

Повторяемость измерений – 0,01мм.

Исполнение по классу защиты IP65.

Технические характеристики штангенциркулей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики штангенциркулей с перемещаемой губкой

| Пределы измерения, мм (дюйм) | Длина губок, мм | Дискретность отсчета, мм (дюйм) | Погрешность измерений, мм (дюйм) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-150 (0-6”) | 40 | 0,01 (0,005”) | ±0,03(±0,001) | 0,2 |
| 0-200 (0-8”) | 50 | 0,01 (0,005”) | ±0,03(±0,001) | 0,37 |
| 0-300 (0-12”) | 60 | 0,01 (0,005”) | ±0,03(±0,001) | 0,62 |
| 0-500 (0-20”) | 100 | 0,01 (0,005”) | ±0,03(±0,001) | 1,25 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха - не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- штангенциркуль;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Главной особенностью конструкции штангенциркуля является перемещающаяся вертикально одна из губок штангенциркуля, перемещая которую можно легко измерить расстояние между двумя точками, находящимися на различной высоте, относительно друг друга. Для проведения измерения ослабить зажимной винт крепления передней губки, установить подвижную губку с требуемым вертикальным  смещением, закрутить зажимной винт, зафиксировав подвижную губку. После этого проверить и установить нулевую точку измерений.

5.2. Измерение с помощью штангенциркуля различных элементов конструкции (диаметров отверстия или вала, межцентрового расстояния, глубины отверстия и т.п.)  проводят  следующим  образом:

при  отстопоренном  винте рамки  перемещают  по  штанге рамку с жидкокристаллическим индикатором, приводят в соприкосновение с поверхностями измеряемых деталей измерительные поверхности штанги и рамки или соединенного с рамкой измерительного стержня. В этом положении необходимо застопорить рамку винтом и снять отсчет с жидкокристаллического индикатора прибора.

5.3. Штангенциркуль имеет две шкалы: метрическую и дюймовую. Фиксация рамки производится при помощи стопорного винта. Плавное перемещение рамки обеспечивается пружиной, расположенной внутри рамки.

5.43. Наружные размеры измеряются при помощи нижних губок. Для разметочных работ применяются верхние и нижние губки. Для измерения внутренних размеров используются верхние губки.

5.5. Отсчет размеров производится автоматически, показания отображаются на жидкокристаллическом дисплее.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма необходимо осторожно обращаться с острыми разметочными губками, не проводить измерения на ходу станка, при движении режущего инструмента и при вращении измеряемой детали.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штан-генциркуль.

7.2. Протереть штангенциркуль, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

7.3. При необходимости выполнить присоединения к используемой вычислительной технике.

7.4. Включить штангенциркуль при помощи кнопки «ОN-OFF».

7.5. Переключить режим измерения в требуемые единицы «Милли-метры-дюймы» кнопкой «mm-in»

7.6. Установка нуля осуществляется кнопкой «ZERO».

7.7. Перед началом работы убедиться в наличии/пригодности элемен-та питания и заменить в случае необходимости.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. В процессе работы и по окончании ее протирать штангенциркуль салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, а затем насухо чистой салфеткой.

8.2. По окончании работы нанести на поверхности штангенциркуля тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

8.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения во избежание изгибов штанги и других повреждений, царапин на измерительных поверхностях, трения измерительных поверхностей об контролируемую деталь.

8.4. В процессе эксплуатации следить за состоянием элемента питания. При снижении напряжения в системе питания электронного блока, он автоматически укажет на недопустимое снижение напря-жения питания на дисплее штангенциркуля.

9.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

9.1. Хранить штангенциркуль в футляре в сухом отапливаемом поме- щении, при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

9.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки штангенциркуля маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

9.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

10. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

10.1. Поверка штангенциркуля должна производиться методами и средствами, указанными в ГОСТ 8113 и МИ 1384.

10.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем, в зависимости от интенсивности эксплуатации штангенциркуля.

11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

11.1. Штангенциркуль подвергнут консервации в соответствии с требо-ваниями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

11.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)