влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки листового микрометра маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

9.1. Поверка листового микрометра должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 782-85.

9.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации листового микрометра.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Листовой микрометр подвергнут консервации в соответствии  с

требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

МИКРОМЕТР ЛИСТОВОЙ

тип МЛ

ISO 9002, DIN 863

цена деления 0,01

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Микрометр листовой типа МЛ предназначен для измерения толщины  листового металла, бумаги, пластика, особенно удобен при проведении измерений толщины неметаллических материалов.

1.2. U-образная скоба листового микрометра позволяет измерять толщину листовой заготовки по всей ее площади.

Применяется в различных отраслях промышленности.

1.3. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2.

1.4. Пример обозначения для микрометра листового с диапазоном измерения 0-25мм и дискретностью отсчета по шкале 0,01мм – Микрометр листовой МЛ-25-0,01.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Измерительные поверхности микрометра оснащены твер-досплавными напайками. В качестве отсчетного устройства применяется микрометрическая головка с ценой деления 0,01мм.

2.2.    Глубина U -образной скобы листового  микрометра составляет 50 мм.

2.3. Микровинт в микрометрической головке – каленый, со шлифованной резьбой. Шкала: стебель и барабан с матовым хроми-рованным покрытием.

2.4.    Измерительное усилие в процессе измерения составляет 3-5 Н. Для предотвращения избыточных усилий в процессе измерения микро-метр оснащен трещеткой.

2.5. Технические характеристики листовых микрометров приведены в табл.1.

Таблица1

Технические характеристики листовых микрометров типа МЛ

| Модель | Диапазон измерений, (мм) | Глубина измерений, (мм) | Значение отсчета, (мм) | Погрешность измерения, (мм) | Масса, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЛ-15 | 0-15 | 50 | 0,01 | 0,005 | 0,20 |
| МЛ-25 | 0-25 | 100 | 0,01 | 0,005 | 0,27 |
| МЛ -50 | 25-50 | 100 | 0,01 | 0,005 | 0,35 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- микрометр;

- футляр;

- ключ;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Общий вид листового микрометра показан на рис.1. Корпусом инструмента служит U-образная скоба 1, в которую запрессованы с одной стороны пятка 2, с другой - стебель 5, на котором закреплена микрогайка и нанесена продольная шкала. Одной измерительной поверхностью является торец микрометрического винта 3, выдвигающегося из стебля, второй - торец пятки 2. Микровинт связан с корпусом барабана 6, имеющим на конусном конце круговую шкалу. Заканчивается барабан резьбой, на которую навинчивается гайка 9, являющаяся корпусом механизма трещетки. Основное назначение  трещетки - обеспечивать постоянство измерительного усилия за счет храповика 7 и подпружиненного стержня 8. Микрометр снабжен устройством 4, позволяющим стопорить микровинт и гайкой 10 для регулировки зазора в паре микровинт - микрогайка. Отсчет снимается по шкале 11.

Рис. 1. Устройство микрометра

5.2. Измеряемая деталь зажимается между стержнями до упора.

5.3. Отсчет размеров измеряемой детали производится методом непосредственной оценки совпадения деления шкалы с делениями нониуса.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на листовой микрометр.

6.2. Перед применением микрометра тщательно протереть измерительные поверхности, проверить плавность хода микровинта и нулевую установку.

6.3. Перед началом измерений микрометрическим инструментом, производят его проверку и установку на нуль. Установку микрометров на нуль производят на начальном делении шкалы. Для микрометров с пределом измерений 0-25 мм на нулевом делении шкалы, для микрометров с пределами измерений 25-50 мм на делении 25.

Осторожно вращая микровинт за трещетку, приводят в соприкосновение измерительные поверхности микровинта и пятки. У микровинтов с пределом измерения 25-50 микровинт и пятка соединяются между собой через блок концевых мер длины размером 25 или через специально установочные цилиндрические меры, прилагаемые в комплект к микрометрам. При указанном соприкосновении скошенный край барабана микрометра должен установиться так, чтобы штрих начального деления основной шкалы (нуль или 25) был полностью виден, а нулевое деление круговой шкалы барабана совпадало с продольной горизонтальной линией на стебле 5 (рис. 1).

Если такого совпадения нет, то стопором 4 необходимо зафиксировать микровинт 3 и, придерживая барабан 6 за накатанный выступ ослабить накидную гайку 9. Затем, поворачивая освобожденный корпус барабана, совмещают нулевое деление на барабане с горизонтальной линией на стебле 5 микрометра, и, придерживая корпус барабана за накатанный выступ, снова закрепляют барабан гайкой 9.

Если нулевая установка сбита, привести измерительные поверхности в соприкосновение друг с другом или с установочной мерой, закрепить микровинт стопором. Затем отвернуть ключом винт стопорения барабана настолько, чтобы вращая барабан, можно было совместить нулевой штрих барабана с продольным штрихом стебля. При этом следить за тем, чтобы расстояние от торца конической части барабана до ближайшего к торцу края нулевого штриха стебля не превышало 0,15 мм. Закрепить ключом винт стопорения барабана.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Производить измерения листовым микрометром, используя трещотку.

7.2. Заготовка зажимается до упора между стержнями, прокрутить трещотку, снять показания. Развинтить, передвинуть заготовку в глубину, повторить измерения.

7.3. Не пользоваться микрометром с застопоренным микровинтом, как жесткой скобой.

7.4. После окончания работы измерительные поверхности микрометра протереть и смазать индустриальным маслом.

7.5. Промывать, смазывать и регулировать микрометрическую пару не реже, чем через 25000 измерений.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить листовой микрометр в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной