10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Микрометр подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ 9.014-78.

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

13. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микрометр гладкий соответствует требованиям технической документации фирмы-изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Заводской №___________________________________________

Дата выпуска __________________________________________

Подписи лиц, ответственных за приемку ___________________

М.П

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

14.1. Изготовитель: Wenzhou Sanhe Measurement Instrument Co., Ltd, China.

14.2. Официальный представитель на территории РФ: 
Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТРЛЕНД», 107553,

г Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 24А, стр.2, Тел.: +7 (495) 120-70-62, Электронная почта: info@instrland.ru, Сайт: www.instrland.ru

ПАСПОРТ

Микрометр гладкий

Диапазон измерений, мм:

⁭ 0-25           ⁭ 25-50         ⁭ 50-75         ⁭ 75-100

⁭ 100-125     ⁭ 125-150     ⁭ 150-175     ⁭ 175-200

⁭ 200-225     ⁭ 225-250     ⁭ 250-275     ⁭ 275-300

Цена деления, мм:

⁭ 0,01

Рисунок 1

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Микрометр подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ 9.014-78.

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

13. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микрометр гладкий соответствует требованиям технической документации фирмы-изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Заводской №___________________________________________

Дата выпуска __________________________________________

Подписи лиц, ответственных за приемку ___________________

М.П

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

14.1. Изготовитель: Wenzhou Sanhe Measurement Instrument Co., Ltd, China.

14.2. Официальный представитель на территории РФ: 
Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТРЛЕНД», 107553,

г Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 24А, стр.2, Тел.: +7 (495) 120-70-62, Электронная почта: info@instrland.ru, Сайт: www.instrland.ru

ПАСПОРТ

Микрометр гладкий

Диапазон измерений, мм:

⁭ 0-25           ⁭ 25-50         ⁭ 50-75         ⁭ 75-100

⁭ 100-125     ⁭ 125-150     ⁭ 150-175     ⁭ 175-200

⁭ 200-225     ⁭ 225-250     ⁭ 250-275     ⁭ 275-300

Цена деления, мм:

⁭ 0,01

Рисунок 1

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Микрометр гладкий торговой марки «SHAHE» (Рис. 1) предназначен для измерения наружных размеров изделий. В качестве отсчетного устройства применяется микрометрическая головка с ценой деления 0,01. Микрометры, начиная с диапазона измерений 25-50 мм и далее, комплектуются установочной мерой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Метрологические характеристики микрометров

| Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности микрометра, мкм |
| --- | --- | --- |
| 0-25 | 0,01 | ±4 |
| 25-50 | 0,01 | ±4 |
| 50-75 | 0,01 | ±5 |
| 75-100 | 0,01 | ±5 |
| 100-125 | 0,01 | ±6 |
| 125-150 | 0,01 |  |
| 150-175 | 0,01 | ±7 |
| 175-200 | 0,01 |  |
| 200-225 | 0,01 | ±8 |
| 225-250 | 0,01 |  |
| 250-275 | 0,01 | ±9 |
| 275-300 | 0,01 |  |

Измерительное усилие от 5 до 10 Н.

Таблица 2. Номинальный размер установочных мер

| Номинальный размер установочных мер, мм | Допускаемое отклонение длины установочных мер от номинального размера, мкм | Суммарный допуск плоскостности и параллельности измерительных поверхностей установочных мер, мкм, не более |
| --- | --- | --- |
| 25; 50; 75 | ±1,5 | 0,50 |
| 100; 125 | ±2,0 | 0,75 |
| 150; 175 | ±2,0 | 1,00 |
| 200; 225; 250;275 | ±2,0 | 1,50 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения (20±5) ˚С

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80%

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Микрометр гладкий – 1 шт.

4.2. Установочная мера – 1 шт. (для микрометров гладких с нижним пределом диапазона измерений от 25 мм)

4.3. Ключ – 1 шт.

4.4. Футляр – 1 шт.

4.5. Паспорт – 1 экз.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Производить измерения микрометром используя трещотку. Не пользоваться микрометром с застопоренным микровинтом как жесткой скобой.

7.2. После окончания работы измерительные поверхности микрометра протереть и смазать

7.3. Промывать, смазывать и регулировать микрометрическую пару не реже чем через 25000 измерений.

7.4. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения прибора.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1. Хранить микрометр в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80%.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки микрометра маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ И КАЛИБРОВКИ

9.1. Поверка микрометра осуществляется в соответствии с документом   МП 203-21-2016 «Микрометры торговой марки «SHAHE». Методика поверки». Калибровка - в соответствии с документом МК 04-12-2016 «Микрометры торговой марки «SHAHE». Методика калибровки».

9.2. Межповерочный и межкалибровочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации микрометра, но не реже одного раза в год.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Микрометр гладкий торговой марки «SHAHE» (Рис. 1) предназначен для измерения наружных размеров изделий. В качестве отсчетного устройства применяется микрометрическая головка с ценой деления 0,01. Микрометры, начиная с диапазона измерений 25-50 мм и далее, комплектуются установочной мерой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Метрологические характеристики микрометров

| Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности микрометра, мкм |
| --- | --- | --- |
| 0-25 | 0,01 | ±4 |
| 25-50 | 0,01 | ±4 |
| 50-75 | 0,01 | ±5 |
| 75-100 | 0,01 | ±5 |
| 100-125 | 0,01 | ±6 |
| 125-150 | 0,01 |  |
| 150-175 | 0,01 | ±7 |
| 175-200 | 0,01 |  |
| 200-225 | 0,01 | ±8 |
| 225-250 | 0,01 |  |
| 250-275 | 0,01 | ±9 |
| 275-300 | 0,01 |  |

Измерительное усилие от 5 до 10 Н.

Таблица 2. Номинальный размер установочных мер

| Номинальный размер установочных мер, мм | Допускаемое отклонение длины установочных мер от номинального размера, мкм | Суммарный допуск плоскостности и параллельности измерительных поверхностей установочных мер, мкм, не более |
| --- | --- | --- |
| 25; 50; 75 | ±1,5 | 0,50 |
| 100; 125 | ±2,0 | 0,75 |
| 150; 175 | ±2,0 | 1,00 |
| 200; 225; 250;275 | ±2,0 | 1,50 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения (20±5) ˚С

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80%

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Микрометр гладкий – 1 шт.

4.2. Установочная мера – 1 шт. (для микрометров гладких с нижним пределом диапазона измерений от 25 мм)

4.3. Ключ – 1 шт.

4.4. Футляр – 1 шт.

4.5. Паспорт – 1 экз.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Производить измерения микрометром используя трещотку. Не пользоваться микрометром с застопоренным микровинтом как жесткой скобой.

7.2. После окончания работы измерительные поверхности микрометра протереть и смазать

7.3. Промывать, смазывать и регулировать микрометрическую пару не реже чем через 25000 измерений.

7.4. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения прибора.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1. Хранить микрометр в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80%.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки микрометра маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ И КАЛИБРОВКИ

9.1. Поверка микрометра осуществляется в соответствии с документом   МП 203-21-2016 «Микрометры торговой марки «SHAHE». Методика поверки». Калибровка - в соответствии с документом МК 04-12-2016 «Микрометры торговой марки «SHAHE». Методика калибровки».

9.2. Межповерочный и межкалибровочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации микрометра, но не реже одного раза в год.