АО Торговый дом «Калиброн»

111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7,

эт. 5, пом. XII, ком. 14

Нутромер индикаторный

торговой марки «SHAN»

модификация НИ-ПТ

ПАСПОРТ

Рисунок 1

1. Основные сведения об изделии и технические данные

#### 1.1. Нутромер индикаторный торговой марки «SHAN» модификации НИ-ПТ фирмы Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd, КНР, адрес 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China, изготовлен согласно технической документации фирмы-изготовителя.

#### 1.2. Технические данные

Таблица 1 – Метрологические характеристики

| Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм |  | Перемещение измерительного стержня, мм, не менее | Размах показаний, мкм, не более | Погрешность центрирования, мкм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений нутромера с отсчетным устройством*, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 3 до 4 |  | 0,001 | 0,3 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 0,002 |  | 3 | 3 | 6 |
|  |  | 0,005 |  | 5 | 5 | 10 |
| От 3 до 6 |  | 0,001 | 0,3 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 0,002 |  | 3 | 3 | 6 |
|  |  | 0,005 |  | 5 | 5 | 10 |
| От 4 до 6 |  | 0,001 | 0,5 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 0,002 |  | 3 | 3 | 6 |
|  |  | 0,005 |  | 5 | 5 | 10 |
| От 6 до 10 |  | 0,001 | 0,6 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 0,002 |  | 3 | 3 | 8 |
|  |  | 0,005 |  | 5 | 5 | 10 |
| От 10 до 18 |  | 0,001 | 0,6 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 0,002 |  | 3 | 3 | 8 |
|  |  | 0,005 |  | 5 | 5 | 10 |
| От 18 до 35 |  | 0,001 | 0,6 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 0,002 |  | 3 | 3 | 8 |
|  |  | 0,005 |  | 5 | 5 | 10 |
| От 18 до 50 |  | 0,001 | 0,6 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 0,002 |  | 3 | 3 | 8 |
|  |  | 0,005 |  | 5 | 5 | 10 |
| От 35 до 50 |  | 0,001 | 0,8 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 0,002 |  | 3 | 3 | 8 |
|  |  | 0,005 |  | 5 | 5 | 10 |
| От 50 до 100 |  | 0,001 | 0,8 | 3 | 3 | 8 |
|  |  | 0,002 |  | 4 | 4 | 10 |
|  |  | 0,005 |  | 5 | 5 | 15 |

Продолжение таблицы 1

| Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм |  | Перемещение измерительного стержня, мм, не менее | Размах показа-ний, мкм, не более | Погрешность центрирования, мкм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений нутромера с отсчетным устройством*, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 150 |  | 0,001 | 0,8 | 3 | 3 | 8 |
|  |  | 0,002 |  | 4 | 4 | 10 |
|  |  | 0,005 |  | 5 | 5 | 15 |
| От 50 до 160 |  | 0,001 | 0,8 | 3 | 3 | 8 |
|  |  | 0,002 |  | 4 | 4 | 10 |
|  |  | 0,005 |  | 5 | 5 | 15 |
| От 100 до 160 |  | 0,001 | 0,8 | 3 | 3 | 8 |
|  |  | 0,002 |  | 4 | 4 | 10 |
|  |  | 0,005 |  | 5 | 5 | 15 |
| От 150 до 250 |  | 0,001 | 0,8 | 3 | 3 | 8 |
|  |  | 0,002 |  | 4 | 4 | 10 |
|  |  | 0,005 |  | 5 | 5 | 15 |
| От 160 до 250 |  | 0,001 | 0,8 | 3 | 3 | 8 |
|  |  | 0,002 |  | 4 | 4 | 10 |
|  |  | 0,005 |  | 5 | 5 | 15 |
| Примечание: * - за абсолютную погрешность принимают сумму наибольших абсолютный значений положительных и отрицательных показаний на любом поверяемом участке диапазона измерений. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Габаритные размеры и масса нутромеров

| Диапазон измерений, мм | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- |
| От 3 до 4 | 175x60x30 | 0,3 |
| От 3 до 6 | 175x60x30 | 0,3 |
| От 4 до 6 | 175x60x30 | 0,5 |
| От 6 до 10 | 250х60х30 | 0,3 |
| От 10 до 18 | 250x60x4 | 0,3 |
| От 18 до 35 | 350x60x40 | 0,5 |
| От 18 до 50 | 1200x60x50 | 0,5 |
| От 35 до 50 | 1200x60x50 | 0,5 |
| От 50 до 100 | 1200x60x100 | 0,8 |
| От 50 до 150 | 1200x60x150 | 0,8 |
| От 50 до 160 | 1200x60x16 | 0,8 |
| От 100 до 160 | 1200x60x160 | 0,8 |
| От 150 до 250 | 1200х60х250 | 1,0 |
| От 160 до 250 | 1200х60х250 | 1,0 |

Таблица 3 – Условия эксплуатации

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Условия эксплуатации: -нормальная область значений температур, ºС, для нутромеров с диапазонами измерений: от 3 до 18 включительно св.18 до 50 включительно св. 50 до 250 -относительная влажность при температуре плюс 25ºС, %, не более | От +16 до +24 От +17 до +23 От +18 до +22 80 |

2. Комплектность

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Нутромер | 1 шт. |
| Комплект измерительных стержней | 1 компл |
| Комплект удлиняющих шайб | 1 компл. |
| Ключ | 1 шт. |
| Футляр | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |
| Методика поверки | 1 экз. |

3. Сроки службы и гарантии изготовителя

3.1 Средний срок службы не менее 3 лет.

3.2 Изготовитель гарантирует соответствие нутромера требованиям технической документации фирмы-изготовителя при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода нутромера в эксплуатацию.

4. Заметки по эксплуатации, порядок работы, поверка

4.1. Перед началом работ проверьте правильность установки нутромера на требуемый размер с помощью установочного кольца или по блоку концевых мер с боковинами.

4.2. При измерении ввести нутромер в измеряемое отверстие и привести измерительные наконечники нутромера в соприкосновение со стенками отверстия.  Измерение размера производят несколько раз, слегка покачивая нутромер в плоскости, проходящей через ось отверстия, отыскивая соответственно наименьший размер.

4.3. На требуемый размер нутромер устанавливают при помощи сменных измерительных стержней.

4.4. Периодически производите частичную разборку нутромера, чистку от пыли и грязи, промывку деталей нефрасом и смазку трущихся поверхностей.

4.5. Поверка

Поверка осуществляется в соответствии с документом по поверке МП 203-49-2018 «Нутромеры индикаторные торговой марки «SHAN». Методика поверки».

Интервал между поверками-1 год.

5. Правила хранения

5.1 Хранить нутромер в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40ºС и относительной влажности не более 80% при температуре +20ºС.

5.2 При длительном хранении нутромера, во избежание возникновения коррозии помимо смазки нутромера маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

5.3 Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

6. Сведения о консервации и упаковке

Нутромер подвергнут консервации и упаковке согласно требованиям технической документации фирмы-изготовителя.

Срок консервации – 24 месяца.

7. Свидетельство о приёмке

Нутромер индикаторный торговой марки «SHAN» модификации НИ-ПТ соответствует требованиям технической документации фирмы-изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Поверку (калибровку) произвел

личная подпись                             расшифровка подписи

Знак поверки                         Дата «___»_____________ 201_ г.

Заводской №___________________________________________

Дата выпуска __________________________________________

Подписи лиц, ответственных за приемку ___________________

М.П.

8.1. Изготовитель:

Guilin Measuring & Cutting Tool Co., Ltd

Chongxin Road, Guilin, P.R.China, 541002.

Тел. 86-773-3833012.

8.2. Официальный дистрибьютор на территории СНГ:

АО Торговый дом «Калиброн»

111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7. эт. 5, пом. XII, ком. 14

+7 (495) 380-11-06, www.shan.msk.ru, www.tdmeritel.ru, info@tdkalibron.ru