# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## CP-09

Удобный в использовании зажимной адаптер переменного тока меньшего размера

# Представление

Это адаптер переменного тока на 200 А с выходным напряжением через стандартные штекеры типа «банан» для подключения к мультиметру, анализатору качества электрической энергии, осциллографу или иному устройству измерения напряжения.

# Безопасное использование токопроводящего зажима

Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, возгорания и получения травм внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, прежде чем приступать к работе с токопроводящим зажимом, и выполняйте соответствующие инструкции.

Процедуры:

- Не используйте зажим в цепях с номиналом выше 600 В в случае категории установки II. Будьте осторожны при работе с неизолированными проводами или шинами.

- Не используйте зажим с трещинами, повреждениями или с дефектным кабелем. Такие зажимы следует вывести из эксплуатации, заклеив лентой, во избежание их использования.

- Проверьте магнитные сопрягаемые поверхности зажимных губок, на них не должно быть пыли, грязи, ржавчины или иных посторонних веществ.

- Не подносите пальцы к зажимным губкам.

- Держите пальцы за барьером безопасности, как показано на рисунке.

#### Информация по технике безопасности

Этот знак, расположенный рядом с другим знаком или клеммой, обозначает, что дополнительная информация для пользователя представлена в руководстве.

Этот знак, расположенный рядом с клеммой, обозначает, что при штатной эксплуатации может возникать опасное напряжение.

Двойная изоляция.

#### Технические характеристики

- Общие технические характеристики

Выходное сопротивление	<1 кОм

Частота переменного тока	40...400 Гц

Открытие губок зажима	16 мм

Условия эксплуатации	32...86 °F (0...30 °C), относительная влажность 90 %; 
86...104 °F (30...40 °C), относительная влажность 75 %; 
104...122 °F (40...50 °C), относительная влажность 45 %.

Условия хранения	–22...140 °F (–30...60 °C), относительная влажность <90 %

Высота над уровнем моря	менее 3000 м

Масса	129 г

Размеры	111 × 50 × 33 мм (В × Ш × Г)

Стандарты	МЭК1010-1 (1995 г.); EN61010-1 (2001 г.) Категория II 600 В, Категория III 300 В.

- Технические характеристики диапазона

| Функция | Диапазон | Выходное значение | Чувствительность | Точность (% от показаний) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переменный ток (50/60 Гц) | 0...200 A | 1 мВ/A | 1 А/мВ переменного тока | ± 2,0 % ± 0,5 A |

#### Описание адаптера

1. Токочувствительные губки зажима

2. Спусковой крючок зажима

3. Барьер безопасности

4. Провод выходного напряжения

### Использование токопроводящего зажима

Используйте токопроводящий зажим, следуя этим инструкциям:

1. Подключите измерительные провода к выходному разъему зажимного щупа и входному разъему цифрового тестера (или другого устройства измерения напряжения).

2. Включите цифровой тестер и установите его на напряжение переменного тока 200 мВ или 400 мВ.

3. Расположите токопроводящий зажим перпендикулярно и по центру провода.

4. Считайте измеренное значение на ЖК-дисплее цифрового тестера.

Пример с мультиметром для адаптера переменного тока с зажимом

Чувствительность токопроводящего зажима = 1 мВ/А. 
Мультиметр показывает 100,0 мВ.

##### Фактический ток = отображаемое значение / чувствительность. 
Токопроводящий зажим = 100,0 мВ / 1 мВ/А = 100,0 А.