ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Общие сведения

Манометры, показывающие ТМ-2 предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных, не кристаллизирующихся сред (пара, газа, в том числе кислорода, ацетилена, пропан-бутана, аргона, азота, гелия, углекислого газа и пр.).

- Основные технические характеристики

| Характеристики |  | Диаметр, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон показаний |  |  |  | 50 |  | 63 |
| Диапазон показаний | МПа |  |  |  |  |  |
|  | КПа |  |  |  |  |  |
|  | bar |  |  |  |  |  |
|  | PSi |  |  |  |  |  |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности: |  | 2,5 |  |  |  |  |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений % |  | +/- 2,5 |  |  |  |  |
| Вариации показаний, % |  | 2,5 |  |  |  |  |
| Предельная допустимая перегрузка избыточным давлением, % от ВПИ |  | 15 |  |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С |  | - 20…+ 60 |  |  |  |  |
| Нормальные условия эксплуатации, °С |  | +15 …+ 25 |  |  |  |  |
| Дополнительная погрешность от влияния температуры окружающей среды в рабочем диапазоне, %/10 °С |  | ± 0,5 |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм не более |  | 50х28х72 |  |  | 63х32х85 |  |
| Масса, кг не более |  | 0,08 |  |  | 0,17 |  |
| Резьба присоединительного штуцера |  |  | М12х1,5 |  |  | G1/4” |
|  |  |  | NPT1/4 |  |  | NPT1/8 |
| Исполнение |  |  | радиальный |  |  | Осевой |

- Комплектность

В комплект поставки входит: манометр – 1 шт.; паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 экз.

(При поставке партии однотипных приборов не менее 10 шт. прилагается один паспорт на каждые десять приборов).

- Поверка

Поверка манометров, показывающих TM-2 производится в соответствии с методикой поверки МИ 2124–90 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки».

Интервал между поверками: 2 года.

- Условия хранения и транспортировки

Транспортировка - при температуре от – 60 °С до 60 °С и относительной влажности 95% при 35 °С.

Хранение - при температуре от – 50 °С до 50 °С и относительной влажности 95% при 35 0С.

- Условия эксплуатации

Манометры предназначены для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях. Диапазон измерений оптимальный: 3/4 шкалы при постоянном давлении или 2/3 шкалы при переменном давлении.

При измерении давления кислорода следует применять приборы только с маркировкой 02 на циферблате.

- Описание

Принцип действия манометров TM-2 основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона.

Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра.

- Эксплуатация и монтаж

Правильная эксплуатация гарантирует безотказную работу и правильные показания, поэтому следует соблюдать следующие условия: прибор применять для измерения давлений только в среде, для которой он предназначен; прибор нагружать давлением постепенно и не допускать резких скачков давления; не превышать диапазон измерений. Запрещается использовать растворители и абразивы для очистки стекол.

Прибор следует исключить из эксплуатации и сдать в ремонт в случае, если: прибор не работает; стрелка движется скачками или не возвращается к нулевой отметке; погрешность показаний превышает допустимое значение. При отсутствии давления стрелка должна находиться в пределах участка нулевой отметки. Отклонение стрелки за пределы этого участка свидетельствует о неисправности прибора.

Монтаж (демонтаж) приборов производить при отсутствии давления в трубопроводе. Прибор должен быть установлен либо в нормальном рабочем положении (положение прибора с вертикальным расположением циферблата (допускаемое отклонение ± 5o в любую сторону)), либо в соответствии со знаком рабочего положения, указанном на циферблате. При монтаже вращать прибор разрешается только за штуцер с помощью гаечного ключа. Прикладывать усилие к корпусу прибора запрещается. Крутящий момент при монтаже не должен превышать 20 Нм. Подвод давления осуществляется трубопроводами с внутренним диаметром не менее 3 мм.

- Свидетельство о приемке

Прибор соответствует требованиям ГОСТ 2405–88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. ОТУ» и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления: ______________________________________

- Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно ГОСТ 2405–88. Срок эксплуатации – 10 лет. Гарантийный срок хранения – 9 месяцев с момента изготовления.

Изготовитель/Manufacturer: NINGBO KIMPIN INDUSTRIAL PTE LTD

6 FL., NO. 10 BUILDING, NORTH-BANK FORTUNE CENTER, NINGBO, CHINA

Импортёр в РФ: ООО «ГСЕ Красс»

Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, дом 12, литер А, помещение 40-Н

E-mail: svarka@gcegroup.com;

www.gcekrass.ru

Тел.:8 800 5000 423

Страна производства: Китай