Паспорт качества

| Наименование продукта: | Проявитель Элитест ПР20 |
| --- | --- |
| Нормативный документ: | ТУ 2499-001-49782089-2015 |
| Номер партии: | 2309200-4 |
| Дата изготовления: | 09/2023 |
| Срок годности: | 09/2028 |
| Изготовитель: | ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород |

Проявитель Элитест ПР20 был протестирован на соответствие условиям стандартов:

ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ISO 3452-2:2021, ТУ 2499-001-49782089-2015.

Результаты испытаний:

| Наименование показателя | Метод испытания | Требования | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Чувствительность пенетранта Элитест П42 / П52 / П82 / П92 при использовании проявителя Элитест ПР20 | ГОСТ 18442-80 п. 4.7.1 | II класс чувствительности | II класс чувствительности |
|  | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.2 | уровень чувствительности 2 (средний) | уровень чувствительности 2 (средний) |
| Чувствительность пенетранта Элитест П83 / П93 при использовании проявителя Элитест ПР20 | ГОСТ 18442-80 п. 4.7.1 | II класс чувствительности | II класс чувствительности |
|  | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.2 | уровень чувствительности 3 (высокий) | уровень чувствительности 3 (высокий) |
| Чувствительность пенетранта Элитест П84 / П94 при использовании проявителя Элитест ПР20 | ГОСТ 18442-80 п. 4.7.1 | I класс чувствительности | I класс чувствительности |
|  | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.2 | уровень чувствительности 4 (сверхвысокий) | уровень чувствительности 4 (сверхвысокий) |
| Внешний вид | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.1 | белая неоднородная жидкость | соответствует |
| Точка вспышки | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.5 | 11 °С | 11 °С |
| Коррозионные свойства | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.11 | соответствие стандарту | соответствует |
| Содержание серы и галогенов | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.12 | < 0,020 % | 0,010 % |
| Содержание сухих веществ | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.13 | < 5 гр | 0,002 гр |
| Производительность проявителя | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.15 | соответствие стандарту | соответствует |
| Обратная дисперсность | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.16 | соответствие стандарту | соответствует |
| Плотность жидкости-носителя | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.17 | 0,790 г/см3 ± 5 % | 0,790 г/см3 |
| Гранулометрический состав | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.19 | соответствие стандарту | соответствует |

Вывод: проявитель Элитест ПР20 соответствует требованиям стандартов:

ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ISO 3452-2:2021, ТУ 2499-001-49782089-2015.

МП