Нагрузки электронные

| АКИП-1324 (серия F) (в шасси 3302F) | Модули нагрузок электронных программируемых 2-х канальных АКИП-1323, АКИП-1324, АКИП-1325 АКИП™ - «2 в 1»: двухканальный режим в одном модуле (независимые входы) - Максимальное вх. напряжение до 80 В - Мощность (на канал): до 250 Вт/ 120 Вт/ 40 Вт при максимальном токе до 60 А/ 24 А/ 3 А (соответственно); - 5 режимов работы нагрузки: постоянный ток (СС); постоянное напряжение (СV), постоянное сопротивление (СR) и постоянная мощность (СР), динамический режим работы с регулируемой скоростью нарастания нагрузки (50 мкс … 10 с) - Большой ЖК-индикатор: одновременное отображение тока, напряжения, мощности (V/ A/ W - 5 разрядов); высокая точность и разрешение - Дискретная установка входных параметров (непосредственный набор на клавиатуре или в пошаговом режиме) - Режим защиты от перегрева (OTP), перегрузки по току (ОСР), по напряжению (OVP), по мощности (OPP) - 2-х проводная схема подключения нагрузки - Внутренняя память 150 ячеек (профили состояний) - Опции (интерфейсы шасси): RS232, LAN, GPIB, USB (только взамен) |
| --- | --- |

Технические данные:

| Характеристики |  | ПараметрЫ | значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входные параметры |  | Напряжение на нагрузке | АКИП-1323 |  |  | АКИП-1324 (х2) | АКИП-1325 (х2) |
|  |  |  | 0…80 В |  |  | 0…80 В | 0…80 В |
|  |  | Ток в нагрузке | 0…60 А |  | 0…6 А | 0…24 А | 0…3 А |
|  |  | Мощность | 250 Вт |  | 50 Вт | 120 Вт х 2кан | 40 Вт х 2кан |
|  |  | Мин. Uвх при I макс. | 0,8В (при 60А) |  | 0,8В (при 6А) | 0,8В (при 24А) | 0,3В (при 3А) |
| режим постоянного напряжения (CV) |  | Диапазон установки | 6 В/ 80 В |  |  |  |  |
|  |  | Погрешн. установки | ±(0,05%*Uуст+0,05%*Uконечн) |  |  |  |  |
|  |  | Дискр. установки | 0,135 мВ/ 1,35 мВ |  |  |  |  |
| режим постоянного сопротивления (CR) |  | Диапазон установки | 0,01335-1,335- 80,1 кОм |  | 0,1335-13,35- 801 кОм | 0,0333 – 3,33 – 199,8 кОм | 0,267 – 26,7 – 1602 кОм |
|  |  | Погрешн. установки | ±(0,2%*Uуст + 0,2%*Uконечн) |  |  |  |  |
|  |  | Разрешение | 16 бит |  |  |  |  |
| режим пост. тока, статический режим (CC) |  | Диапазон установки | 0 – 6 / 60 А |  | 0 – 0,6 / 6 А | 0 – 2,4/ 24 А | 0 – 0,3 / 3 А |
|  |  | Погрешн. установки | ±(0,1%*Uуст + 0,1%*Uконечн) |  |  |  |  |
|  |  | Дискретность установки | 0,1 / 1 мА |  | 0,01 / 0,1мА | 0,04 / 0,4 мА | 0,005/ 0,05 мА |
| режим постоянноЙ мощности (CP) |  | Диапазон установки | 25/ 250 Вт |  | 5/ 50 Вт | 12 Вт/ 120 Вт | 4 Вт/ 40 Вт |
|  |  | Погрешн. установки | ±(0,5%*Pуст+0,5%*Pконечн) |  |  |  |  |
|  |  | Дискретность установки | 0,417 мВт/ 4,17 мВт |  | 0,084 мВт/ 0,84 мВт | 0,2 мВт/ 2 мВт | 0,067 мВт/ 0,67 мВт |
| режим постоянного тока, динамический режим (dynamic CC) |  | Диапазон периода перекл. нагрузки | 50 мкс - 9,999 мс/ 99,99 мс/999,9 мс/9999 мс |  |  |  |  |
|  |  | Дискр. установки периода | 0,001/ 0,01/ 0,1/ 1 мс |  |  |  |  |
|  |  | Погрешность | ± (0,005%*Уст.знач. + ед.мл.разр.) |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон скорости измен. силы тока | 4 мА - 0,25 А/мкс 40 мА – 2,5 А/мкс |  | 0,4 мА – 25 мА/мкс 4 мА – 250 мА/мкс | 1,6 мА - 0,1 А/мкс 16 мА - 1 А/мкс | 0,2 мА – 12,5 мА/мкс 2 мА – 125 мА/мкс |
|  |  | Разрешение | 8 бит |  |  |  |  |
|  |  | Погреш. уст. скорости изменения силы тока | ±(5%*Уст.знач. + 10 мкс) |  |  |  |  |
|  |  | Мин. время нараст. | 24 мкс |  |  |  |  |
| Измерение напряжения |  | Диапазон измерения | 0…6 В / 81 В |  |  |  |  |
|  |  | Разрешение | 0,1 мВ / 1,35 мВ |  |  |  |  |
|  |  | Погрешность | ±(0,025%*Uизм+0,025%*Uконечн) |  |  |  |  |
| Измерение тока |  | Диапазон измерения | 0…6 / 60 А |  | 0…0,6 / 6 А | 0…2,4/ 24 А | 0…0,3 / 3 А |
|  |  | Разрешение | 0,1 мА / 1 мА |  | 0,01 мА / 0,1 мА | 0,04 / 0,4 мА | 0,005/ 0,05 мА |
|  |  | Погреш. измерения | ±(0,1%*Iизм+0,1%*Iконечн) |  |  |  |  |
| Измерение мощности |  | Пределы измерения | 25/250 Вт |  | 5/ 50 Вт | 12 Вт/ 120 Вт | 4 Вт/ 40 Вт |
|  |  | Разрешение | 0,1 мВт |  |  |  |  |
|  |  | Погрешность | ±(0,125%*Iизм+0,125%*Iконечн) |  |  |  |  |
| Общие данные | Потребл. мощность |  |  | питание от шасси |  |  |  |
|  | Габаритные размеры |  |  | 143 x 108 x 405 мм |  |  |  |
|  | Масса |  |  | 3,5 кг |  |  |  |
|  | Совместимость |  |  | шасси: 3302F (на 1 модуль), 3305F (на 2 модуля), 3300F (на 4 модуля) |  |  |  |