| APPA 208, 208B | Цифровые мультиметры (настольные) |
| --- | --- |

- Измерение переменного (АС, AC+DC) и постоянного напряжения до 1000В,   переменного и постоянного тока до 10А, частоты,  скважности (%), емкости, сопротивления и целостности цепи, температуры, испытание p-n переходов, измерение уровня сигнала (дБ, дБм)

- Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS)

- Базовая погрешность  (DCV):  0,03%

- Максимальное разрешение: 10 мкВ/ 10 мкА/ 100мОм/ 1мкГц/ 10пФ/ 0,1 С

- Встроенный цифровой регистратор на 40.000 ячеек

- Регистрация Min/ Max/AVG значений, внутренняя память (запись/вывод)

- Автодетектирование напряжения  (пост/перем.), фильтр НЧ

- ЖК-индикатор (40.000),  2 области индикации (осн. и доп. параметр)

- Графическая линейная шкала (40 сегментов), подсветка дисплея

- Удержание пиковых значений (от 500 мкс)

- Интерфейс оптический RS-232/ USB, в комплекте ПО

- Беспроводный радиоинтерфейс Bluetooth (ver. 4.0 мод. с инд. «В» - APPA 208В)

- Универсальное питание (в т.ч. – батарейное)

- Индикация состояния источников питания, автовыключение

- Звуковое предупреждение об ошибке коммутации на входе (beeper guard)

- Безопасность  (кат. III 600 В/кат. II 1000 В)

| ТТД нормируются при: (23  5) С, отн. влажность  80% |  | #### АРРА 208/ 208B |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение (DCV) | Пределы измерений | 40; 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В |  |
|  | Погрешность |  (0,03 % + 3 ед. сч.) |  |
|  | Макс. разрешение | 10 мкВ |  |
|  | Вх. сопротивление | 10 МОм |  |
|  | Защита входа | =1000 В; ~1000 В |  |
| Переменное напряжение (ACV*) | Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В |  |
|  | Погрешность |  (0,3 % + 4 ед. счета) |  |
|  | Макс. разрешение | 10 мкВ |  |
|  | Полоса частот | 40 Гц…100 кГц |  |
|  | Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ |  |
|  | Защита входа | =1000 В; ~1000 В |  |
| Относительный уровень | Диапазон измерений | -80 дБ…50 дБ; -15 дБм…55 дБм |  |
|  | Опорный уровень | 0 дБ = 1 В; 0 дБм = 1 мВт, 600 Ом1 |  |
| Постоянный ток (DCA) | Пределы измерений | 40; 400 мА; 4; 10 А2 |  |
|  | Погрешность |  (0,2 % + 2 ед. счета) |  |
|  | Макс. разрешение | 10 мкА |  |
|  | Падение напряжения | 800 мВ по входу mА, 1 В по входу А |  |
|  | Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА») |  |
| Переменный ток (ACA*) | Пределы измерений | 40; 400 мА; 4; 10 А2 |  |
|  | Погрешность |  (0,8 % + 4 ед. счета) |  |
|  | Макс. разрешение | 10 мкА |  |
|  | Полоса частот | 40 Гц…1 кГц |  |
|  | Падение напряжения | 800 мВ по входу mА, 1 В по входу А |  |
|  | Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА») |  |
| Частота (при измерении уровня) | Диапазон измерений | 40 Гц…100 кГц |  |
|  | Погрешность |  (0,01 % + 1 ед. сч.) |  |
|  | Макс. разрешение | 0,01 Гц |  |
|  | Чувствительность | 1/20 от предела изм. |  |
| ##### Сопротивление | Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм |  |
|  | Погрешность |  (0,2 % + 3 ед. сч.) |  |
|  | Макс. разрешение | 100 мОм |  |
|  | Тестовое напряжение | 2,5 В |  |
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | 50 Ом |  |
|  | Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |  |
|  | Тестовое напряжение | 2,5 В |  |
| Испытание диода (p-n) | Макс. ток теста | 1,1 мА |  |
|  | Напряжение теста | 2,5 В |  |
| Частота | Пределы измерений | 40, 400 Гц; 4; 40; 400 кГц ; 4 МГц |  |
|  | Погрешность |  (0,005 % + 10 ед. сч.) |  |
|  | Макс. разрешение | 0,01 Гц |  |
|  | Чувствительность | 250 мВ |  |
| Коэф. заполнения импульсов (%) | Диапазон измерений | 20…80 % |  |
|  | Погрешность |  0,1 % + 10 ед. сч. |  |
|  | Макс. разрешение | 0,1 % |  |
| Емкость | Пределы измерений | 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ |  |
|  | Погрешность |  (0,9 % + 2 ед. сч.) |  |
|  | Макс. разрешение | 10 пФ |  |
| Температура | Диапазон измерений | -200 С…1200 С |  |
|  | Погрешность |  (0,1 С + 10 ед. сч.) |  |
|  | Макс. разрешение | 0,1 С |  |
| Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы |  |
|  | Разрядность шкалы | 4¾ или 3¾ (цифровой индикатор) |  |
|  | Макс. индикация | Переключается: 40000; 4000 |  |
|  | Линейная шкала | 43 сегмента 3 |  |
|  | Интерфейс | RS-232/ USB |  |
|  | Беспров. рад./интерфейс | - | Bluetooth (ver. 4.0) |
|  | Объем регистратора | 40.000 |  |
|  | Объем памяти | 99 показаний |  |
|  | Скорость измерения | Цифр. шкала: 2 изм./с (4 изм./с , при 4-разр. инд.); Лин. шкала: 20 изм./с |  |
|  | Автовыключение | Устанавливается: 1…60 мин 4 |  |
|  | Источник питания | Батарея 1,5 В х 6 (тип ААА) или 9 В (тип «Крона»); сеть 90…264 В, 50/60 Гц |  |
|  | Срок службы батареи | 100 ч |  |
|  | Условия эксплуатации | Температура: 0 С…50 С; отн. влажность: не более 80 % |  |
|  | Габаритные размеры | 233 х 95х 230 мм |  |
|  | Масса | 1600 г |  |
|  | Комплект поставки | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (2), сетевой шнур, плечевой ремень, руководство по эксплуатации. батарея 9 В (1), термопара К-типа (1), адаптер термопары (1), программа WinDMM300, интерф. кабель RS-232/USB |  |

*примечание:  При измерении сигнала переменного напряжения с постоянной составляющей (AC + DС) значение погрешности измерений составит   (норм. значение ACV + (1,0 % + 8 ед. сч.)). При измерении переменного тока с постоянной составляющей (AC + DС) погрешность измерений составит   (норм. значение ACA + (1,0 % + 8 ед. сч.)).

1 Опорное сопротивление выбирается из ряда: 2; 4; 8; 16; 50; 75; 93; 110; 125; 135; 150; 300; 600; 900; 1200 Ом.

2 До 20 А – в течении не более 30 с.

3  Возможна установка «0» в центр, 10-ти кратное увеличение цены деления, выключение шкалы.

4  Возможна блокировка автовыключения.