Электроизмерительные клещи-ваттметр

| АРРА 156В | Многофункциональные электроизмерительные клещи-ваттметры АРРА 155/155В, АРРА 156/156В, АРРА 157/157В, АРРА 158/158В APPA Technology Corp. - Беспроводный интерфейс Bluetooth (мод. с инд. «В» - APPA 155В/ 156В/ 157В/ 158В) - Измерение переменного (TRMS) тока: до 600 А (АРРА 155/ 155В, 156/ 156В), до 1000 А (АРРА 157/ 157В, 158/158В) - Измерение пост. тока (DCA): до 600 А (АРРА 156/ 156В), до 1000 А (АРРА 158/ 158В) - Измерение активной мощности до 600 кВт (APPA 155/ 156), до 1000 кВт (APPA 157/ 158), коэфф. мощности (PF), частоты (ток/ напряжение) - Измерение постоянного и переменного (TRMS) напряжения (до 1000 В) - Регистрация бросков пускового тока (Inrush current) - Режим «Петля»/ : измерение силы тока до 3000А (при помощи опционального токового преобразователя sFlex-T) с прямым отсчетом показаний на дисплее - Встроенный цифровой регистратор (data logger/ 10K отсчетов), функция записи в память (режим Save/ Auto Save, 1K результатов) - Автодетектирование типа сигнала (пост/ перем.), фильтр НЧ (LPF) - Удержание показаний (Smart Data Hold), регистрация макс/ мин/ сред значений тока и напряжения - Измерение коэф. гармоник (THD,%), гармоник напряжения и тока (до 25-й) - Измерение температуры (APPA 158) - Измерение емкости (до 4 мФ), сопротивления (до 100 кОм), прозвонка цепи (со световой сигнализацией), тест диодов - Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSeek), определение порядка чередования фаз - ЖК-дисплей с автоподсветкой, графическая шкала, автовыключение - Управление с помощь переключателя режимов и функциональных кнопок - Противоударное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м) - Автоподсветка зоны измерений (встроенный с/д фонарик) - Высокая степень безопасности (кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В) |
| --- | --- |

1. Технические данные:

| Характеристики | ПараметрЫ | АРРА 155/ 155В, АРРА 156/ 156В |  | АРРА 157/ 157В, АРРА 158/ 158В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение силы переменного тока (ACA) | Диапазон измерений (ACA) | 0,1 …100A, 600 А |  | 0,1 …100A… 1000 А |
|  | Разрешение | 0,01 А |  |  |
|  | Погрешность измерения (AC/DC) |  1,5% + 5 ед. счёта |  |  |
|  | Полоса частот | 50 Гц … 400 Гц |  |  |
| Измерение постоянного тока/ DCА (APPA 156/156В, 158/158В) | Диапазон измерений (DCA) | 0,1 … 600 А (APPA 156/156В) |  | 0,1 … 1000 А (APPA 158/158В) |
|  | Разрешение | 0,01 А |  |  |
|  | Погрешность измерения (AC/DC) |  1,5% + 5 ед. счёта |  |  |
|  | Полоса частот | 50 Гц … 400 Гц |  |  |
| Измерение напряжения (автовыбор AC/DC) | Диапазон измерений (AC/DC) | 0,01 … 100 … 1000 В |  | 0,01 … 100 … 1000 В |
|  | Разрешение | 0,01В |  |  |
|  | Погрешность измерения (DCV) |  0,7% + 2 ед. счёта |  |  |
|  | Погрешность измерения (ACV) |  1,0% + 5 ед. счёта |  |  |
|  | Полоса частот | 50 Гц … 400 Гц |  |  |
| Измерение бросков тока (inrush) | Предел измерений (50 / 60Гц) | 600 А | 1000 А |  |
|  | Погрешность измерения |  (2,5% + 5 ед. счёта) |  |  |
|  | Чувствительность | 10 В / 10 А (скз) |  |  |
|  | Период интегрирования | 100 мс |  |  |
| активная мощность (W) | Пределы измерений | 10 кВт … 600 кВт |  | 10 кВт …1000 кВт |
|  | Макс. разрешение | 1 Вт |  |  |
|  | Погрешность измерения |  2,5% + 5 ед. счёта |  |  |
| коэфф. мощности (PF) | Диапазон измерений | - 1,00 … +1,00 |  |  |
|  | Разрешение | 0,01 |  |  |
|  | Погрешность измерения |  3° |  |  |
| Суммарный коэффициент гармоник (thd) | Диапазон измерений | 0,1 % … 100 % |  |  |
|  | Разрешение | 0,1 |  |  |
|  | Погрешность измерения |  (3,0% + 10 ед. счёта) |  |  |
|  | Чувствительность | 10 В / 10 А (скз) |  |  |
|  | Полоса частот | 45 Гц … 65 Гц |  |  |
| гармоники (ток/напряжение) | Диапазон изм. (№№ гарм.) | 01 … 12 |  | 13…25 |
|  | Чувствительность | 10 В / 10 А (скз) |  |  |
|  | Погрешность измерения |  (5,0% + 10 ед. счёта) |  |  (10% + 10 ед. счёта) |
| частота (Hz) | Основная гармоника | 20 Гц … 10 кГц |  |  |
|  | Разрешение | 0,1 Гц |  |  |
|  | Погрешность измерения |  (0,5% + 3 ед. счёта) |  |  |
|  | Чувствительность | 10 В/ 10 А (скз) |  |  |
| сопротивление и целостность цепи | Пределы измерений | 1 кОм/ 10 кОм/ 100 кОм |  |  |
|  | Макс. разрешение | 0,01 Ом |  |  |
|  | Погрешность измерения |  (1,0% + 3 ед. счёта ) |  |  |
|  | Прозвонка цепи | ≤30 Ом (зв. сигнал частотой 2 кГц) |  |  |
| Испытание p-n перехода | Диапазон измерений | 0,4…0,8 В |  |  |
|  | Погрешность измерения |  (1,5% + 5 ед. счёта) |  |  |
|  | Тестовое напряжение ХХ | 3 В |  |  |
| Измерение емкости | Пределы измерений | 400 мкФ; 4 мФ |  |  |
|  | Макс. разрешение | 0,1 мкФ |  |  |
|  | Погрешность |  (1,9 % + 8 ед. счета) |  |  |
| температура (APPA 158/ 158В) | Диапазон измерений | -50 … 1000 С |  |  |
|  | Разрешение | 0,1 С |  |  |
|  | Погрешность измерения |  (1,0% + 0,8 С) |  |  |
| Измерение тока до 3000А (с внеш. sFlex-T) | Диапазон измерений | 300 А/ 3000А |  |  |
|  | Разрешение | 0,1 А |  |  |
|  | Погрешность измерения |  (1,0% + 5 ед. счёта) |  |  |
| Общие данныеэ | Тип преобразователя клещей | датчик Холла |  |  |
|  | Беспроводный интерфейс | Bluetooth (только APPA 155В, 156В, 157В, 158В), до 10м |  |  |
|  | Макс. индицируемое число | 10.000 |  |  |
|  | Скорость измерения | 3 изм./с |  |  |
|  | Цифровой регистратор | 10.000 отсчетов (выборка: 1с…600с) |  |  |
|  | Внутренняя память | 1.000 результатов (Save/ AutoSave) |  |  |
|  | Макс. диаметр провода (Ø) | 33 мм | 40 мм |  |
|  | Макс. диаметр шины | н/д | н/д |  |
|  | Источник питания | 1,5 В х 6 (тип ААА) |  |  |
|  | Ресурс источника питания | 50 ч |  |  |
|  | Автовыключение | 15 мин |  |  |
|  | Условия эксплуатации | 0 С … 50 С, отн. влажность не более 80 % |  |  |
|  | Габаритные размеры | 89 х 265 х 51 мм |  |  |
|  | Масса | 500 г |  |  |
|  | Комплект поставки | Термопара К-типа (1-для APPA 158), адаптер термопары (1- для APPA 158), измерительные провода (2), источник питания (6Х1,5В), транспортная сумка (1), РЭ (1) |  |  |

Опция

Токоизмерительные  преобразователи (датчики)

APPA sFlex-10T,  APPA sFlex-18T

|  | - Разъемная гибкая измерительная петля с фиксатором замкнутого состояния (катушка-пояс Роговского) - Измерение переменного тока до 3000 А с внешним индикатором (пределы 30А/ 300А/ 3000А) - Базовая погрешность ±3 % - Соед. кабель 2 м с наконечниками типа «банан» 4 мм для подключения к внешнему мультиметру/ вольтметру, совместная работа с любым осциллографом через адаптер «4 мм – BNC» - Диаметр провода гибкой измерительной петли: 7,5 мм - Две модели: макс. длина кабеля гибкой петли 25 см (sFlex-10T), 45 см (sFlex-18T) - Эргономичный дизайн для работы одной рукой - Безопасность: МЭК 61010-1, 1000В (кат III), 600 В (кат IV) - Индикация разряда батарей |
| --- | --- |
| APPA sFlex-10Т |  |

Технические данные:

| ТТД нормируются при: (23  5) С, отн. влажность  75 % |  | АРРА sFlex-10Т/ АРРА sFlex-18Т |
| --- | --- | --- |
| # Переменный ток | Диапазон измерений | 0,01…3000 А |
|  | Пределы измерений | 30 А, 300А, 3000 А (ручн.выб.) |
|  | Макс. разрешение | 0,01 А |
|  | Погрешность |  1 % (от предела изм.) |
|  | Полоса частот | 45…500 Гц |
|  | Коэф. преобразования | 100 мВ/А на пределе 30 А 10 мВ/А на пределе 300 А 1 мВ/А на пределе 3000 А |
|  | Защита входа | 3000 А |
| Общие данные | Тип преобразователя | Пояс-петля Роговского |
|  | Выбор предела изм. | Ручной |
|  | Макс. длина кабеля гибкой петли | 25 см/ 45 см |
|  | Механизм размыкания | Разъемный замок-фиксатор |
|  | Соедин. провода | 2м (несъемный, наконечники типа «банан» 4 мм) |
|  | Источник питания | 2 х 1,5 В (тип ААА, LR03) |
|  | Ресурс батарей питания | 100 ч |
|  | Исполнение | МЭК-61010-1 (кат. IV 600 В / кат.III 1000 В) |
|  | Рукоятка удержания | Да |
|  | Условия эксплуатации | 0 С…50 С, отн. влажность не более 80 % |
|  | Габаритные размеры | 130 х 270 х27 мм |
|  | Масса | 200 г |
|  | Комплект поставки | Источник питания (2), РЭ (1) |