| APPA M1, M2, M3 | Цифровые мультиметры (карманные) |
| --- | --- |

- Измерение переменного (АСV) и постоянного напряжения (DCV) до 600В,   переменного и постоянного тока до 10А (М2, М3), частоты,  скважности (%), емкости, сопротивления до 40 МОм, температуры -40…+400 0С (М3), испытание p-n переходов, проверка целостности цепи (прозвонка со звуковой и световой сигнализацией)

- Максимальное разрешение: 0,1 мВ/ 1 мА/ 0,1 Ом/ 0,01Гц/ 10пФ/ 0,1 С

- Изм. силы тока диапазона «мкА»:  400/ 4.000 мкА (разреш. 0,1 мкА - M2, M3)

- Базовая погрешность    0.5% (DCV)

- Измерение с.к.з. напряжения произвольной формы/ TrueRMS (режим ACV)

- Измерение с.к.з. тока произвольной формы/ TrueRMS  (режим ACА – М2, М3)

- Бесконтактный индикатор наличия напряжения (режим VoltSeek)

- Функция автоудержания показаний SmartHold

- Режим регистрации пиковых значений [Peak] и удержания показаний [Hold]

- Автоматический выбор пределов, относ. измерения (∆)

- Автовыключение питания (с блокировкой) - только М3

- Максимально индицируемое число 6.000 (3 изм/ сек)

- Подсветка дисплея с автовыключением (только АРРА М3)

- Электробезопасность: МЭК 1010 по кат. III 600 В/кат. II 1000 В

| ТТД нормируются при: (23  5) С, отн. влажность  80% |  | АРРА М1 | АРРА М2 | APPA М3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение (DCV) | Пределы измерений | 600 мВ; 6; 60; 600 В |  |  |  |  |
|  | Погрешность |  (0,5 % + 3 ед. счета) |  |  |  |  |
|  | Макс. разрешение | 0,1 мВ |  |  |  |  |
|  | Вх. сопротивление | 10 МОм |  |  |  |  |
|  | Защита входа | 600 В |  |  |  |  |
| Переменное напряжение (ACV -TRMS) | Пределы измерений | 600 мВ; 6; 60; 600 В |  |  |  |  |
|  | Погрешность |  (1,0 % + 3 ед. счета) |  |  |  |  |
|  | Макс. разрешение | 0,1 мВ |  |  |  |  |
|  | Полоса частот | 45…500 Гц |  |  |  |  |
|  | Входной импеданс | 10 МОм |  |  |  |  |
|  | Защита входа | 600 В |  |  |  |  |
| Постоянный ток («А» -DCA) | Пределы измерений | нет | 6 А; 10 А* |  |  |  |
|  | Погрешность |  |  (1,5 % + 3 ед. счета) |  |  |  |
|  | Макс. разрешение |  | 1 мА |  |  |  |
|  | Защита входа |  | 10 А(500В) |  |  |  |
| Постоянный ток («мкА» - DCA) | Пределы измерений | нет | 400; 4.000 мкА |  |  |  |
|  | Погрешность |  |  (0,9 % + 5 ед. счета) |  |  |  |
|  | Макс. разрешение |  | 0,1 мкА |  |  |  |
|  | Падение напряжения |  | 2 Вмакс |  |  |  |
|  | Защита входа |  | 10 А(500В) |  |  |  |
| Переменный ток (ACA-TRMS) | Пределы измерений | нет | 6 А; 10 А* |  |  |  |
|  | Погрешность |  |  (1,5 % + 3 ед. счета) |  |  |  |
|  | Макс. разрешение |  | 1 мА |  |  |  |
|  | Полоса частот |  | 45…500 Гц |  |  |  |
|  | Защита входа |  | 10 А(500В) |  |  |  |
| Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 МОм |  |  |  |  |
|  | Погрешность |  (0,5 % + 2 ед. счета) |  |  |  |  |
|  | Макс. разрешение | 0,1 Ом |  |  |  |  |
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | ≤ 30 Ом до 200 Ом |  |  |  |  |
|  | Звук. индикация | Непрерывный зуммер частотой 2,7 кГц |  |  |  |  |
| Испытание диода (p-n) | Напряжение теста | 1,8 В |  |  |  |  |
|  | Погрешность |  (1,0 % + 3 ед. счета) |  |  |  |  |
|  | Защита входа | 600 В |  |  |  |  |
| Частота (Hz) | Пределы измерений | 100 Гц; 1; 10; 50 кГц |  |  |  |  |
|  | Погрешность | ±(0,1% + 2 ед.счета) |  |  |  |  |
|  | Макс. разрешение | 0,01 Гц |  |  |  |  |
|  | Чувствительность | Не менее 4 В/ 0,6 А |  |  |  |  |
| Температура | Пределы измерений | нет |  |  |  | -40…+400 0С |
|  | Погрешность |  |  |  |  | ±(1%+ 20 ед. сч.) ** |
|  | Макс. разрешение |  |  |  |  | 0,1 0С |
| Емкость | Пределы измерений | 50; 500 нФ; 5; 50; 500; 1000 мкФ |  |  |  |  |
|  | Погрешность |  (2,0 % + 5 ед. счета) |  |  |  |  |
|  | Макс. разрешение | 0,01 нФ |  |  |  |  |
| Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS – в зав. от режима и модели) |  |  |  |  |
|  | Макс. индикация | 6.000 |  |  |  |  |
|  | Скорость измерения | 3 изм./с |  |  |  |  |
|  | Автовыключение пит. | 20 мин |  |  |  |  |
|  | Автовыключение подсв. | нет |  |  | 2 мин |  |
|  | Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) |  |  |  |  |
|  | Срок службы батареи | 300 ч |  |  |  |  |
|  | Условия эксплуатации | Температура: 0 С…50 С; отн. влажность: не более 80 % |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры | 68 х 138 х 30 мм |  |  |  |  |
|  | Масса | 200 г |  |  |  |  |
|  | Комплект поставки | Измерительные провода (2), батарея (2), руководство по эксплуатации, адаптер термопары + термопара К-типа (для АРРА М3) |  |  |  |  |
|  | Опция | Съемный защитный чехол (Holster) для крепления изм. проводов, имеет откидную подставку-упор и строенный магнитный держатель крепления на металл. поверхность. |  |  |  |  |

* Ток более 10 А – в течении не более 3 минут.

** Без учета внешнего преобразователя (адаптер + термопара для М3)

Близкие аналоги  Fluke 101/ 106/ 107 (полная замена с превышением функциональности и параметров !!! )

Есть подробная Таблица сравнения спецификаций, режимов и значения погрешности измерений

По размерам – меньше чем АРРА -71/ 72/ 73  и 75/ 77/ 79 !!!!

The main differences of APPA P Series Multimeter compare to APPA M Series Multimeter are:

All APPA P Series models have Bargraph, Auto V LoZ, Backlight, CAT IV 600V, Included Holster and bigger sizes.

Не лезь за словом в карман…

Достань оттуда  АРРА !