Источники питания

| GPS-74303A | Источники питания постоянного тока GPS-74303A, GPS-73303A, GPS-72303A GOOD WILL INSTRUMENT Co., Ltd. - 2 независимых изолированных регулируемых канала 32 В/ 3 А для всех моделей, макс. мощность 192 Вт (96 Вт/ на осн. канал) - Дополн. для GPS-73303A: 3-й канал 5 В /ток до 5 А (изолиров.) - Дополн. для GPS-74303A: 3-й канал 0…5 В/ 0…1 А и 4-й канал 0…15 В/ 0…1 А (изолированные, регулируемые) - Нестабильность от 0,01 %; пульсации 1 мВ ср. кв., 3 мА ср. кв. - Дискретность индикации: 10 мВ; 1 мА - Режимы стабилизации тока и напряжения - Последовательное и параллельное соединение основных каналов; автотрекинг; 2-х полярный выход - Аналоговое управление включения выхода - Защита от перегрузки и переполюсовки - Электронное отключение нагрузки - Монохромный ЖК-дисплей (4 разрядные индикаторы тока и напряжения) - Малошумящий вентилятор охлаждения с терморегулировкой |
| --- | --- |

Технические данные:

| Модель | независимый режим |  |  |  | послед. соединение | парал. соединение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4 | Канал 1, 2 | Канал 1, 2 |
| GPS-72303A | 0…32 В 0…3 А | 0…32 В 0…3 А | - | - | 0…64 В 0…3 А | 0…32 В 0…6 А |
| GPS-73303A | 0…32 В 0…3 А | 0…32 В 0…3 А | 5 В 5 А | - | 0…64 В 0…3 А | 0…32 В 0…6 А |
| GPS-74303A | 0…32 В 0…3 А | 0…32 В 0…3 А | 0…5 В 0…1 А | 0…15 В 0…1 А | 0…64 В 0…3 А | 0…32 В 0…6 А |

| Характеристики | ПараметрЫ | значения |
| --- | --- | --- |
| Стабилизация напряжения (канал 1,2,3,4 кроме канала 3 GPS-73303A) | Нестабильность | При изменении напряжения питания:  (0,01 % + 3 мВ ) При изменении тока нагрузки:  (0,01 % + 3 мВ) при номинальном токе  3 А;  (0,02 % + 5 мВ) при номинальном токе > 3 А |
|  | Пульсации (5 Гц…1 МГц) |  1 мВср.кв. |
|  | Время установления |  100 мкс (50 %-изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А) |
| Стабилизация тока (канал 1,2,3,4 кроме канала 3 GPS-73303A) | Нестабильность | При изменении напряжения питания:  (0,2 % + 3 мА ) При изменении напряжения на нагрузке:  (0,2 % + 3 мА) |
|  | Пульсации (5 Гц…1 МГц) |  3 мАср.кв. |
| автотрекинг (канал 1; канал 2) | Погрешность трекинга |  (0,1 % + 10 мВ) без нагрузки, от показаний ведущего источника;  100 мВ с нагрузкой |
|  | Погрешность при параллельном соединении | При изменении напряжения питания:  (0,01 % + 3 мВ ) При изменении тока нагрузки:  (0,01 % + 3 мВ) при номинальном токе  3 А;  (0,02 % + 5 мВ) при номинальном токе > 3 А |
|  | Погрешность при последовательном соединении | При изменении напряжения питания:  (0,01 % + 5 мВ ) При изменении тока нагрузки:  100 мВ |
| канал 3 (GPS-73303A) | Нестабильность | При изменении напряжения питания:  3 мВ При изменении тока нагрузки:  5 мВ |
|  | Пульсации (5 Гц…1 МГц) | 1 мВср.кв. |
|  | Погрешность установки выходного напряжения |  5 % от показания |
| Цифровой индикатор | Формат индикации | 4,3״ монохромный ЖК-дисплей, 4 разряда |
|  | Дискретность индикации | 10 мВ, 1 мА |
|  | Погрешность установки и индикации напряжения |  (0,1 % + 30 мВ) |
|  | Погрешность установки и индикации тока |  (0,3 % + 6 мА) |
| Изоляция | Корпус - выход |  20 МОм (напряжение испытания 500 В пост.) |
|  | Корпус - сеть |  30 МОм (напряжение испытания 500 В пост.) |
| Общие данные | Напряжение питания | 100 / 120 / 220 В ( 10 %) / 230 В (+ 10 %, - 6 %), 50 / 60 Гц |
|  | Габаритные размеры | 210  155  306 мм |
|  | Масса | 7 кг |
|  | Комплект поставки | Соединительные провода (по количеству каналов), шнур питания (1) |