Осциллографы запоминающие

| GDS-72104E | Осциллографы цифровые запоминающие GDS-72072E, GDS-72074E, GDS-72102E, GDS-72104E, GDS-72202E, GDS-72204E Good Will Instrument Co., Ltd. - Количество каналов 2, 4 - Полоса пропускания 70, 100 и 200 МГц - Максимальная частота дискретизации: 1 ГГц - Максимальный объем памяти 10 МБ - Технология VPO: визуализация сигнала в режиме аналогового осциллографа (скорость обновления экрана 120.000 осц./с) - Сбор данных: выборка, пиковый детектор, усреднение, интер. Sin X/x - Режим сегментированной памяти (до 29,000 сегментов) - Режим «Поисковая машина» для поиска событий по заданным условиям - 28 видов автоматических измерений параметров, курсорные измерения - Режим автоизмерения временных задержек (8 параметров) - Функция автоустановки параметров развертки, запуска - Функции математики: +, -, , ÷, встроенный редактор формул. - Частотный анализ (БПФ): на участке 1 МБ (БПФ с.к.з./ БПФ дБ) - Цифровой фильтр (ВЧ/НЧ) с ручной регулировкой - Режимы растяжки окна, самописец и XY - Внутренняя память: 24 осциллограммы, 20 профилей настроек - Синхронизация и декодирование сигналов I2C, SPI*, UART, CAN, LIN - Регистратор данных до 100 часов, интервал регистрации от 2 с. - Интерфейсы: USB 2.0 для управления и сохранения данных, LAN - Цветной WVGA TFT-дисплей (20 см) - Вывод данных на печать (поддержка PictBrige) - Опции: высоковольтные диф. (3 мод.) и токовые пробники (5 мод.) |
| --- | --- |

Технические данные:

| Характеристики | Параметры | GDS-72072E / GDS-72074E | GDS-72102E / GDS-72104E | GDS-72202E / GDS-72204E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал вертикального отклонения | Число каналов | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
|  | Полоса пропускания (-3 дБ) | 0…70 МГц | 0…100 МГц | 0…200 МГц |
|  | Огранич. полосы пропуск. | 20 МГц | 20 МГц | 20, 100 МГц |
|  | Коэф. отклонения (Коткл.) | 1 мВ/дел…10 В/дел |  |  |
|  | Погрешность установки Коткл. | ± 3 % |  |  |
|  | Время нарастания |  5 нс |  3,5 нс |  1,75 нс |
|  | Входной импеданс | 1 МОм ( 2 %) / 16 пФ |  |  |
|  | Макс. входное напряжение | 300 В (DC+AС пик), Кат I |  |  |
|  | Математика | +, -, х; ÷, встроенный редактор формул, БПФ на участке 1 МБ (дБ или мВ с.к.з) |  |  |
| Канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки (Кразв.) | 1 нс/дел…100 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 100 мс/дел – 100 с/дел |  |  |
|  | Погрешность установки Кразв. | ± 0,005 % |  |  |
|  | Режимы работы | Основной, задержанный (4 нс…10 с), ZOOM окна, самописец, X-Y |  |  |
| синхронизация | Источники синхросигнала | любой из каналов, внешний (только 2 кан. мод.), сеть, по лог. шине (D0-D15) |  |  |
|  | Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL / SECAM), пред- (10 дел.) и послезапуск (2,000,000 дел), по фронту, рант, по длительности импульса (10 нс…10 с), по событию (1…65535), попеременно (ALT); по шине; по скорости нарастания и спада. |  |  |
|  | Связь входа синхронизации | ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь АС, связь DC |  |  |
|  | Чувствительность синхр. | 1 дел |  |  |
| Аналого-цифровое преобразование | Разрешение по вертикали | 8 бит |  |  |
|  | Частота дискретизации | 2 кан. модель: 1 ГГц/канал 4 кан. модель: 2 канала – 1 ГГц/канал, 3 и 4 канала – 500 МГц/канал |  |  |
|  | Интерполяция | SinX/x |  |  |
|  | Длина записи | 10 МБ |  |  |
|  | Режимы работы | Выборка, пик. детектор (> 2 нс); усреднение, накопление, однократн. |  |  |
| Курсорные измерения | Функции | U; T; 1/T |  |  |
| Автоматические измерения | Функции по вертикали | Uпик-пик; Uампл; Uср.кв.; -U; +U; U макс.; U мин.; Uсред; выбросы на вершине и в паузе |  |  |
|  | Функции по горизонтали | f; T; t нарастания; t среза; +; -; коэф. заполнения (%), фаза |  |  |
|  | Измерение задержки | FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF |  |  |
| Дополнительные возможности | Интерфейс | USB, LAN |  |  |
|  | Автоустановка | В/дел, с/дел, параметры синхросигнала |  |  |
|  | Технология VPO | Захват и отображение редких сигналов и глитчей в режиме аналогового осциллографа. Скорость обновления экрана до 120.000 раз в сек. |  |  |
|  | Режим X-Y | Х – кан 1, 3; Y – кан 2, 4; разность фаз < 3 до 100 кГц |  |  |
|  | Внутренняя память | Запись/считывание: 24 осциллограммы; 20 профилей |  |  |
| Общие данные | ЖК-дисплей | Цветной (TFT) WVGA, диагональ 20 см, 8 10 дел (разреш. 800 х 480) |  |  |
|  | Напряжение питания | 100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор) |  |  |
|  | Габариты, масс | 384 х 208 х 127 мм, 2,8 кг |  |  |
|  | Опции | дифф. пробник GDP-025/ GDP-050/ GDP-100, токовый пробник GCP-005/ GCP-020/ GCP-100/ GCP-530/ GCP-1030 |  |  |

* Примечание: Для работы на шине SPI требуется модель, как минимум  с 3-мя входными каналами (72074E, 72104E, 72204E).