## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ:

SH-11467

Предупреждение

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА  ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

Предупреждение

Чтобы избежать возможного поражения электрическим током или травм, а также возможного повреждения прибора или тестируемого оборудования, соблюдайте следующие правила:

- Перед использованием прибора осмотрите корпус. Не используйте прибор, если он поврежден или корпус (или часть корпуса) снят. Проверьте наличие трещин или отсутствующий пластик. Обратите внимание на изоляцию вокруг разъемов.

- Проверьте измерительные провода на наличие поврежденной изоляции или оголенного металла. Проверьте целостность тестовых проводов.

- Не подавайте напряжение, превышающее номинальное напряжение, указанное на приборе, между клеммами или между любой клеммой и заземлением.

- Поворотный переключатель должен быть установлен в правильное положение, и во время измерения не должно производиться никаких изменений диапазона, чтобы предотвратить повреждение прибора.

- Если ghb,jh работает при эффективном напряжении более 60 В постоянного тока (DC) или 30 В переменного тока (AC), следует соблюдать особую осторожность, поскольку существует опасность поражения электрическим током.

- Используйте соответствующие клеммы, функции и диапазон измерений.

- Не используйте и не храните прибор в условиях высокой температуры, влажности, взрывоопасности, воспламеняемости и сильного магнитного поля. После отсыревания характеристики прибора могут ухудшиться.

- При использовании щупов держите пальцы за защитными накладками для пальцев.

- Отключите питание цепи и разрядите все высоковольтные конденсаторы перед проверкой сопротивления, непрерывности, диодов или hFE.

- Замените батарейку, как только загорится  индикатор заряда батареи. При разряженной батарее счетчик может выдавать ложные показания, что может привести к поражению электрическим током и травмам.

- Отсоедините измерительные провода от тестируемой цепи и выключите питание прибора, прежде чем открывать корпус прибора

- При обслуживании прибора используйте только запасные части с тем же номером модели или идентичными электрическими характеристиками.

- Внутренняя схема прибора не должна изменяться по желанию пользователя во избежание повреждения прибора и любого несчастного случая.

- При обслуживании прибора для очистки поверхности следует использовать мягкую ткань и мягкое моющее средство. Не следует использовать абразивы и растворители, чтобы защитить поверхность счетчика от коррозии, повреждений и несчастных случаев.

- Прибор подходит для использования внутри помещений.

- Выключайте питание прибора, когда он не используется, и вынимайте аккумулятор, если он не используется в течение длительного времени. Постоянно проверяйте батарею, так как при длительном использовании она может протекать. Замените батарею, как только появится утечка. Протекающая батарея может привести к повреждению прибора.

Общие технические характеристики

Максимальный дисплей: ЖК-дисплей с 3 ½ цифрами (количество 1999) высотой 0,5 дюйма

Полярность: Автоматическая, указывается минус, предполагается плюс.

Метод измерения: устройство с двойным встроенным аналого-цифровым переключателем

Скорость выборки: 2 раза в секунду

Индикатор перегрузки: на дисплее высвечивается “1”.

Рабочая среда: 0℃~ 40℃, при относительной влажности воздуха <80%

Условия хранения: -10℃~50℃, при относительной влажности воздуха <85%

Питание: 9 В NEDA 1604 или 6F22

Индикатор низкого заряда батареи: “”

Статическое электричество: около 4 мА

Размер изделия: 126 x 70 x 26 мм

Вес нетто продукта: 108 г (включая батарею)

Таблица функций мультиметров серии 83

Технические характеристики

# Точность гарантируется в течение 1 года при температуре 23℃±5℃, относительной влажности воздуха менее 80%.

# НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)

# ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: среднеквадратичное значение переменного тока (AC) 220 В для диапазона 200 мВ и среднеквадратичное значение постоянного тока (DC) 1000 В или 750 В для всех диапазонов.

# НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (AC)

ОТКЛИК: Средний отклик, откалиброванный в среднеквадратичном значении синусоидальной волны.

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ: 45 Гц ~ 450 Гц

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 1000 В постоянного тока (DC) или 750 В среднеквадратичного значения для всех диапазонов.

# СЛЫШИМАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 15 секунд максимального среднеквадратичного напряжения 220 В.

# ПОСТОЯННЫЙ ТОК (DC)

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: предохранитель на 500 мА 250 В (диапазон 10 А без предохранителя).

# ИЗМЕРЯЕМОЕ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ: 200 мВ

# СОПРОТИВЛЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РАЗОМКНУТОЙ ЦЕПИ: 3,2 В.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 15 секунд максимального среднеквадратичного напряжения 220 В.

TЕМПЕРАТУРА (с датчиком К-ТИПА)

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ (1.5V, 9V)

#### ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО (DC) И ПЕРЕМЕННОГО (AC) НАПРЯЖЕНИЯ

- Подсоедините красный тестовый провод к разъему “VΩmA”, черный - к разъему “COM”.

- Установите переключатель ДИАПАЗОНА в положение желаемого НАПРЯЖЕНИЯ. Если напряжение, которое необходимо измерить, заранее неизвестно, установите переключатель в положение максимального диапазона и уменьшайте его до получения удовлетворительных показаний..

- Подсоедините измерительные провода к измеряемому устройству или цепи.

- Включите питание измеряемого устройства или цепи, и на цифровом дисплее появится значение напряжения вместе с полярностью напряжения.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)

- Красный провод подключите к разъему “VΩmA”. Черный провод подключите к разъему “COM” (для измерений в диапазоне от 200 мА до 10 А подключите красный провод к разъему “10A”, полностью нажав на него).

- Установите переключатель диапазона в нужное положение DCA.

- Разомкните измеряемую цепь и последовательно подсоедините измерительные провода к нагрузке, в которой требуется измерить ток.

- Считайте текущее значение на цифровом дисплее.

- Если испытуемый ток превышает 10 А, то время каждого измерения должно составлять менее 10 секунд, а следующее испытание должно быть проведено через 15 минут.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

- Красный вывод - “VΩmA”. Черный вывод - “COM”.

- Установите переключатель диапазона в нужное положение OHM.

- Если измеряемое сопротивление подключено к цепи, перед измерением отключите питание и разрядите все конденсаторы.

- Подсоедините измерительные провода к измеряемой цепи.

- Считайте значение сопротивления на цифровом дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ ДИОДА

- Красный вывод - “VΩmA”, черный вывод - “COM”.

- Установите переключатель диапазона в положение  “”

- Подсоедините красный измерительный провод к аноду измеряемого диода, а черный - к катоду.

- На дисплее отобразится прямое падение напряжения в мВ. Если диод перевернут, будет показана цифра “1”.

ИЗМЕРЕНИЕ hFE ТРАНЗИСТОРА

- Установите переключатель диапазона в положение hFE.

- Определите, относится ли транзистор к типу PNP или NPN, и найдите выводы эмиттера, базы и коллектора. Вставьте провода в соответствующие отверстия разъема hFE на передней панели.

- Измеритель отобразит приблизительное значение hFE при базовом токе 10 мкА и напряжении 2,8 В.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Переключите диапазон в положение TEMP, на дисплее отобразится комнатная температура в градусах ℃.

- Подсоедините термоэлектрическую пару K-типа к разъемам “VΩmA” и “COM”.

- На дисплее отобразится значение температуры ℃.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная рабочая температура термопары типа TP-01 K: 250C/482F (кратковременная 300C/572F). Датчик, входящий в комплект поставки прибора, представляет собой сверхбыстродействующую термопару с открытым корпусом, подходящую для многих применений общего назначения

ПРОВЕРКА НЕПРЕРЫВНОСТИ ЗВУКА

- Красный вывод - “VΩmA”, черный вывод - “COM”.

- Установите переключатель диапазона в положение “”

- Подсоедините измерительные провода к двум точкам тестируемой цепи. Если сопротивление меньше 30Ω±20Ω, раздастся звуковой сигнал

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВОГО СИГНАЛА

- Установите переключатель диапазона в положение “”.

- Между разъемами “VΩmA” и “COM” появляется тестовый сигнал (50 Гц), выходное напряжение составляет приблизительно 5V при сопротивлении 50KΩ.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 15 секунд максимального среднеквадратичного напряжения 220 В.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ

- Установите функциональный переключатель в положение 9 В или 1,5 В.

- Подсоедините тестовый провод к аккумулятору.

- Отображаемое значение - напряжение.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Предохранитель редко нуждается в замене и почти всегда перегорает в результате ошибки оператора.

Если на дисплее появляется “” это означает, что аккумулятор следует заменить.

Чтобы заменить батарею и предохранитель (500 мА/250 В), открутите 2 винта в нижней части корпуса, просто снимите старый и замените его новым. Будьте внимательны и соблюдайте полярность.

Комплектация

1. Руководство по эксплуатации

2. Набор тестовых проводов

3. Подарочная коробка

4. Термоэлектрическая пара типа K TP01 (только для 838)

5. 9-вольтовая батарея типа NEDA 1604 6F22.