[image: image1.emf][image: image2.emf]www.pce-group-europe.com
[image: image3.emf]
Паспорт изделия
PCE 155
[image: image4.jpg]



Карманный Лазерный Тахометр PCE 155
Содержание
· Обзор
· Область применения
· Обозначения на экране
· PCE 155 спецификации
· Ввод / Вывод
· Подготовка к измерениям
· Процесс измерения
· Измерение
· Режим тахометра
1.0
Многофункциональный лазерный тахометр PCE 155. предназначен для измерения скорости вращения скорости вращения валов, вентиляторов, роторов и так далее. Данный тахометр поставляется в минимальной комплектации, что значит «как есть».
2.0
На рисунке ниже указано расположении клавиш тахометра.
Минимальное значение/прокрутка(стрелка вниз)
На задней грани находится крепление для штатива.
Кнопка старта / перезагрузки
Поясное крепление
Отсек загрузки батарей
Максимальное значение / прокрутка вверх(стрелка вверх)
Разъем вывода данных
Разъем ввода данных
Кнопка меню/выбор/кнопка блокировки
ЖК дисплей
[image: image5.png]LCD display.

Min Scrol

pown arrow Menu / Saect
Trisod mounting bushing Pz and Lockon
(undarside)
Start/ Rese button

Battcin

A

ngut soctot
"Output sacket
Hiax  Scron U

Battery comparmart




3.0
Целевой показатель. Мигает, когда есть входной сигнал.
Низкий уровень заряда. Указывает, что батареи с низким и
должны быть заменены.
Указывает, что значение, показанное в десять раз то, что отображается.
Лазерный индикатор. Красный лазер включен, когда этот показатель активен.
Режим блокировки. В данном режиме заблокирована клавиатура,но сбор измерений продолжается.
4.0
Спецификации лазера:
Класс лазера 2(IEC 60825-1 Ed 1.2 2001-8), мощность 1мВт, диаметр пятна 4х7мм на расстоянии 2 метра, время жизни лазера 8.000 часов непрерывной работы(1 год гарантии).
Пределы измерений: 
RPM  5 – 200.000
RPS 0.084 — 3,333.3
RPH 300 – 999,990
Разрешение 
Фиксированное  1(10 до 99,999)
Автоматическое 0.001 до 1.0 (10 до 99,999)
Погрешность +/- 0.01% при заданных параметрах
Спецификации таймера.
Минуты:Секунды с сотыми 99:59.9
Погрешность +/-0.2 секунды
Разрешение 0.1 секунды
Дисплей: Двойной ЖК дисплей
Источник питания: две батареи типа АА 1.5V(Внимание не перезаряжайте батареи)
Время работы от батарей: примерно 30 часов, с новым элементом питания
Внешний источник питания
Абсолютный максимум 0.3V до 5V(DC)
Минимум ниже 1.2V и выше 2V (TTL совместимый)
Выходная мощность 3V, 20mA max
Размеры прибора: 6,92 "(17,58 см) В х 2,4" (6,10 см) Д х 1,6 "(4,06 см) Г
Вес: 210гр
Данный продукт предназначен для использования в помещениях, согласно стандарту IEC61010-1
Температурный ражим работы: от 5С до 40С
Рабочая влажность:
Максимальная относительная влажность 80% при температуре до 88 ° F (31 ° C) с линейным уменьшением до 50% относительной влажности при температуре 100 ° F (40 ° С). Влажность без конденсации.
5.0
Ввод:
Подключается датчик дистанционного управления или удаленный (RCA). 1 / 8 "(3,5 мм) разъем подключения головного телефона.
Вывод:
1 импульс на оборот выход TTL на внутренние операции. Импульсный повторитель с внешних датчиков. 1 / 8 "(3,5 мм) моно коннектор.
Разъем ввода.
Разъем вывода.
Ввод сигнала.
3В выход на сенсор
Земля
Земля
3И выход на сенсор
Ввод сигнала.
Разъем подключения для данных. Схема подключения.
Вывод данных
Земля
Земля
Вывод данных
Разъем подключения вывода данных.
6.0
Для начала измерения при помощи красного лазера:
1. Протрите окуляр лазера салфеткой!
2. Проверьте наличие пыли на оптике и удалите остатки пыли!
7.0
 Тахометр измеряет линейную скорость по времени. Временные интервалы в секундах, минутах или часах. Скорость вращения может быть измерена в оборотах в секунду, минуту или часах. Наиболее распространенными измерения RPM или оборотов в минуту с использованием оптического режима тахометра.
1. Включите прибор
2. Дождитесь по ка на дисплее появится ХХХХХ
3. Зажмите пока не появится значок блокировки
4. Перейдите в режим НАСТРОЙКА
5. Перейдите в режим выбора(последний вариант выбора отобразится на дисплеи)
6. Выберите режим TACH(нажимайте кнопки выбора пока не появится нужный пункт)
7. Сохраните выбор
8. Перейдите в режим выбора вывода получаемых значений и выберите RPS, RPM или RPH.
9. При помощи кнопок вверх и вниз выберите нужное.
10. Сохраните выбор.
11. Выберите количество десятичных разрядов.
12. При помощи кнопок вверх и вниз выберите нужное.
13. Сохраните выбор.
14. Выйдите из режима настройки и прибор будет готов к началу измерений.
Прибор будет помнить эти настройки (в том числе блокировку вкл / выкл), даже если  будет  выключен и включен снова.
7.1
Измерение:
Нажмите и держите центральную клавишу. Если необходимо то заблокируйте клавишу измерения нажав одновременно, до появления символа блокировки, клавишу Lock on.
Нажмите стрелку вверх для вывода максимального значения.
Нажмите стрелку вниз для вывода минимального значения.
Если прибор заблокирован, то зажмите центральную кнопку и сбросьте максимальное и минимальное значение.
По окончанию измерений выключите прибор центральной клавишей.
8.0
Для измерения при помощи внешних датчиков необходимо данные датчики подключить к соответствующему гнезду прибора.
Примечание: Внешние сенсоры (RCA) должны быть вставлены во входной разъем. О подключении внешних датчиков возможно прочесть в инструкциях к датчикам.
