ВЕСЫ КРАНОВЫЕ

ВКМ-

Руководство по эксплуатации

- ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Прежде, чем приступить к эксплуатации весов, потребитель ОБЯЗАН ознакомится с настоящим руководством.

ВНИМАНИЕ! Крановые весы не предназначены для проведения такелажных и разгрузочно-погрузочных работ.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы весов.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Весы крановые ВКМ предназначены для измерений массы грузов при статическом взвешивании.

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного тензорезисторного датчика (далее – датчик), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе груза.

Аналоговый электрический сигнал с датчика поступает в аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), где преобразуется в цифровой код. Результаты взвешивания и значение массы груза передаются на цифровой дисплей индикатора для последующего отображения.

Условное обозначение весов имеет следующее обозначение:

Весы крановые ВКМ-[1]-[2]-[3]-[4][5][6][7], где:

ВКМ – обозначение типа весов;

[1] – исполнение весов: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII и XXIV;

[2] – значение (Мах) весов, кг: 50; 100; 150; 200, 300, 500, 1000, 1500; 2000; 3000; 5000; 10000; 15000; 20000; 30000; 50000; 100000;

[3] – количество диапазонов взвешивания:

– индекс отсутствует – для однодиапазонных;

– 2Д – для двухинтервальных;

[4] – тип дисплея:

А – жидкокристаллический дисплей;

Д – светодиодный дисплей;

[5] – И – индекс наличия интерфейса весов для связи с персональным компьютером;

– индекс отсутствует – интерфейс не установлен;

[6] – М – индекс модификации весов с особым диапазоном рабочих температур;

– индекс отсутствует – модификация весов с обычным диапазоном рабочих температур;

[7] – П – индекс наличия встроенного или внешнего печатающего устройства, или индекс отсутствует, если принтер не установлен.

Весы имеют следующие основные функции:

– определение массы взвешиваемого товара;

– выборка массы тары;

– автоматическая настройка нуля, ручной автонуль;

– суммирование значений измерения массы;

– визуальная сигнализация о нарушениях в работе весов.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Весы крановые ВКМ (далее – весы)	1 шт.

Пульт дистанционного управления (далее – ПДУ)	1 шт.

Зарядное устройство для весов	1 шт.

Зарядное устройство для ПДУ	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 – Метрологические характеристики

| Модификация весов | Пределы взвешивания от наименьшего (НмПВ; Min) до наибольшего (НПВ; Max), кг | Действительная цена деления (d) и поверочный интервал (e), кг |
| --- | --- | --- |
| ВКМ-50 | 0,4-50 | 0,02 |
| ВКМ-50-2Д | 0,2-50 | 0,01/0,02 |
| ВКМ-100 | 1-100 | 0,05 |
| ВКМ-100-2Д | 0,4-100 | 0,02/0,05 |
| ВКМ-150 | 1-150 | 0,05 |
| ВКМ-150-2Д | 0,4-150 | 0,02/0,05 |
| ВКМ-200 | 2-200 | 0,1 |
| ВКМ-200-2Д | 1-200 | 0,05/0,1 |
| ВКМ-300 | 2-300 | 0,1 |
| ВКМ-300-2Д | 1-300 | 0,05/0,1 |
| ВКМ-500 | 4-500 | 0,2 |
| ВКМ-500-2Д | 2-500 | 0,1/0,2 |
| ВКМ-1000 | 10-1000 | 0,5 |
| ВКМ-1000-2Д | 4-1000 | 0,2/0,5 |
| ВКМ-1500 | 10-1500 | 0,5 |
| ВКМ-1500-2Д | 4-1500 | 0,2/0,5 |
| ВКМ-2000 | 20-2000 | 1 |
| ВКМ-2000-2Д | 10-2000 | 0,5/1 |
| ВКМ-3000 | 20-3000 | 1 |
| ВКМ-3000-2Д | 10-3000 | 0,5/1 |
| ВКМ-5000 | 40-5000 | 2 |
| ВКМ-5000-2Д | 20-5000 | 1/2 |
| ВКМ-10000 | 100-10000 | 5 |
| ВКМ-10000-2Д | 40-10000 | 2/5 |
| ВКМ-15000 | 100-15000 | 5 |
| ВКМ-15000-2Д | 40-15000 | 2/5 |
| ВКМ-20000 | 200-20000 | 10 |
| ВКМ-20000-2Д | 100-20000 | 5/10 |
| ВКМ-30000 | 200-30000 | 10 |
| ВКМ-30000-2Д | 100-30000 | 5/10 |
| ВКМ-50000 | 400-50000 | 20 |
| ВКМ-50000-2Д | 200-50000 | 10/20 |
| ВКМ-100000 | 1000-100000 | 50 |
| ВКМ-100000-2Д | 400-100000 | 20/50 |

Таблица 3 – Габаритные размеры и масса весов

| Исполнение | Габаритные размеры, мм |  |  | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| I | от 37 до 107 | от 80 до 135 | от 251 до 321 | 1,5 |
| II | от 80 до 150 | от 121 до 191 | от 310 до 380 | 3 |
| III | от 80 до 150 | от 121 до 191 | от 310 до 380 | 3 |
| IV | от 130 до 200 | от 185 до 255 | от 370 до 440 | 3,6 |
| V | от 130 до 200 | от 185 до 255 | от 370 до 440 | 4,6 |
| VI | от 600 до 670 | от 560 до 630 | от 560 до 830 | 27 |
| VII | от 160 до 263 | от 216 до 316 | от 342 до 550 | 18,4 |
| VIII | от 230 до 300 | от 190 до 260 | от 560 до 830 | 30,4 |
| IX | от 240 до 375 | от 165 до 280 | от 415 до 585 | 21,7 |
| X | от 185 до 255 | от 190 до 260 | от 510 до 790 | 39 |
| XI | от 340 до 410 | от 310 до 380 | от 510 до 790 | 42 |
| XII | от 245 до 470 | от 245 до 470 | от 530 до 1500 | 345 |
| XIII | от 480 до 550 | от 480 до 550 | от 530 до 1500 | 126 |
| XIV | от 185 до 255 | от 190 до 260 | от 510 до 790 | 39 |
| XV | от 285 до 355 | от 290 до 360 | от 820 до 890 | 121 |
| XVI | от 400 до 450 | от 430 до 500 | от 1400 до 1500 | 347 |
| XVII | от 164 до 306 | от 144 до 268 | от 413 до 1690 | 186 |
| XVIII | от 134 до 494 | от 135 до 572 | от 350 до 1950 | 468 |
| XIX | от 182 до 338 | от 130 до 242 | от 350 до 793 | 27,3 |
| XX | от 150 до 280 | от 178 до 332 | от 427 до 1183 | 45 |
| XXI | от 154 до 286 | от 185 до 345 | от 455 до 988 | 28,1 |
| XXII | от 129 до 332 | от 182 до 416 | от 322 до 832 | 23,4 |
| XXIII | от 154 до 286 | от 175 до 325 | от 294 до 624 | 19,5 |
| XXIV | от 245 до 455 | от 161 до 299 | от 294 до 1235 | 88,4 |

Таблица 4 – Габаритные размеры и масса пульта дистанционного управления

| Тип | Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм, не более | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- |
| Пульт дистанционного управления | 200*100*50 | 0,5 |

Таблица5 – Метрологические и технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | средний (III) |
| Дисплей | Светодиодный или Жидкокристаллический |
| Диапазон рабочих температур, °С Особый диапазон рабочих температур, °С (индекс М) | от -10 до +40 от -30 до +55 |
| Относительная влажность при темп. +25°С, не более | 80% |
| Номинальное напряжение электрического питания постоянным током, В: |  |
| - весов – от аккумуляторной батареи (далее – батарея) | 4 или 6 |
| - ПДУ – от аккумуляторной батареи (далее – батарея) | от 3 до 4,2 |
| Зарядное устройство: |  |
| - для весов | 220В~50/60Гц; 8В 1А |
| - для ПДУ | 220В~50/60Гц; 4,2В 1А |
| Диапазон выборки массы тары (Т–), % от Мах | от 0 до 100 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, ч, не более | 300 |

- УСТРОЙСТВО

| Весы состоят из следующих основных частей (см. рисунок 1): корпус со встроенным датчиком; грузоприемное устройство, состоящее из элементов верхнего и нижнего подвесов; встроенные или выносные дисплеи и клавиатуры; соединительные кабели. Верхний элемент подвеса выполнен в виде серьги или траверсы с 0-образным кольцом, нижний элемент подвеса – в виде крюка или траверсы. Весы комплектуются ПДУ (см. рисунок 2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 1Внешний вид может отличаться от рисунка | Рисунок 1 1 | Рисунок 2. Пульт дистанционного управления (опционально) 1 |

- ОПИСАНИЕ

  - Описание дисплея и служебных индикаторов весов

| >0< | Индикатор установки на нуль | СТ | Индикатор стабилизации массы |
| --- | --- | --- | --- |
| Т | Индикатор масса тары |  |  |

  - Описание клавиатуры весов

|  | Включение/выключение весов |
| --- | --- |
| >0< | Принудительная установка весов в нуль |

  - Описание дисплея и служебных индикаторов ПДУ

|  | Индикатор заряда батареи ПДУ Индикатор стабилизации массы Индикатор установки массы тары Индикатор фиксации массы Не используется Индикатор уровня сигнала Индикатор единиц измерения в фунт. Индикатор единиц измерения в кг. Индикатор заряда батареи весов Буквенно-цифровой индикатор Индикатор суммированной массы Индикатор кол-ва операций суммирования |
| --- | --- |

  - Описание клавиатуры ПДУ

|  | Включение/выключение ПДУ | 8 R.TARE | Ввод цифры 8 Отображение введенной массы тары |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF SCALE | Выключение весов | 9 SET | Ввод цифры 9 Сервисные функции |
| 1 B.L | Ввод цифры 1 Включение/выключение подсветки ПДУ | 0 DEBUG | Ввод цифры 0 Сервисные функции |
| 2 HOLD | Ввод цифры 2 | F | Отображение напряжения батареи весов |
| 3 kg/lb | Ввод цифры 3 Опционально: переключение отображения килограммы/фунты | EXIT | Выход из функций |
| 4 F1 | Ввод цифры 4 | ZERO | Принудительная установка весов на нуль |
| 5 F2 | Ввод цифры 5 | CLEAR | Обнуление значения суммирования массы |
| 6 F3 | Ввод цифры 6 | ENTER | Подтверждение действий |
| 7 TARE | Ввод цифры 7 Установка массы тары | M | Не используется |

  - Описание разъемов подключений

| Разъём батареи весов Разъём батареи ПДУ | Разъем зарядного устройства ПДУ Плюс – внутренняя часть Минус – внешняя часть | Подключение тензодатчика +E = +EXC; -E = -EXC +S = +SIG; -S = -SIG |
| --- | --- | --- |

- ПОДГОТОВКА ВЕСОВ К РАБОТЕ

Осторожно, не допуская повреждений, извлеките весы, ПДУ и зарядные устройства из упаковки.

Весы и ПДУ имеют батареи, позволяющие работу в режиме зарядка/разрядка неоднократно. При первом использовании необходимо полностью зарядить батареи весов и ПДУ. Для этого время первой зарядки должно быть 10-12 часов. Не используйте весы и ПДУ непрерывно без периодической подзарядки батареи.

В зависимости от исполнения, весы могут быть оборудованы разъемом для зарядки аккумулятора, встроенным в корпус весов. Если разъема для зарядки аккумулятора не предусмотрено, то извлеките аккумулятор из корпуса весов и зарядите его с помощью зарядного устройства.

Подвесьте весы за верхний подвес и включите весы.

Включите ПДУ.

- РАБОТА С ВЕСАМИ

  - Используя кнопки на корпусе весов

    - Включение весов

Нажмите и удерживайте кнопку . После включения весов на дисплее появится версия ПО весов «UErA.B», где A.B – номер версии ПО (опционально), затем пройдет тест индикации «888.8.8». Отобразится остаточная емкость аккумулятора весов в процентах «PbtXY», где XY – емкость. После чего на дисплее отобразится значение «0». Весы готовы к работе.

    - Установка нуля/тары

В зависимости от нагрузки будет использован режим приведения к нулю или режим тары. При отклонении значения от 0 более чем 2% от НПВ(Max) включиться режим тары, при меньшем значении весы будет приведено к нулю.

Если весы не нагружены, но на дисплее отображаются символы отличные от нуля или прочерка, нажмите кнопку [>0<] для установки нуля. Для применения функции тары подвесьте тару на весы и убедитесь, что на дисплее масса тары не колеблется, нажмите кнопку [>0<]. Для применения функции установки нуля или тары, индикатор стабилизации массы «СТ» должен гореть.

    - Перегрузка

При превышении допустимой нагрузки Max(НПВ) на дисплее отобразится «OVER».

    - Взвешивание

Перед взвешиванием убедитесь, что горит индикатор нуля или мигает прочерк. Нагрузите весы и дождитесь пока индикатор стабилизации массы «СТ» загорится. На дисплее отобразится масса взвешиваемого товара.

    - Выключение весов

Для выключения весов нажмите и удерживайте кнопку . Отобразится остаточная емкость аккумулятора весов в процентах «PbtXY», где XY – емкость. После чего на дисплее появится «-OFF-» и весы выключатся.

  - Используя ПДУ

    - Включение ПДУ

Нажмите кнопку . После включения ПДУ на его дисплее будет последовательно показана ревизия «Hx.xx», где x.xx –номер ревизии, далее отобразится номер беспроводного канала «С  xx», где xx – номер беспроводного канала, далее отобразится номер адреса «nxxxx», где xxxx – номер адреса. После чего пройдет тест и на дисплее отобразится значение «0». В случае отсутствия связи с весами на ПДУ после прохождения теста отобразится «--no-».

    - Установка нуля

Если весы не нагружены, но на дисплее отображаются символы отличные от нуля или прочерка, нажмите кнопку [ZERO]. Для применения функции установки нуля, индикаторы стабилизации массы «СТ», «S» должны гореть, а значения отклонения от 0 не должны превышать 2% от НПВ. При отклонении более 2% на дисплее весов будет показано «HHHHH» и установка нуля выполнена не будет.

    - Тара

Подвесьте тару на весы и убедитесь, что на дисплее масса тары не колеблется. Масса тары должна превышать НмПВ(Min).Для применения функции тары, индикаторы стабилизации массы «СТ», «STB» должны гореть. Нажмите кнопку [7 TARE], значение массы обнулится и загорится индикатор тары «Т», «ТARE». После окончания взвешивания снимите тару с весов и нажмите кнопку [7 TARE].

    - Отображение введенной массы тары

Нажмите кнопку[8 R.TARE]. Показание введенной массы тары отобразится на дисплее ПДУ. Для скрытия показания введенной массы тары нажмите кнопку [EXIT].

    - Переключение единиц измерений килограммы/фунты

Примечание: Данная функция опциональна и может быть отключена производителем.

Для переключения единиц измерений нажмите кнопку [3 kg/lb]. Произойдет переключение с килограммов на фунты или наоборот.

    - Фиксация показания массы (опционально).

Нажмите кнопку[2 HOLD]. На дисплее ПДУ отобразится индикатор «H». Произойдет фиксация(заморозка) показания массы. При повторном нажатии фиксация показания массы будет отключена.

Примечание: Данная функция опциональна и может быть отключена производителем.

    - Включение/выключение подсветки дисплея ПДУ

Для включения или выключения подсветки дисплея ПДУ нажмите кнопку [1 B.L].

    - Суммирование показаний массы

      - Суммирование массы

Перед взвешиванием убедитесь, что горит индикатор нуля или мигает прочерк. Нагрузите весы и дождитесь пока индикаторы стабилизации массы «СТ», «S» загорятся. Нажмите кнопку [ENTER]. Индикатор кол-ва операций суммирования отобразит «N Х», где Х – порядковый номер суммируемого взвешивания, а индикатор суммированной массы отобразит «Σ Y», где Y – суммарная масса грузов. Масса груза будет суммироваться каждое взвешивание при нажатии кнопки [ENTER]. Каждый раз между суммированием массы весы должны быть приведены к нулю путем снятия нагрузки.

      - Сброс суммированной массы

Для сброса суммированной массы нажмите кнопку [CLEAR]. На дисплее отобразится «Yorn», далее нажмите кнопку [ENTER].

    - Отображение напряжения батареи весов.

Для отображения напряжения батареи весов нажмите кнопку [F]. На дисплее отобразится напряжение батареи весов «   AB», где AB – напряжение батареи.

    - Выключение весов

Для выключения весов нажмите кнопку [OFF SCALE]. На дисплее весов отобразится остаточная емкость аккумуляторной батареи весов в процентах «Pbt AB», где AB – емкость аккумуляторной батареи, затем отобразится надпись «-OFF-». Весы выключены.

    - Выключение ПДУ

Для выключения ПДУ нажмите кнопку . Данной кнопкой выключается только ПДУ, весы продолжают работать.

- НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Примечание: канал используется для установки используемой частоты весов и ПДУ.

Примечание: адрес используется для разделения разных весов с ПДУ, работающих на одном канале.

  - Отображение канала и адреса весов

При включении весов на дисплее последовательно будет отображен ряд параметров: «С  xx», где xx – номер беспроводного канала; «nxxxx», где xxxx – номер адреса.

  - Отображение канала и адреса ПДУ

При включении ПДУ на дисплее последовательно будет отображен ряд параметров: «С  xx», где xx – номер беспроводного канала; «nxxxx», где xxxx – номер адреса.

  - Автоматический поиск канала ПДУ для подключения к весам

Примечание: автоматическая настройка канала ПДУ, на котором работают весы, возможна только в случае совпадения предустановленного адреса на весах и ПДУ.

Включите весы удерживанием кнопки  и дождитесь прохождения теста. Включите ПДУ нажатием кнопки . Во время прохождения теста на ПДУ «11111, 22222, …» последовательно нажмите кнопки [8] и [DEBUG]. На ПДУ будет произведен автоматический поиск и установка канала работающих весов.

  - Настройка канала и адреса ПДУ

Включите ПДУ нажатием кнопки . Во время прохождения теста «11111, 22222, …» последовательно нажмите кнопки [7] и [ZERO]. На дисплее отобразится «С  xx». С помощью цифровых кнопок введите номер канала весов из п.«9.1 Отображение канала и адреса весов» Номер беспроводного канала может принимать значения (00-31). Для подтверждения нажмите кнопку [ENTER]. На дисплее отобразится «nxxxx». С помощью цифровых кнопок введите адрес весов из п.«9.1 Отображение канала и адреса весов». Адрес весов может принимать значения (0000-9999). Для подтверждения нажмите кнопку [ENTER].

  - Изменение канала и адреса весов с ПДУ

Примечание: Изменение беспроводного канала и адреса, возможна только в случае предварительно настроенных весов и ПДУ.

Включите весы удерживанием кнопки  и дождитесь прохождения теста. Включите ПДУ нажатием кнопки . Во время прохождения теста «11111, 22222, …» последовательно нажмите кнопки [9], [ENTER] [0], [1], [4], [7], [8], [9] и [ENTER]. Отобразиться номер беспроводного канала «С  xx», где xx – номер беспроводного канала. Номер беспроводного канала может принимать значения (00-31). С помощью цифровых кнопок введите номер беспроводного канала и нажмите кнопку [ENTER]. Отобразиться адрес «nxxxx», где xxxx – номер адреса. Адрес может принимать значения (0000-9999). С помощью цифровых кнопок введите адрес и нажмите кнопку [ENTER]. Весы выполнят самотестирование и запустится рабочий режим.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышение предельно допустимой нагрузки, равной Max.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в целях безопасности персонала и оборудования поднимать груз выше 25 см от поверхности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать весы для транспортировки груза.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ на площади поднятия груза производить работы и размещать части тела.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать груз с незакрытым карабином крюка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение ремонтных работ и разборка включенных весов.

В процессе эксплуатации весов периодически контролируйте степень износа элементов верхнего и нижнего подвесов. При значительном износе элементов верхнего и нижнего подвесов запрещается использование весов.

Если весы не используются в течение длительного времени, необходимо полностью заряжать аккумулятор раз в 2-3 месяца.

Весы являются точным инструментом. Не рекомендуется использовать весы в среде сильно загрязненной пылью, при наличии сильных магнитных полей, а также при сильной вибрации.

Уход за весами включает в себя протирку наружных поверхностей весового устройства салфеткой, смоченной водой с добавлением 0,5% моющего средства.

Рекомендуется перед началом работы дать весам прогреться в течение 10 минут.

Весы не предназначены для применения при атмосферных осадках.

- УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Весы должны быть помещены в мешки из полиэтиленовой пленки и упакованы в транспортировочную тару.

Эксплуатационная документация, отправляемая вместе с весами, должна быть помещена в мешок из полиэтиленовой пленки и упакована в транспортировочную тару вместе с весами так, чтобы была обеспечена ее сохранность.

Условия транспортирования весов в части воздействия климатических факторов должна соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Весы транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Коробки с упакованными весами укладываются в штабели без смещения в соответствии с ГОСТ 9142-90.

Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими активными веществами, которые могут оказать вредное влияние на них, не допускается.

После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 6-ти часов.

- КАЛИБРОВКА

Уважаемые коллеги! Для проведения калибровки весов необходимо обратиться в сервисный центр «Мехэлектрон-М» для получения инструкций и пароля доступа.

Тел.: +7 (495) 724-65-08

E-mail: info@mechelectron.ru

Весы откалиброваны на географической широте Москвы (54° северной широты). При использовании весов в местах, значительно отличающихся по широте, появляются дополнительные погрешности. В этом случае следует провести калибровку заново. После калибровки весы предъявляются поверителю.

Примечание:

– Калибровка – определение калибровочной характеристики весов.

– Интервал между поверками составляет 1 год.

– Калибровку проводить гирями класса точности М1, М1-2, М2 по ГОСТ OIML R 111-1-2009.

– Для повышения точности калибровки рекомендуется проводить калибровку весов с максимально возможной нагрузкой близкой или равной НПВ.

Внимание: Калибровка должна проводиться только центрами технического обслуживания.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Весы должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя и поверены аккредитованными органами.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям технических условий в течение 24 месяцев со дня продажи потребителю.

Предприятие-изготовитель через предприятия (центры технического обслуживания), имеющие договор с ним, безвозмездно ремонтирует весы, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их требованиям технических условий.

Гарантия не распространяется на аккумулятор.

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

– по истечении 24 месяцев с даты производства при отсутствии заполненной даты продажи настоящего РЭ или отсутствия документа, подтверждающего приобретение товара.

– самостоятельная перекалибровка весов;

– нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации весов;

– нарушение правил ухода за весами;

– при выходе из строя весов вследствие разрушительного действия насекомых, грызунов и т.п.

Внимание! Обслуживание после гарантийного ремонта производится только предприятием, осуществившим гарантийный ремонт.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы крановые ВКМ	,

заводской №

соответствуют ГОСТ OIML R 76-1-2011 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска:

Приемку произвел:

(дата, подпись, ФИО)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОВЕРКЕ

Регистрационный номер типа СИ № 77573-20. На основании результатов поверки,

произведенной ООО «СОЛО-КЛАССИКА» (Аттестат аккредитации в области

обеспечения единства средств измерений № RA.RU.311426), весы признаны

годными и допущены к применению.

| Сведения о поверке весов содержатся в системе ФГИС «АРШИН» по адресу: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/ Внимание! Внесение данных о поверке в систему ФГИС «АРШИН» осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента поверки. |  |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

Продавец:

Дата продажи:

М.П.

До 5 тонн:

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.90591/24

действует до 09.07.2029

От 5 тонн:

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.70994/25

действует до 24.09.2030

Юридический/почтовый адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская 19-2-496

Тел.: +7 (495) 724-65-08, +7 (903) 687-17-58,

+7 (905) 714-53-61.

E-mail: info@mechelectron.ru

www.mechelectron.ru

Сервисные центры:

Ме751 РЭ