| ВЕСЫ КРАНОВЫЕ ВКМ Руководство по эксплуатации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rev.16.02.25_II-III_МК1_v1 |  |  |

- ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Прежде, чем приступить к эксплуатации весов, потребитель ОБЯЗАН ознакомится с настоящим руководством.

ВНИМАНИЕ! Крановые весы не предназначены для проведения такелажных и разгрузочно-погрузочных работ.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы весов.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Весы крановые ВКМ предназначены для измерений массы грузов при статическом взвешивании.

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного тензорезисторного датчика (далее – датчик), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе груза.

Аналоговый электрический сигнал с датчика поступает в аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), где преобразуется в цифровой код. Результаты взвешивания и значение массы груза передаются на цифровой дисплей индикатора для последующего отображения.

Условное обозначение весов имеет следующее обозначение:

Весы крановые ВКМ-[1]-[2]-[3]-[4][5][6][7], где:

ВКМ – обозначение типа весов;

[1] – исполнение весов: II, III;

[2] – значение (Мах) весов, кг: 50; 100; 150; 200, 300, 500, 1000;

[3] – количество диапазонов взвешивания:

– индекс отсутствует – для однодиапазонных;

– 2Д – для двухинтервальных;

[4] – тип дисплея:

А – жидкокристаллический дисплей;

Д – светодиодный дисплей;

[5] – И – индекс наличия интерфейса весов для связи с персональным компьютером;

– индекс отсутствует – интерфейс не установлен;

[6] – М – индекс модификации весов с особым диапазоном рабочих температур;

– индекс отсутствует – модификация весов с обычным диапазоном рабочих температур;

[7] – П – индекс наличия, встроенного или внешнего печатающего устройства, или индекс отсутствует, если принтер не установлен.

Весы имеют следующие основные функции:

– определение массы взвешиваемого товара;

– выборка массы тары;

– автоматическая настройка нуля, ручной автонуль;

– суммирование значений измерения массы;

– визуальная сигнализация о нарушениях в работе весов.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Весы крановые ВКМ (далее – весы)	1 шт.

Зарядное устройство	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 – Метрологические характеристики

| Модификация весов | Пределы взвешивания от наименьшего (НмПВ; Min) до наибольшего (НПВ; Max), кг | Действительная цена деления (d) и поверочный интервал (e), кг |
| --- | --- | --- |
| ВКМ-50 | 0,4-50 | 0,02 |
| ВКМ-50-2Д | 0,2-50 | 0,01/0,02 |
| ВКМ-100 | 1-100 | 0,05 |
| ВКМ-100-2Д | 0,4-100 | 0,02/0,05 |
| ВКМ-150 | 1-150 | 0,05 |
| ВКМ-150-2Д | 0,4-150 | 0,02/0,05 |
| ВКМ-200 | 2-200 | 0,1 |
| ВКМ-200-2Д | 1-200 | 0,05/0,1 |
| ВКМ-300 | 2-300 | 0,1 |
| ВКМ-300-2Д | 1-300 | 0,05/0,1 |
| ВКМ-500 | 4-500 | 0,2 |
| ВКМ-500-2Д | 2-500 | 0,1/0,2 |
| ВКМ-1000 | 10-1000 | 0,5 |
| ВКМ-1000-2Д | 4-1000 | 0,2/0,5 |

Таблица 2 – Габаритные размеры и масса весов

| Исполнение | Габаритные размеры, мм |  |  | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| II | от 80 до 150 | от 121 до 191 | от 310 до 380 | 3 |
| III | от 80 до 150 | от 121 до 191 | от 310 до 380 | 3 |

Таблица 3 – Метрологические и технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | средний (III) |
| Дисплей | Светодиодный или Жидкокристаллический |
| Диапазон рабочих температур, °С Особый диапазон рабочих температур, °С (индекс М) | от -10 до +40 от -30 до +55 |
| Относительная влажность при темп. +25°С, не более | 80% |
| Номинальное напряжение электрического питания постоянным током, В: |  |
| - весов – от аккумуляторной батареи (далее – батарея) | 7,4 |
| Диапазон выборки массы тары (Т–), % от Max | 4%Мах до 100%Мах |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, ч, не более | 300 |
| Зарядное устройство | 220В~50/60Гц; 5В 0,4А |

- УСТРОЙСТВО

| Весы состоят из следующих основных частей (см. рисунок 1): корпус со встроенным датчиком; грузоприемное устройство, состоящее из элементов верхнего и нижнего подвесов; встроенные или выносные дисплеи и клавиатуры; соединительные кабели. Верхний элемент подвеса выполнен в виде серьги или траверсы с 0–образным кольцом, нижний элемент подвеса – в виде крюка или траверсы. |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 1Внешний вид может отличаться от рисунка | Рисунок 1 1 |  |

- ОПИСАНИЕ

  - Описание дисплея и служебных индикаторов весов

|  | Буквенно-цифровой дисплей Индикатор измерения массы в lb Индикатор измерения массы в КГ Индикатор подключения зарядного устройства Индикатор стабилизации массы Индикатор установки массы тары |
| --- | --- |

  - Описание клавиатуры весов

|  | Включение/выключение весов |
| --- | --- |
|  | Принудительная установка весов в нуль ¦ Установка массы тары |
|  | Просмотр суммированных масс ¦ Вход в системное меню |
|  | Запоминание результата взвешивания ¦ Выбор единицы измерения массы |

  - Описание разъемов подключений

|  | Разъем зарядного устройства Плюс – внутренняя часть Минус – внешняя часть |
| --- | --- |

- ПОДГОТОВКА ВЕСОВ К РАБОТЕ

Осторожно, не допуская повреждений, извлеките весы, и зарядное устройства из упаковки.

Весы имеют батарею, позволяющая работу в режиме зарядка/разрядка неоднократно. При первом использовании необходимо полностью зарядить батарею весов. Для этого время первой зарядки должно быть 10–12 часов. Не используйте весы непрерывно без периодической подзарядки батареи.

В зависимости от исполнения, весы могут быть оборудованы разъемом для зарядки аккумулятора, встроенным в корпус весов. Если разъема для зарядки аккумулятора не предусмотрено, то извлеките аккумулятор из корпуса весов и зарядите его с помощью зарядного устройства.

Подвесьте весы за верхний подвес и включите весы.

- РАБОТА С ВЕСАМИ

  - Используя кнопки на корпусе весов

    - Включение весов

Нажмите и удерживайте кнопку . После включения весов на дисплее появится версия ПО весов «UErA.B», где A.B – номер версии ПО (опционально), затем пройдет тест индикации «888.8.8». Отобразится напряжение аккумулятора весов «XYU», где XY – значение напряжения, U – Вольт. После чего на дисплее отобразится значение «0». Весы готовы к работе.

    - Установка нуля

Если весы не нагружены, но на дисплее отображаются символы отличные от нуля или прочерка, нажмите кнопку  для установки нуля. Для применения функции установки нуля, индикатор стабилизации массы «СТ» должен гореть.

    - Перегрузка

При превышении допустимой нагрузки Max(НПВ) на дисплее отобразится «OUER».

    - Взвешивание

Перед взвешиванием убедитесь, что горит индикатор нуля или мигает прочерк. Нагрузите весы и дождитесь пока индикатор стабилизации массы «СТ» загорится. На дисплее отобразится масса взвешиваемого товара.

    - Тара

Подвесьте тару на весы. Для применения функции тары, индикатор стабилизации массы «СТ» должен гореть. Нажмите кнопку , значение массы обнулится и загорится индикатор тары «▶Т◀». После окончания взвешивания снимите тару с весов и нажмите кнопку .

    - Переключение единиц измерения КГ и lb

Нажмите и удерживайте кнопку . Для переключения единиц измерений весы не должны быть нагружены.

    - Суммирование показаний массы

      - Суммирование массы

Перед взвешиванием убедитесь, что горит индикатор нуля или мигает прочерк. Нагрузите весы и дождитесь пока индикатор стабилизации массы «СТ» загорится. Нажмите кнопку . На дисплее появится надпись «n  ХХ», где ХХ – порядковый номер суммируемого взвешивания. Затем отобразится текущая масса груза. Повторите операцию требуемое количество раз. Масса груза будет суммироваться каждое взвешивание при нажатии кнопки . Каждый раз между суммированием массы весы должны быть приведены к нулю путем снятия нагрузки.

      - Отображение суммированной массы

Нажмите кнопку . На дисплее весов отобразиться «n  ХX», где ХХ – количество взвешиваний. Далее нажмите  на дисплее отобразиться значение суммированной массы «H XXX» и «L YYY», где «XXX» – разряды цифр верхнего диапазона, а «YYY» – разряды цифр нижнего диапазона. При последующем нажатии на кнопку  весы вернутся в режим взвешивания.

      - Сброс суммированной массы

Во время отображения суммированной массы нажмите и удерживайте кнопку  на 2 секунды. На дисплее отобразится текущая масса груза и показания суммированных масс сбросится.

    - Выключение весов

Для выключения весов нажмите кнопку , затем отобразится надпись «PbtVV», где «VV» – напряжение аккумулятора, а далее «OFF». Весы выключены.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышение предельно допустимой нагрузки, равной Max.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в целях безопасности персонала и оборудования поднимать груз выше 25 см от поверхности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать весы для транспортировки груза.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ на площади поднятия груза производить работы и размещать части тела.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать груз с незакрытым карабином крюка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение ремонтных работ и разборка включенных весов.

В процессе эксплуатации весов периодически контролируйте степень износа элементов верхнего и нижнего подвесов. При значительном износе элементов верхнего и нижнего подвесов запрещается использование весов.

Если весы не используются в течение длительного времени, необходимо полностью заряжать аккумулятор раз в 2–3 месяца.

Весы являются точным инструментом. Не рекомендуется использовать весы в среде сильно загрязненной пылью, при наличии сильных магнитных полей, а также при сильной вибрации.

Уход за весами включает в себя протирку наружных поверхностей весового устройства салфеткой, смоченной водой с добавлением 0,5% моющего средства.

Рекомендуется перед началом работы дать весам прогреться в течение 10 минут.

Весы не предназначены для применения при атмосферных осадках.

- УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Весы должны быть помещены в мешки из полиэтиленовой пленки и упакованы в транспортировочную тару.

Эксплуатационная документация, отправляемая вместе с весами, должна быть помещена в мешок из полиэтиленовой пленки и упакована в транспортировочную тару вместе с весами так, чтобы была обеспечена ее сохранность.

Условия транспортирования весов в части воздействия климатических факторов должна соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Весы транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Коробки с упакованными весами укладываются в штабели без смещения в соответствии с ГОСТ 9142-90.

Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими активными веществами, которые могут оказать вредное влияние на них, не допускается.

После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 6-ти часов.

- КАЛИБРОВКА

Уважаемые коллеги! Для проведения калибровки весов необходимо обратиться в сервисный центр «Мехэлектрон-М» для получения инструкций и пароля доступа.

Тел.: +7 (495) 724-65-08

E-mail: info@mechelectron.ru

Весы откалиброваны на географической широте Москвы (54° северной широты). При использовании весов в местах, значительно отличающихся по широте, появляются дополнительные погрешности. В этом случае следует провести калибровку заново. После калибровки весы предъявляются поверителю.

Примечание:

– Калибровка – определение калибровочной характеристики весов.

– Интервал между поверками составляет 1 год.

– Калибровку проводить гирями класса точности М1, М1-2, М2 по ГОСТ OIML R 111-1-2009.

– Для повышения точности калибровки рекомендуется проводить калибровку весов с максимально возможной нагрузкой близкой или равной НПВ.

Внимание: Калибровка должна проводиться только центрами технического обслуживания.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Весы должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя и поверены аккредитованными органами.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям технических условий в течение 24 месяцев со дня продажи потребителю.

Предприятие-изготовитель через предприятия (центры технического обслуживания), имеющие договор с ним, безвозмездно ремонтирует весы, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их требованиям технических условий.

Гарантия не распространяется на аккумулятор.

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

– по истечении 24 месяцев с даты производства при отсутствии заполненной даты продажи настоящего РЭ или отсутствия документа, подтверждающего приобретение товара.

– самостоятельная перекалибровка весов;

– нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации весов;

– нарушение правил ухода за весами;

– при выходе из строя весов вследствие разрушительного действия насекомых, грызунов и т.п.

Внимание! Обслуживание после гарантийного ремонта производится только предприятием, осуществившим гарантийный ремонт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы крановые ВКМ	,

заводской №

соответствуют ГОСТ OIML R 76-1-2011 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска:

Приемку произвел:

(дата, подпись, ФИО)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОВЕРКЕ

Регистрационный номер типа СИ № 77573-20. На основании результатов поверки,

произведенной ООО «СОЛО-КЛАССИКА» (Аттестат аккредитации в области

обеспечения единства средств измерений № RA.RU.311426), весы признаны

годными и допущены к применению.

| Сведения о поверке весов содержатся в системе ФГИС «АРШИН» по адресу: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/ Внимание! Внесение данных о поверке в систему ФГИС «АРШИН» осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента поверки. |  |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

Продавец:

Дата продажи:

М.П.

До 5 тонн:

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.90591/24

действует до 09.07.2029

От 5 тонн:

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.70994/25

действует до 24.09.2030

Юридический/почтовый адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская 19-2-496

Тел.: +7 (495) 724-65-08, +7 (903) 687-17-58,

+7 (905) 714-53-61.

E-mail: info@mechelectron.ru

www.mechelectron.ru

Сервисные центры:

Ме751 РЭ