
[image: image9.png]tial Illldgers

Infrared Canera

Thermal Imagers
32X32 pixels




[image: image10.jpg]


 Инструкция по эксплуатации
Тепловизор HP-950F

[image: image11.png]25/03/14 16:33 e=0.95




1. Обзор
Этот продукт представляет собой инфракрасный тепловизор, который сочетает в себе измерение температуры поверхности с реальным тепловым изображением.

Традиционные инфракрасные термометры требуют измерения каждого компонента по отдельности, в то время как тепловизионное изображение устраняет эту необходимость, экономя время. Потенциальные проблемы четко отображаются на цветном экране, помогая пользователям быстро и точно определить центр измерительного курсора и измерить температуру.

Для повышения распознавания этот продукт также оснащен визуальной камерой. По мере необходимости изображения могут быть смешаны от полного теплового изображения до полного визуального изображения. Оба тепловизионных и визуальных изображения могут быть сохранены на съемную карту памяти. Изображения можно вызвать или сохранить на ПК для создания отчетов и печати. Тестирование можно проводить в течение нескольких секунд после включения питания. Этот продукт является идеальным выбором для электриков и техников по техническому обслуживанию, позволяя быстро выявлять проблемные области.

Следующие ключевые функции повышают точность и удобство использования продукта:

Регулируемая излучательная способность и компенсация отражающего фона улучшают точность измерений на полупрозрачных поверхностях. Маркировка самой высокой и самой низкой температуры направляет пользователя к областям максимальной и минимальной температуры на тепловом изображении.
2.Инструкция по безопасности
Чтобы обеспечить точные результаты измерений, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете продукт строго в соответствии с инструкциями; в противном случае продукт не будет покрываться бесплатной гарантией. Не используйте прибор в взрывоопасных, паровых, влажных или коррозионных средах.

Обратите внимание, что повреждение, падение или модификация прибора могут привести к неточным результатам измерений.

Пожалуйста, обратитесь к информации о излучательной способности, чтобы получить фактическую температуру. Отражающие объекты могут привести к тому, что измеренная температура будет ниже фактической температуры.
3. Технические характеристики
	Экран дисплея
	2.4" полноэкранный цветной дисплей с высоким разрешением

	Разрешение инфракрасного изображения
	32x32 (1024 пикселя)

	Разрешение изображения видимого света
	300 000 пикселей

	Поле зрения / Минимальное расстояние фокусировки
	55°x35°/0,5 м

	Тепловая чувствительность
	0,15°C

	Диапазон измерения температуры
	от -40°C до +300°C

	Точность измерения при тестировании
	±2% или ±2°C (±2% или ±4°F)

	Излучательная способность
	Регулируемая от 0,1 до 0,99

	Частота захвата изображения
	4 Гц

	Диапазон длин волн
	8-11,5 мкм

	Фокусное расстояние
	Фиксированное фокусное расстояние

	Цветовая палитра
	Лава, Железо Красное, Горячее Железо, Радуга 1, Радуга 2, Радуга 3, Медицинская, Черное Железо и Белый Горячий.

	Параметры просмотра
	Видимый и инфракрасный смешанный вид от полного инфракрасного до полного визуального с шагом 25%.

	Карта памяти
	Мини SD-карта (2 ГБ)

	Формат файла
	bmp

	Питание
	Литиевая батарея 2000 мАч

	Время автоматического отключения
	Выбираемое (15 минут, 30 минут, 1 час)

	Сертификация
	Сертификация CE (EN ICE 61326-1:2021)

	Габаритные размеры продукта (Д x Ш x В)
	212 мм x 95 мм x 62 мм

	Вес
	260 г

	Гарантийный срок
	1 год

	Рабочая температура
	-5°℃ до +40°℃

	Температура хранения
	-20℃  до +50°℃

	Относительная влажность
	10% до 80% относ.влажности


4.Устройство
[image: image12.png]R

2570371 e=0.95





	№
	Описание
	№
	Описание

	1
	Цветной экран TFT с высоким разрешением
	7
	Кнопка захвата

	2
	Включение/Выключение питания
	8
	Датчик инфракрасного изображения

	3
	Кнопка меню
	9
	Камера видимого света

	4
	Кнопка Назад/Отмена
	10
	Батарея

	5
	Кнопка увеличения вверх
	11
	Карта памяти SD

	6
	Кнопка уменьшения вниз
	
	



5.Описание продукта
1. Кнопка питания[image: image1.png]


: Нажмите кнопку питания более чем на 5 секунд, чтобы включить устройство. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить его.

2. Кнопка MENU/OK[image: image2.png]MENU
0] ¢



: Нажмите кнопку на 1 секунду, чтобы войти в режим настройки базовой функции, где на дисплее будет отображаться только пять вариантов за раз. Используйте кнопки вверх и вниз для прокрутки меню и используйте желтый прямоугольник для выбора желаемого варианта.

В режиме настройки нажмите кнопку MENU/OK, чтобы выбрать параметр меню и отредактировать его значение. Используйте кнопки вверх и вниз, чтобы изменить значение параметра меню. После настройки примите новое значение и нажмите кнопку ESC, чтобы выйти из режима редактирования.

3. Кнопка ESC[image: image3.png]ESC



: Функция возврата/отмены

4. Кнопка увеличения вверх[image: image4.png]


 : Кратковременное нажатие выбирает режим слияния двойного света, с уровнями слияния 0%-25%-50%-75%-100%. В режиме настройки кратковременное нажатие увеличивает значение.

5. Кнопка уменьшения вниз[image: image5.png]


: Кратковременное нажатие переключает на режим псевдосвета. В режиме настройки кратковременное нажатие уменьшает значение.

6. Кнопка захвата[image: image6.png]


: Кратковременное нажатие делает снимок или переключается на просмотр изображения видимого света.
[image: image13.png]25/03/14 16:34 e=0.95




6.Описание меню
	Символ
	Описание

	Единица
	Настройка единицы измерения температуры

	Излучательная способность
	Настройка излучательной способности

	Управление файлами
	Емкость хранения и просмотр изображений

	Дополнительные параметры
	Вход на следующий уровень меню

	Язык
	Настройки на английском и китайском языках

	Дата и время
	Настройка даты и времени

	Настройки сигнализации
	Диапазон сигнализации температуры

	Автоматическое отключение
	Настройка автоматического отключения

	Системная информация
	Номер версии системы


7. Инструкции по зарядке
When the battery voltage falls below the normal operating range, the display will show the "    " symbol, indicating Когда напряжение батареи падает ниже нормального рабочего диапазона, на дисплее появится символ "[image: image7.png]


", указывающий на необходимость зарядки батареи. Подключите адаптер питания постоянного тока 5 В, обычно используемый для телефонов или других электронных устройств, к порту USB для зарядки прибора с помощью кабеля USB Type-C.

Примечание: при зарядке при выключенном устройстве оно автоматически включится. Вам нужно будет вручную выключить его.
8.Измерение
Результат измерения температуры центрального пикселя отображается в верхнем левом углу экрана. Настройка излучательной способности показана в нижнем правом углу экрана. При перемещении устройства зеленый курсор указывает на самую низкую температуру в текущем изображении, а красный курсор указывает на самую высокую температуру.
[image: image14.png]25703714 16: e=0.95




9. Цветовая палитра
Меню цветовой палитры позволяет вам изменить псевдосвет инфракрасных изображений, отображаемых или захваченных. Доступен широкий спектр цветовых палитр. Некоторые палитры лучше подходят для конкретных приложений и установлены в качестве опций по умолчанию. Палитра оттенков серого обеспечивает сбалансированные линейные цвета, что делает ее идеальной для отображения деталей. Палитра с высоким контрастом подчеркивает отображение цветов и особенно полезна для сценариев с высоким тепловым контрастом, усиливая разницу в цвете между высокими и низкими температурами. Палитры Красное железо и Радуга предлагают сочетание высокого контраста и оттенков серого для улучшения визуальной четкости.
[image: image15.png]+

25/03/14 16:34 e=0.95



[image: image16.png]24101702



[image: image17.png]


[image: image18.png]33.4 =
MAX:40.2 MIN:29.4




[image: image19.png]33.3

MAX:40.3  MIN:29.4
+

B

24/01/02 02:56 e=0.95




Лава            Красное железо     Горячее железо     Радуга 1           Радуга 2

[image: image20.png]33.0
MAX:40.1  MIN'29.3

-~

24101/02 02:56 e=0.95




[image: image21.png]Thermal imagers

2813 Cam
MAX:31.2 MIN:27.B

Unit: °C I

~ Emiss: 0.95
Files

Nore setting

HOHBS 18:43 e=0.95

>58EC

A




[image: image22.png]


[image: image23.png]25703714 1




Радуга 3            Медицинский    Черное железо       Белый горячий
10.Единицы измерения температуры
Продукт отображает температуру в градусах Цельсия (℃), Кельвина (K) и Фаренгейта (℉).

11 Смешивание изображений
С помощью выровненных визуальных и инфракрасных изображений смешивание изображений облегчает интерпретацию инфракрасных изображений. Этот продукт захватывает визуальное изображение для каждого инфракрасного изображения, чтобы точно отображать распределение температуры в целевой области и более эффективно делиться ею с другими. Чтобы использовать функцию смешивания, нажмите кнопку вверх, чтобы отрегулировать смешанное изображение от 0% до 100%.
[image: image24.png]


[image: image25.png]25/03/14 16:35 e=0.95



[image: image26.png].0
MAX:49.4  MIN:30.3

Minimum Value-

Maximum Value:




[image: image27.png]O HoldPeak®



[image: image28.emf]
0%        25%         50%        75%      100%
12.Настройка времени и даты
В меню даты и времени пользователи могут установить время и дату. Нажмите кнопку MENU/OK, чтобы войти в режим меню, используйте кнопки вверх и вниз, чтобы выбрать "Дополнительные параметры", затем нажмите MENU/OK, чтобы перейти на следующую страницу меню. Выберите "Дата и время" с помощью кнопок вверх и вниз, и нажмите MENU/OK, чтобы перейти в интерфейс калибровки даты и времени. Нажмите MENU/OK еще раз, чтобы выбрать параметр времени, который вы хотите отрегулировать, и используйте кнопки вверх и вниз, чтобы увеличить или уменьшить значение. После завершения нажмите ESC, чтобы выйти.
13. Захват и хранение изображений
Этот продукт может хранить до 10 000 изображений на карте micro SD. Нажмите кнопку захвата изображения, и на экране отобразятся "Отмена" и "Сохранить". Нажмите кнопку "MENU/OK", чтобы сохранить изображение, или нажмите кнопку "ESC", чтобы отменить захваченное изображение. Если в верхнем правом углу экрана появляется значок  [image: image8.png]


, это указывает на то, что SD-карта не установлена. (Примечание: SD-карту следует извлекать при выключенном устройстве. Извлечение SD-карты при включенном устройстве может привести к зависанию устройства.)
14.Просмотр изображений
1. Нажмите кнопку MENU/OK, чтобы войти в режим меню.

2. Используйте кнопки вверх и вниз, чтобы выбрать Управление файлами.

3. Нажмите кнопку MENU/OK, чтобы перейти на следующую страницу меню.

4. Используйте кнопки вверх и вниз, чтобы выбрать Просмотр изображений.

5. Нажмите кнопку MENU/OK, чтобы перейти в режим просмотра изображений.

6. Используйте кнопки вверх и вниз, чтобы выбрать изображение, которое вы хотите просмотреть.                      

7. Нажатие на экран MENU/OK отобразит "Отмена" и "Удалить", затем нажмите клавишу MENU/OK, чтобы удалить изображение, и нажмите клавишу ESC, чтобы отменить удаление.

8. Нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из режима просмотра.
15.Меры предосторожности
Все объекты излучают инфракрасную энергию. Количество излучаемой энергии основано на фактической температуре поверхности объекта и его поверхностной излучательной способности. Продукт обнаруживает инфракрасную энергию, излучаемую с поверхности объекта, и использует эти данные для расчета оценочного значения температуры.Многие распространенные объекты и материалы, такие как окрашенный металл, дерево, вода, кожа и ткань, эффективно излучают энергию, что позволяет легко получить относительно точные измерения. Для поверхностей, которые эффективно излучают энергию (высокая излучательная способность), излучательная способность составляет более 90% (0,90).Однако этот упрощенный подход не применим к глянцевым поверхностям или неокрашенным металлам, так как их излучательная способность составляет менее 60% (0,60). Эти материалы не эффективно излучают энергию и классифицируются как материалы с низкой излучательной способностью.Для достижения более точных измерений материалов с низкой излучательной способностью необходима коррекция излучательной способности. Настройка параметра излучательной способности может помочь продукту более точно рассчитать оценочное значение фактической температуры.
16. Излучательная способность
Излучательная способность с шагом 0,01 может быть отрегулирована от 0,10 до 0,99, при этом значение по умолчанию установлено на 0,95.Правильное значение излучательной способности имеет решающее значение для получения наиболее точных измерений температуры. Поверхностная излучательная способность может существенно повлиять на кажущуюся температуру, измеряемую продуктом. Понимание излучательной способности поверхности, которую вы измеряете, может помочь вам получить более точные результаты измерения температуры.
17.Значения излучательной способности распространенных материалов
	Вещество
	Тепловое излучение
	Вещество
	Тепловое излучение

	Битум
	0.90~0.98

	Черная ткань
	0.98


	Бетон
	0.94

	Человеческая кожа
	0.98

	Цемент
	0.96
	Пена
	0.75~0.80

	Песок
	0.90

	Порошок древесного угля
	0.96


	Почва
	0.92~0.96

	Краска
	0.80~0.95

	Вода
	0.92~0.96

	Матовая краска
	0.97


	Лед
	0.96~0.98

	Черная резина
	0.94


	Снег
	0.83

	Пластик
	0.85~0.95

	Стекло
	0.90~0.95

	Дерево
	0.90


	Керамика
	0.90~0.94

	Бумага
	0.70~0.94

	Мрамор
	0.94

	Оксид хрома
	0.81


	Гипс
	0.80~0.90

	Оксид меди
	0.78


	Раствор
	0.89~0.91

	Оксид железа
	0.78~0.82

	Кирпич
	0.93~0.96

	Текстиль
	0.90



18.Техническое обслуживание
Протрите внешний корпус влажной тканью или слабым мыльным раствором. Не используйте абразивы, изопропиловый спирт или растворители для очистки корпуса прибора, линзы/окна.
Изображения и содержание вышеуказанных продуктов предназначены только для справки. В случае каких-либо расхождений или обновлений, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту. Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ 

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру» 

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3 Телефон: 8 800 550 37 70 

Электронная почта по общим вопросам: 

info@vseinstrumenti.ru 

Электронная почта для официальных претензий: 

oр@vseinstrumenti.ru 

Назначенный срок службы: 3 года 

Срок гарантии: 1 год 

Страна производства: Китай 

Изготовитель: Shanghai Aurora Import and Export Co.,Ltd, Room 2203, Shengbang International Building, No. 1318 Sichuan North Road, Hongkou, Shanghai, Китай 

Дата производства изделия: указана на наклейке товара 

Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте ВсеИнструменты.ру

