Командный протокол обмена МИДЛ-2

Предназначен для связи весов и весовых индикаторов простого взвешивания с периферийным        оборудованием

При работе с последовательным  портом используется следующий протокол обмена:

Скорость передачи 1200, 2400, 4800, 9600, 19200

1 стартовый бит

8 бит данных

контроль четности – нет

1 стоповый бит

Весовой индикатор (далее устройство)  является ведомым устройством, периферийное – ведущим. Устройство всегда заканчивает передачу информации кодовой последовательностью 0dh,0ah (Hex).

Список команд в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

| Команда | Код команды ( hex ) | Передача/Прием данных |
| --- | --- | --- |
| Получить данные о весе | 0ah ( 00001010 ) | Запрос - 0ah Ответ - W1,W2,W3,W4,W5,W6, 00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,0dh,0ah |
| Установить в весах цену за 1 кг. | 0bh ( 00001011 ) | Не используется |
| Функция тарирования Эквивалент нажатию кнопки «ТАРА» | 0ch ( 00001100 ) | Запрос - 0ch Ответ – 0dh,0ah |
| Функция установки показание массы в «0» . Эквивалент нажатию кнопки «ZERO». | 0dh ( 00001101) | Запрос - 0dh Ответ – 0dh,0ah |
| Получить статус весов | 0eh (00001110) | Запрос - 0eh Ответ – S1,S2,0dh,0ah |

где  W – Масса; S- статус

W1,S1 – младшие разряды (байты) данных.

0dh,0ah  -  признак окончания передачи.

00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h  – 12-ть незначащих нулей (длина сообщения 20 байт), необходимы для соответствия (подобию) протоколу МИДЛ (для торговых весов).

2.0  Команда 0ah в различных режимах работы устройства.

2.1 Команда 0ah в режиме взвешивания.

Биты D5 и D4 байта статуса S2.1 равны 0 (D5=0,D4=0).

0ah – код команды передачи данных о массе.

Например, если предположить что устройство отображает на дисплее следующую информацию о товаре:

Дисплей «Масса» - 654  кг.  321 гр.

Подаваемая команда -  0ah

Ответ устройства  - 20 байт

01h,02h,03h,04h,05h,06h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,0dh,0ah

W1 W2  W3  W4 W5  W6

где:

01h,02h,03h,04h,05h,06h   -  данные массы:  654  кг.  321 гр.

W1 W2  W3  W4  W5 W6

00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h – двенадцать не значащих нулевых    байт (для совместимости с протоколом МИДЛ для торговых весов).

2.2  Команда 0ah в штучном или счетном режиме.

Биты D5 и D4 байта статуса S2.1 равны 0 и 1 соответственно (D5=0,D4=1).

Ответ устройства аналогичен  пункту 2.1 за исключением того, что вместо значения веса передается численное значение количества взвешенного и подсчитанного товара.

2.3  Команда 0ah в режиме суммирования.

Биты D5 и D4 байта статуса S2.1 равны 1 и 0 соответственно (D5=1,D4=0).

Ответ устройства аналогичен  пункту 2.1 за исключением того, что вместо значения веса передается значение общего веса просуммированных покупок.

2.4  Команда 0ah в процентном режиме.

Биты D5 и D4 байта статуса S2.1 равны 1  (D5=1,D4=0).

Ответ устройства аналогичен  пункту 2.1 за исключением того, что вместо значения веса передается значение, отображающее процентное соотношение веса, находящегося в настоящий момент на грузовой платформе к весу, принятому за 100 процентов.

3.0 Команды установки веса тары и нулевых показаний дисплея «МАССА».

0ch – код команды установки массы тары и нулевого показаний дисплея «масса». 0dh,0ah - ответ  от устройства.

Команда эквивалентна нажатию кнопки «Тара» на панели устройства. Загорается светодиод «Тара». Бит D7 байта S1 (статус весов) устанавливается в 1.

0dh – код команды установки нулевых показаний дисплея «масса».

0dh,0ah - ответ  от устройства.

Команда эквивалентна нажатию кнопки «►0◄» или    на панели устройства. Загорается светодиод «0».

4.0 Команда получения статуса устройства.

0eh – код команды передачи данных о статусе устройства.

Подаваемая команда -  0eh

Ответ устройства - S1,S2,0dh,0ah

S1

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Где

D0 = 0 - вес равен сумме веса и тары (GROSS) (положительные показания веса)

1 - только вес без учета веса тары  (NET), если была нажата кнопка «тара»

D1 = 0 -  у веса знак положительный

1 -  у веса знак отрицательный (отрицательные показания массы)

D2 = 0 -  вес в диапазоне от 0 до НПВ

1 -  вес вне диапазона  (overload)

D3 = 0 -  вес в килограммах

1- вес в фунтах

D4 = 0 - вес стабилен

- вес нестабилен

D5 =  0 – после включения устройство отображает на дисплее «Масса» нулевые      показания

1 -  после включения устройство отображает на дисплее «Масса» не  нулевые показания

D6 = 0 - аккумуляторная батарея заряжена

1 -  аккумуляторная батарея разряжена

D7 = 0  кнопка «Тара» не была нажата или команда 0ch не принималась

1 если кнопка «Тара» была нажата или принята команда 0ch

S2

| S2.1 |  |  |  | S2.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | S2.02 |  | S2.01 |  |
|  |  |  |  | D3 | D2 | D1 | D0 |

S2.0.1  - количество знаков на дисплее «Масса» после десятичной точки, отделяющей килограммы от грамм.

Может принимать значения 0,1,2,3.

S2.0.1  =  0 -  без знаков после точки  000000      D1=0, D0=0

1 -  один знак после точки    00000.0    D1=0, D0=1

2 -  два знака после точки    0000.00    D1=1, D0=0

3 -  три знака после точки    000.000    D1=1, D0=1

S2.0.2  -   D3=0, D2=0

S2.1

| D5 | D4 | Режим работы устройства |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Режим взвешивания |
| 0 | 1 | Штучный (счетный) режим |
| 1 | 0 | Режим суммирования |
| 1 | 1 | Процентный режим |

D6,D7 - всегда равны 0 и зарезервированы для дальнейшего использования.

В настоящее время команды 0dh и 0eh не используются. Команды вводятся в весах и весовых индикаторах во втором полугодии 2011 года.