[image: image1.jpg]N

h7

N4

5
/16




Эталоны чувствительности канавочные «Спрут» модификация 11

ПАСПОРТ
1 НАЗНАЧЕНИЕ
Эталоны чувствительности канавочные «Спрут» модификация 11 предназначены для оценки чувствительности радиографического контроля согласно ГОСТ 7512-82 (ред. 1994 г.).
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[image: image2.png]66765-17




Рисунок 1 - Внешний вид эталонов
Маркировка канавочных эталонов чувствительности «Спрут» произведена отверстиями в соответствии с п. 2.14 ГОСТ 7512-82 (ред. 1994 г.).

Таблица 1 - Технические характеристики 
	Параметр
	Значение

	Глубина канавок, мм
	h1
	0,6-0,05

	
	h2
	0,5-0,05

	
	h3
	0,4-0,05

	
	h4
	0,3-0,05

	
	h5
	0,2-0,05

	
	h6
	0,1-0,05

	Радиус скругления R, мм, не более
	0,1

	Шаг канавок a, мм
	2,5±0,30

	Ширина канавок b, мм
	0,5+0,2

	Ширина эталона с, мм
	10-0,36

	Толщина эталона h, мм
	2-0,1

	Длина эталона L*, мм
	27-0,52

	Материал
	Ст3

	Наличие коррозионностойкого покрытия
	Да

	Температура окружающего воздуха при хранении, °С
	+5 ÷ +40

	Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С
	-40 ÷ +45

	Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %, не более
	80


*Длина L соответствует способу маркировки отверстиями согласно п. 2.14 ГОСТ 7512-82 (ред. 1994 г.).
3 комплект поставки
Таблица 2
	Наименование
	Количество

	Эталон чувствительности канавочный «Спрут»
	10 шт.

	Паспорт
	1 шт.

	Чехол
	1 шт.


4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Оценку чувствительности радиографического контроля с помощью канавочных эталонов чувствительности следует производить согласно ГОСТ 7512-82 (ред. 1994 г.).

4.2 Эталоны следует предохранять от механических повреждений (падений, ударов и т. п.).

4.3 Не допускается эксплуатация эталонов, имеющих механические повреждения или коррозию.
4.4 Эталоны чувствительности канавочные должны храниться в помещении, защищенном от атмосферных осадков, воздух в помещении не должен содержать паров агрессивных газов и веществ.
5 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

5.1 Поверка эталонов чувствительности канавочных «Спрут» производится по методике поверки РТ-МП-3540-445-2016, утвержденной ФБУ «Ростест-Москва».

5.2 Интервал между поверками устанавливается потребителем в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации, но не реже 1 раза в 5 лет.
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Эталоны чувствительности канавочные «Спрут», модификация 11, зав. № __________________ _____________________________________________________________________________________ соответствуют требованиям ГОСТ 7512-82 (ред. 1994 г.), требованиям ТУ 4276-006-96651179-2015 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска ____________________

М.П.

Подпись ________________________
7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие эталонов чувствительности канавочных «Спрут» требованиям ГОСТ 7512-82 (ред. 1994 г.) и ТУ 4276-006-96651179-2015 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты отгрузки Покупателю.
Дата продажи ____________________

Подпись _________________________
8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Отзывы, предложения и рекламации принимаются по адресу: 
603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 3, ООО «Арион».
Телефон / факс: 8 800 511-01-14; (831) 434-96-41

e-mail: xrs@xrs.ru


сайт: арион.рф
2

