Паспорт качества

| Наименование продукта: | Пенетрант Элитест П92 |
| --- | --- |
| Нормативный документ: | ТУ 2499-001-49782089-2015 |
| Номер партии: | 2509920-5 |
| Дата изготовления: | 09/2025 |
| Срок годности: | 09/2030 |
| Изготовитель: | ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород |

Пенетрант Элитест П92 был протестирован на соответствие условиям стандартов:

ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ISO 3452-2:2021, ТУ 2499-001-49782089-2015.

Результаты испытаний:

| Наименование показателя | Метод испытания | Требования | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Чувствительность | ГОСТ 18442-80 п. 4.7.1 | II класс чувствительности | II класс чувствительности |
|  | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.2 | уровень чувствительности 2 (средний) | уровень чувствительности 2 (средний) |
| Внешний вид | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.1 | желтая однородная жидкость | соответствует |
| Плотность | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.3 | 0,908 г/см3 ± 5 % | 0,916 г/см3 |
| Вязкость | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.4 | 6,7 мм2/с ± 10 % | 6,2 мм2/с |
| Точка вспышки | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.5 | ≥ 105 °С | 108 °С |
| Люминесцентная яркость | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.7 | 80 % ± 10 % | 89,2 % |
| Стойкость к ультрафиолетовому облучению | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.8 | соответствие стандарту | соответствует |
| Теплостойкость | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.9 | соответствие стандарту | соответствует |
| Коррозионные свойства | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.11 | соответствие стандарту | соответствует |
| Содержание серы и галогенов | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.12 | < 0,020 % | 0,010 % |

Вывод: пенетрант Элитест П92 соответствует требованиям стандартов:

ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ISO 3452-2:2021, ТУ 2499-001-49782089-2015.

МП