| 8. МЕТОДЫ ПОВЕРКИ МИ 1604-87 «Методические указания. Меры длины концевые плоскопараллельные. Общие требования к методикам поверки»; МИ 2186-92 «Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 3-4-го разрядов и рабочие классов точности 1-5 длиной свыше 100 до 1000 мм. Методика поверки». МИ 2079-90 «ГСИ. Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 3-4-го разрядов и рабочие классов точности 1-5 длиной до 100 мм. Методика поверки»; Межповерочный интервал – 12 месяцев. 9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ Меры длины концевые плоскопараллельные подвергнуты консервации на предприятии-изготовителе в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. Срок защиты без переконсервации – 24 мес. Дата _________________________ 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Изготовитель гарантирует соответствие мер длины концевых плоскопараллельных требованиям ГОСТ 9038-90 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию: - 6 мес — для мер и наборов из стали и для наборов из твердого сплава, включающих в себя меры из стали; -18 мес — для мер и наборов из твердого сплава 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Меры длины концевые плоскопараллельные соответствуют требованиям ГОСТ 9038-90 и признаны годными к эксплуатации. Заводской №_________________________ Дата выпуска _________________________ Изготовитель: ООО ТД «ИТО-Туламаш» Тел. (495) 935-70-95; Сайт: www.itotulamash.ru Email: info@itotulamash.ru |  |  | 92898-24 Паспорт МЕРЫ ДЛИНЫ КОНЦЕВЫЕ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9038-90 Набор №. Класс точности. □ из стали □ из твердого сплава |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. МЕТОДЫ ПОВЕРКИ МИ 1604-87 «Методические указания. Меры длины концевые плоскопараллельные. Общие требования к методикам поверки»; МИ 2186-92 «Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 3-4-го разрядов и рабочие классов точности 1-5 длиной свыше 100 до 1000 мм. Методика поверки». МИ 2079-90 «ГСИ. Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 3-4-го разрядов и рабочие классов точности 1-5 длиной до 100 мм. Методика поверки»; Межповерочный интервал – 12 месяцев. 9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ Меры длины концевые плоскопараллельные подвергнуты консервации на предприятии-изготовителе в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. Срок защиты без переконсервации – 24 мес. Дата _________________________ 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Изготовитель гарантирует соответствие мер длины концевых плоскопараллельных требованиям ГОСТ 9038-90 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию: - 6 мес — для мер и наборов из стали и для наборов из твердого сплава, включающих в себя меры из стали; -18 мес — для мер и наборов из твердого сплава 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Меры длины концевые плоскопараллельные соответствуют требованиям ГОСТ 9038-90 и признаны годными к эксплуатации. Заводской №_________________________ Дата выпуска _________________________ Изготовитель: ООО ТД «ИТО-Туламаш» Тел. (495) 935-70-95; Сайт: www.itotulamash.ru Email: info@itotulamash.ru |  |  | 92898-24 Паспорт МЕРЫ ДЛИНЫ КОНЦЕВЫЕ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9038-90 Набор №. Класс точности. □ из стали □ из твердого сплава |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ Меры длины концевые плоскопараллельные Туламаш предназначены для воспроизведения, хранения и передачи единицы длины в качестве рабочих эталонов 3-го и 4-го разрядов для поверки и калибровки, настройки и градуировки средств измерений линейных размеров, а также средств измерений для настройки и регулировки средств измерений линейных размеров. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные технические характеристики приведены в таблицах 1 и 2. Таблица 1. Номинальные значения длины концевых мер, мм; Допускаемые отклонения. длины от номинального значения, ± мкм для классов точности; от плоскопараллельности, мкм, для классов точности. 1; 2; 3; 1; 2; 3. от 0,5 до 10 вкл.; 0,20; 0,40; 0,80; 0,16; 0,30; 0,30. св. 10 мм до 25 вкл.; 0,30; 0,60; 1,20; 0,16; 0,30; 0,30. св. 25 мм до 50 вкл.; 0,40; 0,80; 1,60; 0,18; 0,30; 0,30. св. 50 мм до 75 вкл.; 0,50; 1,00; 2,00; 0,18; 0,35; 0,40. св. 75 мм до 100 вкл.; 0,60; 1,20; 2,50; 0,20; 0,35; 0,40. св. 100 до 150 вкл.; 0,80; 1,60; 3,00; 0,20; 0,40; 0,40. св. 150 до 200 вкл.; 1,00; 2,00; 4,00; 0,25; 0,40; 0,40. 250; 1,20; 2,40; 5,00; 0,25; 0,45; 0,50. 300; 1,40; 2,80; 6,00; 0,25; 0,50; 0,50. 400; 1,80; 3,60; 7,00; 0,30; 0,50; 0,50. 500; 2,00; 4,00; 8,00; 0,35; 0,60; 0,60. 600; 2,50; 5,00; 10,00; 0,40; 0,70; 0,70. 700; 3,00; 6,00; 11,00; 0,45; 0,70; 0,80. 800; 3,20; 6,50; 13,00; 0,50; 0,80; 0,80. 900; 3,60; 7,00; 14,00; 0,50; 0,90; 0,90. 1000; 4,00; 8,00; 16,00; 0,60; 1,00; 1,00. Примечание - Требования не распространяются на зону шириной 0,5 мм по краям измерительной поверхности, считая от нерабочих поверхностей – для мер номинальной длиной до 0,29 мм включительно и 0,8 мм - для мер номинальной длиной более 0,29 мм. Таблица 2. Разряд концевой меры; Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины при доверительной вероятности 0,99, мкм. 3; 3 ±(0,1+1·L*). 4; 4 ±(0,2+2·L*). * Где L – длина концевой меры, м.. Температурный коэффициент линейного расширения для мер из твердого сплава, мкм - (4.5±1.0)×10⁻⁶ /℃ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Диапазон рабочих температур, ºС от +10 до +30; Относительная влажность воздуха. %, не более 80. |  | 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ Принцип действия концевых мер заключается в передаче единицы длины рабочим эталонам 4-го разряда и средствам измерений линейных размеров согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений длины в диапазоне от 1·10-9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2018 г. № 2840 (с изменениями, внесенными Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.08.2022 г. № 2018). Каждая концевая мера имеет форму прямоугольного параллелепипеда с двумя плоскими взаимно параллельными измерительными поверхностями. Концевые меры имеют высокую износостойкость и обеспечивает хорошую притираемость к стеклянным пластинам и друг к другу. 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ Концевые меры используются по отдельности или в блоках путем притирки нескольких мер вместе. Освободить перед применением необходимые концевые меры от смазки, положив их в авиационный бензин до размягчения смазки. Удалить смазку мягкой хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине, и тщательно вытереть концевые меры чистой салфеткой. Не брать концевые меры непосредственно рукой за измерительные поверхности. Пальцы оставляют на них пятна, вызывающие коррозию. Не пользоваться концевыми мерами для измерения изделий с грубыми и грязными поверхностями. Пыль твердых абразивных материалов (корунда, алмаза и др.) особенно быстро изнашивает измерительную поверхность мер. При эксплуатации концевых мер следить за тем, чтобы меры изнашивались двумя измерительными поверхностями, по возможности равномерно. Для защиты блока концевых мер от износа рекомендуется применять защитные концевые меры. Промыть после применения концевые меры в авиационном бензине, вытереть тщательно салфеткой, покрыть нейтральной смазкой, предохраняющей их от коррозии, и уложить в соответствующие гнезда футляра. 6. КОМПЛЕКТНОСТЬ - набор концевых мер – 1шт.; - футляр - 1 шт.; - паспорт - 1 экз.; 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ Транспортирование и хранение мер длины концевых плоскопараллельных по ГОСТ 13762. Категория хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. |  |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ Меры длины концевые плоскопараллельные Туламаш предназначены для воспроизведения, хранения и передачи единицы длины в качестве рабочих эталонов 3-го и 4-го разрядов для поверки и калибровки, настройки и градуировки средств измерений линейных размеров, а также средств измерений для настройки и регулировки средств измерений линейных размеров. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные технические характеристики приведены в таблицах 1 и 2. Таблица 1. Номинальные значения длины концевых мер, мм; Допускаемые отклонения. длины от номинального значения, ± мкм для классов точности; от плоскопараллельности, мкм, для классов точности. 1; 2; 3; 1; 2; 3. от 0,5 до 10 вкл.; 0,20; 0,40; 0,80; 0,16; 0,30; 0,30. св. 10 мм до 25 вкл.; 0,30; 0,60; 1,20; 0,16; 0,30; 0,30. св. 25 мм до 50 вкл.; 0,40; 0,80; 1,60; 0,18; 0,30; 0,30. св. 50 мм до 75 вкл.; 0,50; 1,00; 2,00; 0,18; 0,35; 0,40. св. 75 мм до 100 вкл.; 0,60; 1,20; 2,50; 0,20; 0,35; 0,40. св. 100 до 150 вкл.; 0,80; 1,60; 3,00; 0,20; 0,40; 0,40. св. 150 до 200 вкл.; 1,00; 2,00; 4,00; 0,25; 0,40; 0,40. 250; 1,20; 2,40; 5,00; 0,25; 0,45; 0,50. 300; 1,40; 2,80; 6,00; 0,25; 0,50; 0,50. 400; 1,80; 3,60; 7,00; 0,30; 0,50; 0,50. 500; 2,00; 4,00; 8,00; 0,35; 0,60; 0,60. 600; 2,50; 5,00; 10,00; 0,40; 0,70; 0,70. 700; 3,00; 6,00; 11,00; 0,45; 0,70; 0,80. 800; 3,20; 6,50; 13,00; 0,50; 0,80; 0,80. 900; 3,60; 7,00; 14,00; 0,50; 0,90; 0,90. 1000; 4,00; 8,00; 16,00; 0,60; 1,00; 1,00. Примечание - Требования не распространяются на зону шириной 0,5 мм по краям измерительной поверхности, считая от нерабочих поверхностей – для мер номинальной длиной до 0,29 мм включительно и 0,8 мм - для мер номинальной длиной более 0,29 мм. Таблица 2. Разряд концевой меры; Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины при доверительной вероятности 0,99, мкм. 3; 3 ±(0,1+1·L*). 4; 4 ±(0,2+2·L*). * Где L – длина концевой меры, м.. Температурный коэффициент линейного расширения для мер из твердого сплава, мкм - (4.5±1.0)×10⁻⁶ /℃ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Диапазон рабочих температур, ºС от +10 до +30; Относительная влажность воздуха. %, не более 80. |  | 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ Принцип действия концевых мер заключается в передаче единицы длины рабочим эталонам 4-го разряда и средствам измерений линейных размеров согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений длины в диапазоне от 1·10-9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2018 г. № 2840 (с изменениями, внесенными Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.08.2022 г. № 2018). Каждая концевая мера имеет форму прямоугольного параллелепипеда с двумя плоскими взаимно параллельными измерительными поверхностями. Концевые меры имеют высокую износостойкость и обеспечивает хорошую притираемость к стеклянным пластинам и друг к другу. 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ Концевые меры используются по отдельности или в блоках путем притирки нескольких мер вместе. Освободить перед применением необходимые концевые меры от смазки, положив их в авиационный бензин до размягчения смазки. Удалить смазку мягкой хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине, и тщательно вытереть концевые меры чистой салфеткой. Не брать концевые меры непосредственно рукой за измерительные поверхности. Пальцы оставляют на них пятна, вызывающие коррозию. Не пользоваться концевыми мерами для измерения изделий с грубыми и грязными поверхностями. Пыль твердых абразивных материалов (корунда, алмаза и др.) особенно быстро изнашивает измерительную поверхность мер. При эксплуатации концевых мер следить за тем, чтобы меры изнашивались двумя измерительными поверхностями, по возможности равномерно. Для защиты блока концевых мер от износа рекомендуется применять защитные концевые меры. Промыть после применения концевые меры в авиационном бензине, вытереть тщательно салфеткой, покрыть нейтральной смазкой, предохраняющей их от коррозии, и уложить в соответствующие гнезда футляра. 6. КОМПЛЕКТНОСТЬ - набор концевых мер – 1шт.; - футляр - 1 шт.; - паспорт - 1 экз.; 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ Транспортирование и хранение мер длины концевых плоскопараллельных по ГОСТ 13762. Категория хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. |  |