ПАСПОРТ

СВЕТИЛЬНИКИ – ОБЛУЧАТЕЛИ СЕРИИ ОБРН

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники – облучатели серии ОБРН предназначены для обеззараживания воздуха в административных, общественных, производственных помещениях и других местах массового пребывания людей.

Светильники-облучатели соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светильники-облучатели рассчитаны для работы с бактерицидными лампами типа Т8 мощностью 15 Вт в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Производительность по потоку – 50 м3 /час.

Класс защиты от поражения электрическим током - I.

Основные технические характеристики

| Наименование | Мощность, Вт | Тип ПРА | Степень защиты | Климатическое исполнение | Класс защиты | Размеры LхBхН/А, мм, не более | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРН 1х15 | 1х15 | ЭмПРА | IP20 | УХЛ4 | I | 527х129х129 /327 | 1,8 |
| ОБРН 2х15 | 2х15 | ЭмПРА | IP20 | УХЛ4 | I | 527х129х129 /327 | 1,8 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник-облучатель, шт. – 1

Упаковка, шт. – 1

Паспорт, шт. – 1

Лампы и стартеры в комплект поставки не входят.

УСТРОЙСТВО

Общий вид светильника-облучателя

Светильник-облучатель состоит из корпуса, основания, боковых крышек, вентилятора, образующие камеру облучения, в котором размещена электрическая схема.

Светильники-облучатели выпускаются с электромагнитными или электронными ПРА.

Схемы включения бактерицидных ламп с электромагнитным ПРА.

Схема включения ламп с электронным ПРА приведена на корпусе электронного ПРА.

Продув воздуха через внутренний объем облучателя обеспечивается вентилятором через вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе. Предусмотрено экранирование лампы от попадания УФ излучения в глаза человека.

ТРЕБОВАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСТНОСТИ

Установку, подключение к сети, ремонт и обслуживание (замену ламп, чистку) производить только при отключенном питании.

Не включать светильник-облучатель без надежного заземления.

По окончании срока службы светильника-облучателя необходима его замена, так как старение изоляции проводов внутреннего монтажа существенно снижает электробезопасность изделий.

При утилизации светильника-облучателя необходимо разделить детали по видам материалов и в установленном порядке сдать на переработку.

Внимание! Газоразрядные лампы, используемые в светильниках, содержат ртуть! Вышедшие из строя лампы подлежат утилизации и обезвреживанию в установленном порядке.

Эксплуатация с неисправными стартерами не допускается.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, УСТАНОВКА

Эксплуатация светильника-облучателя должна осуществляться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

Распакуйте светильник-облучатель и проверьте комплектность.

Снимите боковые крышки, отвернув винты, крепящие ее к корпусу. Отверните винты, крепящие корпус к основанию, проведите провод электропитания через отверстие в основании.

Установите основание светильника-облучателя на несущую поверхность, подсоедините провод электропитания к клеммной колодке, соблюдая полярность.

Установите стартер/стартеры и лампу/лампы.

Закрепите корпус к основанию светильника, установите боковые крышки (с вентиляционными отверстиями) с помощью винтов.

Принцип работы светильника-облучателя основан на обеззараживании воздуха ультрафиолетовым излучением с длиной волны 253,7 нм в процессе протекания его через полость облучателя.

В основании закреплен вентилятор, всасываемый вентилятором обеззараживаемый воздух, выходит через вентиляционные отверстия.

Светильник-облучатель рассчитан на обеззараживании воздуха в помещении в присутствии людей. Облучатель размещают в помещении таким образом, чтобы забор и выброс воздуха осуществлялись беспрепятственно и совпадали с направлениями основных конвекционных потоков (вблизи приборов отопления, оконных и дверных проемов). Облучатель устанавливают на стене вертикально, на высоте 1-1,5 м (нижняя часть корпуса) или горизонтально на высоте 1,5-2 м от пола.

Облучатель обеспечивает продолжительную работу в течении 8 часов.

При эксплуатации светильника следует своевременно заменять неисправные лампы (замена бактерицидной лампы производится после 8000 часов работы) и стартеры.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник соответствует требованиям ТУ 3461-009-12926234-2015 и признан годным к эксплуатации. Светильник сертифицирован.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Светильник должен храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях. В воздухе помещения не должно быть кислотных, щелочных и других примесей, вызывающих коррозию.

Светильник должен транспортироваться железнодорожным транспортом (в крытых вагонах или в универсальных контейнерах) и крытым автотранспортом.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу светильника-облучателя в течение 12 месяцев со дня продажи.

В течении гарантийного срока изготовитель ремонтирует или заменяет светильник облучатель.

Гарантийному ремонту и обмену не подлежат облучатели с механическими повреждениями и нарушением электрической схемы подключения.

Выход ламп и стартеров из строя браком не является.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ТМ ForLed / ООО «Формула Света»

125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 7, корп. 3, кв. 249

Тел.: +7 (495) 229-82-55

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Изделие: |  |
| --- | --- |
| Дата продажи: |  |
| Подпись продавца: | Подпись покупателя: |
| Дата обращения: | Подпись покупателя: |
| Причина обращения: |  |

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон действует только при наличии печати и подписи продавца и покупателя. По вопросам сервисного обслуживания обращаться к организации-продавцу.