
КСК2.4
Назначение прибора
Приборы предназначены для преобразования стандартных сигналов тензодатчиков в унифицированный токовый сигнал 4…20 мА или сигнал напряжения 0-10 В. Конструктивное исполнение — на DIN-рейке.

[bookmark: _GoBack]Работа прибора, очень кратко, основные тезисы.
1. Прибор рассчитан на подключение тензодатчиков по 4-х проводной схеме.
2. Прибор имеет графический OLED дисплей, на который в рабочем режиме выводится измеренное значение веса (или нагрузки тензодатчика) и различные параметры работы прибора, а в режиме настройки на дисплее отображается меню и настраиваемые параметры.
3. Прибор имеет режим юстировки, позволяющий настроить измерительную часть для правильной индикации значений веса.
4. Прибор имеет два отдельных аналоговых выхода с сигналами 0-10В и 4-20мА. Прибор работает либо в режиме 0-10В, либо в режиме 4-20мА. Режим работы прибора выбирается в его меню.
5. Настройка выходных сигналов производится в меню прибора. Для настройки выходов необходимо задать два значения веса, соответствующие нижнему и верхнему значениям выходного сигнала.
6. Напряжение питания прибора: 24В постоянного тока. Допустимые пределы напряжения питания: 12…30 В.
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Вид прибора и габаритный чертеж

[bookmark: Страница 1]Передняя панель прибора
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