	
	


[image: image1.png]Anmapes’

HapexHan fe3nHpekums




«Алмадез - дент»  новое инновационное средство для аспирационных систем и стоматологических инструментов и материалов! 
«Алмадез -дент» (концентрат) – многокомпонентное дезинфицирующее средство с синергизмом действующих веществ, не требующее ротации.
Обладает высокой антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (в т.ч  туберкулеза  M.Terrae), бактерий группы кишечной   палочки, стафилококков, стрептококков и других возбудителей внутрибольничных инфекций), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон (дерматофитий), плесневых грибов особо-опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии.
Предназначено:

   предназначено:

-  для обеззараживания и одновременной очистки аспирационных систем и установок (включая слюноотсасывающие), плевательниц;

- для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, стоматологических инструментов из металла простой конфигурации (в т. ч. кюретки и скейлеры, инструменты для снятия зубных отложений, зонды, зажимы, крючки, эмалевые ножи, и др.), имеющих замковые части (в т. ч. стоматологические щипцы, пинцеты и др.),        каналы или полости, стоматологических ротационных и эндодонтических (боры, дрильборы, шлифовальные диски, дискодержатели, фрезы и т.д.), хирургических инструментов, а также стоматологических материалов (в т. ч. слепков из различных материалов, слепочных ложек, артикуляторов и пр.)  ,ручным способом;
-  для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, этих инструментов и материалов механизированным способом в ультразвуковых установках любого типа, зарегистрированных  в установленном порядке.
Состав:
N,N-бис(3-аминопропил)додециламин (суммарно с щелочными компонентами) - 5,5%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид (суммарно)- 4,5%, неионогенные поверхностно-активные вещества, пеногасящие компоненты 

Преимущества:

- Обладает высокими моющими свойствами, нейтрализует запахи;
- Безопасно- относится к 4 классу токсичности малоопасных веществ, применяется в присутствии людей без использования средств индивидуальной защиты;
- Не портит обрабатываемые объекты и инструменты.
Срок годности средства: 6 лет
Фасовка-

Флакон 1л, Флакон 3л

Приготовление рабочих растворов средства дезинфицирующего  «Алмадез -дент»
	Концентрация рабочего раствора, %
(по препарату)
	Количество средства и воды,     необходимых для приготовления рабочего раствора

	
	1 л
	5 л


	10 л

	
	Средство, мл
	Вода, мл
	Средство, мл
	Вода, мл
	Средство, мл
	Вода,мл

	1,0
	10
	990
	50
	1950
	100
	9900

	2,0
	20
	980
	100
	1900
	200
	9800


Применение средства.

Стоматологические аспирационные системы дезинфицируют и одновременно очищают после окончания работы, прокачивая через систему 1,5-2,0 л рабочего раствора «Алмадез- дент» установленной концентрации. Заполненную раствором систему оставляют на время экспозиции (таблица 2). В это время аспирационную систему не используют. По окончании дезинфекционной выдержки раствор из системы сливают (фильтр при необходимости разбирают, очищают) и промывают проточной питьевой водой в течение не менее 3-х минут. В случае наличия в технической документации к конкретному медицинскому оборудованию рекомендаций (требований) производителя по проведению дезинфекции данного оборудования, эти рекомендации должны соблюдаться.

Дезинфекцию ручным способом, в том числе совмещенную с предстерилизационной очисткой, инструментов для стоматологии (в т. ч. вращающиеся) из металла простой конфигурации, имеющих замковые части, каналы и полости, проводят по режимам таблицы 2. Инструменты после их применения необходимо полностью погружать в рабочий раствор средства, заполняя им все полости и каналы, избегая образования воздушных пробок. Инструменты, имеющие замковые части, погружают в раствор раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора средства в труднодоступные участки изделий в области замка. Разъемные изделия погружают в раствор средства в разобранном виде. Через каналы поочередно прокачивают раствор средства и продувают воздухом с помощью шприца или иного приспособления. Процедуру повторяют несколько раз до полного удаления биогенных загрязнений. Толщина слоя рабочего раствора средства над изделиями должна быть не менее 1 см. Мойку каждого инструмента осуществляют при помощи щеток, марлевых тампонов, салфеток.

После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из емкости и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 3 минут, обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или электроотсоса), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями, затем ополаскивают дистиллированной водой в течение 30 секунд.

Рабочие растворы средства можно применять в пределах одной рабочей смены с момента приготовления, если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора, выпадение осадка и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока. 

 Механизированным способом обработку медицинских изделий и материалов проводят в ультразвуковых установках любого типа, зарегистрированных в установленном порядке. 
           При механизированном способе обработки инструменты размещают в корзине ультразвуковой установки не более чем в два слоя таким образом, чтобы обеспечивался свободный доступ раствора к ним. Мелкие стоматологические инструменты (боры, дрильборы и т.п.) укладывают в один слой в крышку чашки Петри, которую устанавливают в корзину ультразвуковой установки (крышку чашки Петри заполняют раствором средства).

При механизированном способе обработки в моюще-дезинфицирующих машинах раствор используют однократно.
Таблица 2       Режимы дезинфекции, в т. ч. совмещенной с предстерилизационной

очисткой, ручным и механизированным  способами    рабочими растворами  средства дезинфицирующего  «Алмадез- дент»
	Объект

обеззараживания
	Вид инфекции
	Режим 

(концентрация/

экспозиция)
	Количество литров рабочего раствора из 1 л концентрата

	Аспирационные системы и

установки, включая

стоматологические отсасывающие

системы
	Бактериальные (кроме туберкулеза),

вирусные, грибковые (кандидозы) инфекции
	1,0% - 15 мин
	100

	
	
	2,0% - 10 мин
	50

	
	Бактериальные (включая  туберкулез), вегетативные формы анаэробных бактерий,

вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии), инфекции
	1,0% - 60 мин
	100

	
	
	2,0% - 30 мин


	50

	
	Особо опасные инфекции (чума, холера, туляремия)
	1,0% - 15 мин
	100

	
	
	2,0% - 10 мин
	50

	Плевательницы
	Бактериальные (кроме туберкулеза),

вирусные, грибковые (кандидозы) инфекции
	1,0% - 15 мин
	100

	
	
	2,0% - 10 мин
	50

	
	Бактериальные (включая туберкулез),

вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии) инфекции
	1,0% - 60 мин
	100

	
	
	2,0% - 30 мин
	50

	
	Особо опасные инфекции (чума, холера, туляремия)
	1,0% - 15 мин
	100

	
	
	2,0% - 10 мин
	50

	  Инструменты

стоматологические
простой и замковой  конфигурации, материалы, оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы, слепочные ложки
	Бактериальные (кроме туберкулеза),

вирусные, грибковые (кандидозы) инфекции
	1,0% - 15 мин

1,0% - 10 мин *
	100

	
	
	2,0% - 10 мин

2% - 5 мин*
	50

	
	Бактериальные (включая  туберкулез), вегетативные формы анаэробных бактерий,

вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии) инфекции
	1,0% - 60 мин

1% - 40 мин*
	100

	
	
	2,0% - 30 мин

2% - 20 мин*
	50

	
	Особо опасные инфекции (чума, холера, туляремия)
	1,0% - 15 мин

1,0% - 10 мин *
	100

	
	
	2,0% - 10 мин

2% - 5 мин*
	50


* режим механизированной обработки в УЗ мойках
