Паспорт

Манометры показывающие деформационные

серии G30

G30-S-4N-40B-10bar

S114491

A-Flow

Дата производства ____.____.2026

Место печати

_______________ (____________________)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Манометры показывающие деформационные «A-FLOW» G30 предназначены для индустриального применения и могут быть использованы на агрессивные газы или жидкости. Изделия могут быть заполнены глицерином для использования в системах с колебанием давления.

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 83238-21. Знак утверждения типа наносится на циферблат манометра типографским способом и (или) на титульный лист паспорта типографским способом.

—Изделие не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Предприятие-изготовитель: «A FLOW». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: № 288 building, North-Bank Fortune Centre, Xinma Road, Jiangbei District, Ningbo, PRC, Китай. Телефон: +33 (0)3 88 23 70 93 Сайт: a-flow.com.

Уполномоченный представитель на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью "Флюид-Лайн". Место нахождения: 107023, Российская Федерация, г. Москва, улица Большая Семёновская, дом 49, помещение I, этаж 5, комната 16. Телефон: +7 495 984 41 00.  Адрес электронной почты: mail@fluid-line.ru.  Сайт: https://fluid-line.ru/.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1 – Комплект поставки

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Манометр показывающий деформационный | G30-S-4N-40B-10bar | 1 шт. |
| Паспорт | ПС | 1 экз. |

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты производства.

ПОВЕРКА

Поверка осуществляется по МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки».

Межповерочный интервал – 2 года.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия окружающей среды:

- температура окружающей среды от -60 до +60℃;

- относительная влажность до 98%;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

Оптимальный диапазон измерений: ¾ шкалы при постоянном давлении или ⅔ шкалы при переменном давлении.

Если прибор подвергается воздействию пульсирующего давления и (или вибрации), которые вызывают колебания стрелки более 0,1 величины предела допускаемой основной погрешности, следует использовать приборы с гидрозаполнением. При измерении давления кислорода запрещается использовать гидрозаполнение приборов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2 - Метрологические и технические характеристики манометров

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений, бар | от 0 до 10бар |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % от диапазона измерений, класс точности | 2,5 |
| Вариация показаний, %, не более | 2,5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -60℃ до +200℃ |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал окна | Поликарбонат |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Присоединение | NPT 1/4’’ |
| Размер шкалы | D40мм |
| Конфигурация | Штуцер сзади по центру |
| Диаметр корпуса, мм, не более | 109 |
| Ширина корпуса, мм, не более | 68,5 |
| Масса манометров, кг, не более | 2,5 |
| Средний срок службы, лет | 8 |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Манометр показывающий деформационный G30-S-4N-40B-10bar заводской  номер S114491 соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

ПРИМЕР ПОДБОРА ЗАКАЗНОГО КОДА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|  | A | B | H | E | D | D1 | D2 | m | k | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 Ø | 46,8 | 24.7 | 44,5 | 19 | - | - | - | 41 | 67 | 45 |
| 50 Ø | 59,3 | 29.7 | 49,5 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 63 Ø | 68 | 29.8 | 54,5 | 25 | 74 | 88 | 62 | - | - | - |
| 100 Ø | 109 | 35.5 | 74 | 33 | 118 | 131 | 98 | - | - | - |