Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №39153-19 (Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.30.158.А № 72694, Приказ о продлении Федерального агентства по тех. регулированию и метрологии от 04.12.2023
№2593).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Диапазон показаний
	диаметр корпуса

	
	40
	50
	63

	МПа
	
	                 0.6
	

	кгс/см2
	
	
	

	бар
	
	
	


Класс точности 2,5;
Присоединение радиальное; осевое.
Резьба присоединительного штуцера: М12х1,5; G1/8; G1/4, NPT ¼” Степень пылевлагозащищенности: IP40
Специальное исполнение (нужное подчеркнуть): газовый, кислород, пропан, ацетилен.
 Средний срок службы – 10 лет.
КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит: манометр – 1 шт.; паспорт – 1 экз. (при поставке партии однотипных приборов не менее 10 шт. прилагается один паспорт на каждые десять приборов).
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор соответствует требованиям ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры, Общие технические условия» и признан годным к эксплуатации.


Дата продажи 	МП


ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие манометра вышеуказанным требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно ГОСТ 2405-88. Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев с даты продажи. Срок эксплуатации – 10 лет. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты продажи

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка – при температуре от -60ºС до +60ºС и относительной влажности 95% при 35ºС. Хранение – при температуре от -50ºС до +50ºС и относительной влажности 95%.
ОПИСАНИЕ

Принцип действия манометров ДМ основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра. Манометры кислородного исполнения обезжирены.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор применять для измерения давления лишь в среде, для которой он предназначен. При измерении давления кислорода следует использовать приборы только с маркировкой О2 на циферблате. При измерении давления ацетилена следует использовать приборы только с маркировкой С2 Н2 на циферблате.
Прибор нагружать давлением постепенно, не допуская резких скачков давления. Не превышать диапазон измерений.
Манометры предназначены для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях. Эксплуатация допускается при влажности воздуха не более 90% при 35ºС.
Температура окружающего воздуха от -50ºС до +60ºС. Температура измеряемой среды не более +80ºС.
Вибрация не должна превышать частоты 55 Гц и ее амплитуда – не более 0,15 мм.
Если прибор подвергается воздействию переменного давления, следует применять амортизаторы давления (дроссели).
Диапазон измерений рабочего давления оптимальный:
постоянное давление – 3/4 х от конечного значение шкалы; переменное давление – 2/3 х от конечного значение шкалы; кратковременно - конечное значение шкалы;
Прибор следует устанавливать в крепежное отверстие при помощи ключа, затягивая его за штуцер. Запрещается закручивать манометр за корпус.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма «NINGBO YAFU INSTRUMENTS	& METER MANUFACTURE CO., LTD»,
Китай.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ
ООО "Редиус 168", Россия
195277, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4, строение 1,
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[image: ]МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДМ
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
Манометр показывающий тип ДМ зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №39153-19 (Свидетельство Госстандарта об утверждении типа средств измерений ОС.С.30.158.А № 72694 (бланк №034269) от 08.02.2019г.)
Поверка манометров показывающих ДМ производится в соответствии с методикой поверки МИ 2124-90 «Манометры, Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки». Межповерочный интервал - 2 года.
ПАСПОРТ
НАЗНАЧЕНИЕ
Манометры ДМ предназначены для измерения избыточного давления газов, и могут применяться в различных областях экономики.
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