# ВФМ-3 - трехфазный вольтамперфазометр

Описание

Вольтамперфазометр ВФМ-3 предназначен для одновременного измерения действующего значения трех фазных и трех линейных напряжений, силы переменного тока в трех цепях с одновременным вычислением активной, реактивной и полной мощностей в цепи, измерения частоты, угла сдвига фаз между фазными и линейными напряжениями, между токами и напряжениями, а также вывода векторной диаграммы напряжений и токов в трехфазных системах.

Имеет встроенную функцию счётчика электроэнергии.

Прибор может применяться при комплексных испытаниях защит генераторов, трансформаторов, линий, в цепях трансформаторов тока и напряжения, наладке фазочувствительных схем релейной защиты, для проверки правильности подключения счетчиков электроэнергии.

Измерение вольтамперфазометром ВФМ-3

- Uдейств. 3-х фазных и 3-х линейных напряжений, В.

- I в 3-х цепях, А.

- P (Вт), Q (ВАр), S (ВА) мощностей.

- ƒ, Гц.

- φ между Uф и Uл.

- φ между I и U.

Отличительные особенности вольтамперфазометра ВФМ-3

- Самый компактный и легкий (0,3 кг) из современных 3-фазных вольтамперфазометров.

- На 4.3” цветном индикаторе помещаются одновременно все основные результаты измерений, выводится векторная диаграмма.

- Позволяет проверять правильность подключения однофазных и трехфазных счетчиков электроэнергии и отсутствие несанкционированного вмешательства в их работу, благодаря функции подсчета электроэнергии.

- Измерение силы переменного тока в пределах 0…30 А без разрыва цепи. При этом в диапазоне 0…50 мА абсолютная погрешность не превышает ±1 мА.

- Измерение сдвига фаз между напряжением и током, в том числе при токе менее 50 мА. Абсолютная погрешность при токе от 50 мА и более — в пределах ±1 град, при токе 15 мА — не более ±3 град.

- Переноска в сумке осуществляется при соединенных с измерительным блоком проводах. Для перехода в рабочее положение не требуется проводить присоединение разъемов, достаточно просто открыть сумку.

- Межповерочный интервал 2 года.

Комплектация вольтамперфазометра ВФМ-3

- Измерительный прибор с установленными аккумуляторами - 1 шт.

- Токовые клещи с проводами для подключения - 3 шт.

- Щупы типа "крокодил" с проводами для измерения напряжения - 4 шт.

- Блок питания - 1 шт.

- Сумка для переноски прибора и принадлежностей - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.

Дополнительная комплектация вольтамперфазометра ВФМ-3

- Щуп типа "крокодил" с шириной губок 4 мм, 4 шт. (арт. 3201)

- Удлиненный щуп типа "крокодил" длиной 125 мм, 4 шт. (арт. 3202)

- Штыревой щуп, 4 шт. (арт. 3203)

- Удлиненный щуп типа "пинцет" длиной 125 мм, 4 шт. (арт. 3204)

- Удлиненный щуп типа "прокол", 4 шт. (арт. 3205)

- Магнитные щупы диаметром 6,8 мм, 4 шт. (арт. 3206)

Характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерения: |  |
| - действующего значения напряжения переменного тока, В | 0...460 |
| - действующего значения силы переменного тока, А | 0...30 |
| - угла сдвига фаз, град | -180...+180 |
| - активной (реактивной) мощности, Вт (ВАр) | 0...13800 |
| - частоты напряжения и силы переменного тока, Гц | 45...65 |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения: |  |
| - действующего значения напряжения переменного тока | ± [0,2+0,01(Uк /Uи -1)]% |
| - действующего значения силы переменного тока | ± [1+0,005(Iк /Iи -1)]% |
| - частоты напряжения и силы переменного тока | ±0,1% |
| Предел допускаемой погрешности измерения угла сдвига фаз между напряжением и током (при напряжении не менее 30 В и силе тока не менее 100 мА), град | ±1 |
| Входное сопротивление каналов напряжения, MОм, не менее | 1 |
| Максимальный диаметр провода, охватываемого клещами, мм | 8 |
| Определение порядка чередования фаз в трехфазной системе | да |
| Питание от четырех аккумуляторов или элементов питания габарита | АА |
| Время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов емкостью 2500 мАч | 8 часов |
| Масса без принадлежностей, не более | 0,3 кг |
| Масса с принадлежностями | 2,5 кг |
| Габариты прибора, не более | 150х95х34 мм |
| Габариты сумки для переноски, не более | 290х225х250 мм |
| Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях: |  |
| - температура окружающей среды | -20...+55°С |
| - относительная влажность воздуха (без конденсации влаги) | не более 80% при 25°С |
| - атмосферное давление | 84...106,7 кПа |
| Индикация измеренных значений – на экране жидкокристаллического цветного дисплея диагональю 4.3" разрешением | 480х272 пикс. |