ВФМ-3 - трехфазный вольтамперфазометр
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Описание
Вольтамперфазометр ВФМ-3 предназначен для одновременного измерения действующего значения трех фазных и трех линейных напряжений, силы переменного тока в трех цепях с одновременным вычислением активной, реактивной и полной мощностей в цепи, измерения частоты, угла сдвига фаз между фазными и линейными напряжениями, между токами и напряжениями, а также вывода векторной диаграммы напряжений и токов в трехфазных системах.
Имеет встроенную функцию счётчика электроэнергии.
Прибор может применяться при комплексных испытаниях защит генераторов, трансформаторов, линий, в цепях трансформаторов тока и напряжения, наладке фазочувствительных схем релейной защиты, для проверки правильности подключения счетчиков электроэнергии.
Измерение вольтамперфазометром ВФМ-3
· Uдейств. 3-х фазных и 3-х линейных напряжений, В.
· I в 3-х цепях, А.
· P (Вт), Q (ВАр), S (ВА) мощностей.
· ƒ, Гц.
· φ между Uф и Uл.
· φ между I и U.

Отличительные особенности вольтамперфазометра ВФМ-3
· Самый компактный и легкий (0,3 кг) из современных 3-фазных вольтамперфазометров.
· На 4.3” цветном индикаторе помещаются одновременно все основные результаты измерений, выводится векторная диаграмма.
· Позволяет проверять правильность подключения однофазных и трехфазных счетчиков электроэнергии и отсутствие несанкционированного вмешательства в их работу, благодаря функции подсчета электроэнергии.
· Измерение силы переменного тока в пределах 0…30 А без разрыва цепи. При этом в диапазоне 0…50 мА абсолютная погрешность не превышает ±1 мА.
· Измерение сдвига фаз между напряжением и током, в том числе при токе менее 50 мА. Абсолютная погрешность при токе от 50 мА и более — в пределах ±1 град, при токе 15 мА — не более ±3 град.
· Переноска в сумке осуществляется при соединенных с измерительным блоком проводах. Для перехода в рабочее положение не требуется проводить присоединение разъемов, достаточно просто открыть сумку.
· Межповерочный интервал 2 года.

Комплектация вольтамперфазометра ВФМ-3
· Измерительный прибор с установленными аккумуляторами - 1 шт.
· Токовые клещи с проводами для подключения - 3 шт.
· Щупы типа "крокодил" с проводами для измерения напряжения - 4 шт.
· Блок питания - 1 шт.
· Сумка для переноски прибора и принадлежностей - 1 шт.
· Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
Дополнительная комплектация вольтамперфазометра ВФМ-3
· Щуп типа "крокодил" с шириной губок 4 мм, 4 шт. (арт. 3201)
· Удлиненный щуп типа "крокодил" длиной 125 мм, 4 шт. (арт. 3202)
· Штыревой щуп, 4 шт. (арт. 3203)
· Удлиненный щуп типа "пинцет" длиной 125 мм, 4 шт. (арт. 3204)
· Удлиненный щуп типа "прокол", 4 шт. (арт. 3205)
· Магнитные щупы диаметром 6,8 мм, 4 шт. (арт. 3206)

Характеристики

	Параметр
	Значение

	Диапазон измерения:

	- действующего значения напряжения переменного тока, В
	0...460

	- действующего значения силы переменного тока, А
	0...30

	- угла сдвига фаз, град
	-180...+180

	- активной (реактивной) мощности, Вт (ВАр)
	0...13800

	- частоты напряжения и силы переменного тока, Гц
	45...65

	Предел допускаемой относительной погрешности измерения:

	- действующего значения напряжения переменного тока
	± [0,2+0,01(Uк /Uи -1)]%

	- действующего значения силы переменного тока      
	± [1+0,005(Iк /Iи -1)]%

	- частоты напряжения и силы переменного тока      
	±0,1%

	Предел допускаемой погрешности измерения угла сдвига фаз между напряжением и током (при напряжении не менее 30 В и силе тока не менее 100 мА), град    
	±1

	Входное сопротивление каналов напряжения, MОм, не менее    
	1

	Максимальный диаметр провода, охватываемого клещами, мм
	8

	Определение порядка чередования фаз в трехфазной системе
	да

	Питание от четырех аккумуляторов или элементов питания габарита 
	АА

	Время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов емкостью 2500 мАч
	8 часов

	Масса без принадлежностей, не более
	0,3 кг

	Масса с принадлежностями
	2,5 кг

	Габариты прибора, не более
	150х95х34 мм

	Габариты сумки для переноски, не более
	290х225х250 мм

	Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

	- температура окружающей среды
	-20...+55°С

	- относительная влажность воздуха (без конденсации влаги)
	не более 80% при 25°С

	- атмосферное давление
	84...106,7 кПа

	Индикация измеренных значений – на экране жидкокристаллического цветного дисплея диагональю 4.3" разрешением
	480х272 пикс.



