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ИНСТРУКЦИЯ




Чтобы избежать возможного поражения электрическим током или травм, а также возможного повреждения измерительного прибора или испытываемого оборудования, соблюдайте следующие правила:
· Перед использованием измерителя осмотрите корпус. Не используйте измеритель, если он поврежден или корпус (или часть корпуса) удален. Осмотрите на предмет трещин или отсутствующего пластика. Обратите внимание на изоляцию вокруг разъемов.
· Проверьте измеряемые провода на наличие поврежденной изоляции или открытого металла. Проверьте провода на целостность.
· Никогда не превышайте величины перегрузочной способности прибора, указанной в спецификации для каждого диапазона измерения.
· Поворотный переключатель должен быть установлен в правильное положение, и во время измерения не должно производиться никакого переключения диапазона, чтобы предотвратить повреждение измерителя.
· Будьте осторожны, работая при напряжении, превышающем 60 В постоянного тока и 30 В (среднеквадратичное значение), либо 42 В (пиковое значение) переменного тока. Наличие напряжения может привести к удару током.
· Используйте соответствующие клеммы, функции и диапазон для ваших измерений.
· Не используйте и не храните прибор в среде с высокой температурой, влажностью, взрывоопасными, легковоспламеняющимися и сильными магнитными полями. Производительность счетчика может ухудшиться после попадания влаги.
· [image: ]При использовании тестовых проводов держите пальцы за щитками для пальцев.
· Замените батарею, как только появится индикатор. При низком заряде батареи измеритель может выдавать ложные показания, что может привести к поражению электрическим током и травмам.
· При обслуживании измерителя используйте только идентичные электрические характеристики запасных частей.
· Внутренняя схема измерителя не должна быть изменена по желанию, чтобы избежать повреждения измерителя и любой несчастной ситуации.
· Для очистки поверхности измерителя при обслуживании следует использовать мягкую ткань и мягкое моющее средство. Никаких абразивов и растворителей не допускается к использованию для предотвращения коррозии и повреждения поверхности измерителя.
· Счетчик подходит для использования на улице.
· Выключайте питание счетчика, когда он не используется, и вынимайте аккумулятор, когда он не используется в течение длительного времени. Постоянно проверяйте батарею, так как она может протекать, если не используется в течение некоторого времени. При возникновении утечки замените батарею. Утечка батареи приведет к повреждению измерителя.
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1. Клещи-трансформаторы
Измеряют переменный ток, протекающего по проводнику
2. Скоба
Нажмите на скобу и откройте клещи. При отпускании пальца со скобы клещи снова закроются.
3. Переключатель фиксации данных
Кнопка служит для запоминания измеренного значения при измерениях переменных токов и напряжений, постоянных напряжений и частоты.
4. Поворотный переключатель
Используется для выбора функций и диапазонов. Прибор не работает, когда переключатель установлен в положение “OFF”.
5. ЖК дисплей
Показывает текущий режим, данные измерений и т. д.
6. Разъем EXT
Разъем “EXT” используется при подключении измерителя изоляции.
7. Разъем COM
8. Разъем VΩ
9. Петля
Предотвращает соскальзывание инструмента с руки во время использования.

Общие характеристики
Дисплей: ЖК-дисплей
Максимальное показание: 1999 (3½ разряда).
Индикация полярности: автоматическое определение полярности, при отрицательной полярности – знак «-» на дисплее. 
Метод измерений: АЦП двойного интегрирования 
Частота взятия отсчетов: 2 раза в секунду 
Индикация перегрузки: символ «1» на дисплее. 
Условия эксплуатации: 0~40°C, при относительной влажности 
Условия хранения: -10~50°C, при относительной влажности 
Индикатор низкого заряда батареи: [image: ]
Контактная электризация: прим. 4мА 
Размер изделия: 230 x 68 x 37мм. 
Масса нетто изделия: 240г. (с батареей питания). 
Спецификация 
Точность указана для диапазона температур 23±5 оС, влажности до 80 % и сохраняется в течение 1 года после калибровки прибора. 
	
Переменное напряжение
	Диапазон
	Разрешающая способность
	Точность

	1000V
	1V
	±(1.0%+5D)





Защита от перегрузки: 1000V DC или 750V (СКЗ) для всех диапазонов
Электрическая прозвонка
	Диапазон
	Описание

	[image: ]
	Если сопротивление ниже 30Ω±20Ω, прозвучит звуковой сигнал.


Защита от перегрузки: 220V (СКЗ) в течение 15 секунд.

Постоянное напряжение
	Диапазон
	Разрешающая способность
	Точность

	750V
	1V
	±(1.2%+5D)


Чувствительность прибора: Прибор средних значений, калиброван на среднеквадратичное значение синусоидальной волны.
Частотный диапазон: 45Гц ~ 450Гц. 
Защита от перегрузки: 1000V DC или 750V (СКЗ) для всех диапазонов.

Переменный ток (калиброван на СКЗ синусоидальной волны)
	Диапазон
	Разрешающая способность
	Точность

	200A
	100mA
	±(2.5%+13)

	1000A
	1A
	±(2.5%+8) (Для 800А и ниже)

	
	
	Для значений выше 800А: показание только как справочное 


Защита от перегрузки: 1200А в течение 60 секунд. 
Раствор клещей: 2,09” дюйма (53мм).

Проверка изоляции (с опционным измерителем сопротивления изоляции на 500В) 
	Диапазон
	Разрешающая способность
	Точность

	20МΩ
	10МΩ
	±(2%+2)

	2000МΩ
	1МΩ
	±(4%+2) (Для 500МΩ и ниже)

	
	
	±(5%+2) (Свыше 500МΩ)



Сопротивление
	Диапазон
	Разрешающая способность
	Точность

	200Ω
	0.1Ω
	±(1.0%+10D)

	20КΩ
	10Ω
	±(1.0%+4D)


Защита от перегрузки: 220V (СКЗ) в течение 15 секунд.

Инструкция по эксплуатации
Измерение напряжения постоянного и переменного тока. 
• Убедитесь, что кнопка фиксации измерений не нажата. 
• Установить поворотный переключатель в положение, соответствующее диапазону ACA 1000A. Если на индикаторе отображается один или несколько начальных нулей, переключите на диапазон 200A, чтобы улучшить разрешающую способность прибора.
• Чтобы открыть клещи-магнитопровод, нажмите скобу. Зажмите только один провод. При одновременном зажатии двух или трех проводов, произвести измерения невозможно. 
• Прочтите на цифровом дисплее показания величины переменного тока в проводе.

Измерение сопротивления изоляции. 
• Установите поворотный переключатель в положение, соответствующее диапазону 2000MΩ измерителя сопротивления изоляции. В данном состоянии значение, отображаемое на дисплее, нестабильное, это нормальное явление. • Вставьте три вилки типа «банан» измерителя сопротивления изоляции VΩ-COM-EXT в три входных разъема мультиметра VΩ-COM-EXT. 
• Установите переключатель диапазонов измерителя сопротивления изоляции в положение, соответствующее 2000МΩ. 
• Установите выключатель электропитания приставки в положение ON (ВКЛ.). • Отожмите кнопочный переключатель PUSH 500V, загорится красный индикатор 500V (500В). Значение, отображаемое на дисплее мультиметра, соответствует величине сопротивления изоляции. Если это значение меньше 19MΩ, переключите мультиметр и приставку для измерения сопротивления изоляции на диапазон 20MΩ, это поможет повысить точность измерения. 
• Если вы не используете приставку для измерения сопротивления изоляции, установите выключатель электропитания приставки в положение OFF (ВЫКЛ.), извлеките щупы E-L из гнезд, это поможет продлить срок службы батареи питания и предупредить поражение электрическим током.

Измерение напряжения постоянного и переменного тока. 
• Вставьте красный измерительный щуп в разъем «VΩ», а черный щуп – в разъем «COM». 
• Установите переключатель диапазонов в положение, соответствующее необходимому диапазону напряжения. Если измеряемое напряжение заранее неизвестно, установите переключатель на наивысший диапазон, а затем снижайте диапазон до достижения удовлетворительных показаний. 
• Подсоедините щупы к проверяемому устройству или цепи. 
• Включите питание устройства или цепи. Прочтите на цифровом дисплее показания величины измеряемого напряжения вместе с полярностью. 

Измерение сопротивления. 
• Вставьте красный измерительный щуп в разъем «VΩ», а черный щуп – в разъем «COM». 
• Установите переключатель диапазонов в положение, соответствующее необходимому диапазону сопротивления Ω. 
• Если измеряемое сопротивление подключено к схеме, перед выполнением измерения отключите питание схемы и разрядите все электрические конденсаторы. 
• Подключите щупы к измеряемой схеме. • Прочтите на цифровом дисплее показания величины измеряемого сопротивления. 

Звуковая прозвонка. 
• Вставьте красный измерительный щуп в разъем «VΩ», а черный щуп – в разъем «COM». 
• Установите переключатель диапазонов в положение [image: ] . 
• Подсоедините щупы к двум точкам проверяемой схемы. Если сопротивление ниже 30Ω±20Ω, прозвучит звуковой сигнал. 
Замена батареи 
Если на дисплее появляется символ [image: ] , это означает, что батарею необходимо заменить. 


ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
[image: ]

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.
Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия. 
ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: 
https://z3k.ru/service/
[image: qr-code]Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:
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BHUMAHME! He 3anonHeHHbIi rapaHTuitHbiii TanoH — HEAEWCTBUTENEH! 2. TAPAHTUA HE PACMPOCTPAHAETCA:
1. YC/IOBUSI TAPAHTUM: 2.1 TapaHTUiiHble 06A3aTENbCTBA HE PACNPOCTPAHAIOTCA Ha:
1.1 FapaHTUiiHble 06f3aTeNbCTBA PACNPOCTPAHAIOTCA TOABKO Ha NPUHAANEKHOCTH, PACXOAHBIE MaTEpUasbl, U 3aNacHble YacTH,
HeUCNPABHOCTY, BbIABAEHHbIE B TeUYeHMe rapaHTUItHOTO CPOKa U BblLIEAWIME U3 CTPOA BCNCACTBUE HOPMANLHOTO M3HOCA B
06ycIoBAEHHbIE NPOU3BOACTBEHHBIMM aKTOPaMM. npoLiecce IKCNNyaTaLMK 06OPYAOBAHUA, Takue Kak: NPUBOAHBIE
1.2 FapaHTuiiHble 06A3aTeNbCTBA UMEIOT CUAY NPU HANUYUK PEMHU; Pe3uHOBbIE aMOPTU3ATOPbI U BUEPALMOHHBIE Y3/bI
3aNONHEHHOTO FaPaHTMIHOTO TanoHa. [apaHTUIHBI CPOK KpennieHua; crapTep pyuHO#, MydTa LieHTPOBEXHaS, TPaHCNOpTU-
MCYMCAACTCA OT AATHI NPOAANKM TEXHUKN, KOTOPaA GUKCHPYETCA B POBONHbIE KONECa; TON/MBHBIE, MACAAHbIE 1 BO3AYWHbIE GUAb-
rapaHTUAHOM Tanoke. TPbl; CBENM 3aXMUraHNA, TPOC ra3a; 3aTUPOUHbIE Ne3BUA 1 AUCKM,
1.3 FapaHTUA NOKPbIBAET CTOMMOCTb 3aMeHb! AebeKTHBIX YacTel, IMBKHE BaIbl, AMCKM AR PESKA LIBOE, YaLIKH LTMbOSRSLHLIE,
BOCCTAHOB/NIEHME TaKVX YACTEil WM NONYYEHME IKBUBANEHTHBIX 3y6uaTble pesakw; Ha Macna u [CM, a TaK JKe HEMCNpaBHOCTH,
acTell, NP YCNOBMM NPaBUNLHOM SKCNYATALMM B COOTBETCTBIN BOBHUKLUME & PESYILTaTE HECBORBPEMEHHOIO YCTPaHEHMUA
¢ PyKOBOACTBOM N0 3KCNAYaTalu. [leGeKTHON YacTbio (M3aenvem) APYIUX paHee OBHApYIKEHHBIX HeucnpaHocTeil.
cuMTaeTCA YacTb (usaenue), B KOTOPoit 06Hapy»eH 3aBoACKoN 6pak, 2.2 Bnajienely MMWAeTCA Npasa NPOBeAeHUA BECNNATHOMO
CYLECTBOBABLUMIA Ha MOMEHT NOCTaBKM (MPOAAXKK) U BbIABAEHHIN B PEMOHTA U ZJaNbHEILLErO rapaHTUAHOTO OBCAYKMBAHUA AAHHOMO
npouecce 3Kkcnayarauuu. M3A€NMA NPU HANMYUU MEXaHUYECKUX NOBPEKAEHHI AN

1.4 FaparTulikble 06A3ATENbCTBA HE MOKPLIBAIOT YLIEPE,
HaHeceHHbiii Apyromy 060pyA0BaHHI0, paBoTaloLiemy B CONpA-
KEHMM C AGHHBIM M3BEAUEM.

1.5 [apaHTHA He NOKPbIBAET 3anacHble YacTi MM M3aenus,
NOBPEXAEHHbIE BO BPEMA TPaHCNOPTUPOBKH, YCTAHOBKA WA
CaMOCTOATENLHOTO PEMOHTa B POLIECCE HENPABU/IBHOTO
UCNIONb30BAHMA, NEPErpy3KH, HEAOCTATONHO CMa3KM, B pesy-
/IbTaTe HeBbINONHEHA TPE6OBaHMIA UM OWNBOHHOI TPAKTOBKM
PYKOBOACTBA (MHCTPYKUMH) 1O SKCTAYaTaLMM, KOTOPbIE MOTAH
CTaTh NPUUMHON WA YBEAUUUNM NOBPENACHME, ECTU BbLa
U3MEHEHa HACTPOIKA, ECAIM M3AENIME UCTIONBIOBANMCH B LENAX
AN KOTOPOFo OHO HE NpeAHa3HaueHo.

1.6 [aparTuiiHble 06A3ATeNbCTBA HE MOKPLIBAIOT YLIEPE BbI3BaH-
Hbili AefiCTBIEM HENPEOAOAMMOl CUMbI (HecuaCTHBIl Cyuali,
NOKaP, HABORHEHHE, YAAP MOMHUMM U T.1.).

1.7 C MOMeHTa OTrpy3KM TOBapa co CKAaAa NPOAABLA U Nepexo-
A3 NPaB COBCTBEHHOCTH OT POABUA K NOKYNaTeNo, BCE PUCKH
CBA3aHHbIE C TPAHCTIOPTUPOBKOV U NMEPeMelLIeHIEM OTFPyKEHHBIX
T0BPOB B rapaHTUliHble OBA3ATENLCTBA HE BXOAAT.

1.8 MMokynaten AOCTaBAET M3AENME B PEMOHT
CAMOCTOATENbHO ¥ 33 CBOVE CUET, M3AENUE AOMKHO BbiTh B YHCTOM BUAE.

HECAHKLMOHMPOBAHHOTO PEMOHTA, HapyLIEeHUN NPaBIA FKCNAYa-
TaLWK, HECBOEBPEMEHHOTO NPOBEAEHUA PaBOT N0 TeXHUYECKOMY
0BCNYKMBAHMIO Y3N108 U MEXaHU3MOB U3AENMSA, NOBPEMACHWH,
BO3HWKLWX B pe3ynbTaTe NPOAO/IKEHWA 3KCNAyaTauumn o6opyao-
BaHWA Npu 06Hapy)eHUn HegocTaTka macna u ICM.

2.3 1A TeXHUKU MMEIOLLeii B CBOEM COCTaBe ABUraTeNb
BHYTPEHHEro CropaHusa, rapaHTuitHble 06s3aTenbCTea He
AeHCTBYIOT B CReAyIOWMX CAyYanX:

- OTNOXEHMUIt Ha KNanaHax, 3arpA3HEHMA 31eMeHTOB TONAUBHON
cucTembl, 06HapYKeHHA CNeA0B NPUMEHEHWA HEKa eCTBeHHOMo
MAW HECOOTBETCTBYIOWLETO TOM/NBA, MACa U CMA30K, YKa3aHHbIX
8 PYKOBOACTBE N0 KCMAYaTaLMN.

- HaMYMA 33/MPOB, TPELMH B TPYLMXCA Napax ABUraTens u
NI06bIX NONOMOK, BbI3BAHHBIX NEPErPEBOB ABUTATENA, HECNPas-
HOCTM, NOBNEKLIME MeXaHUYecKue AedOpMALM N0 BUHE
Motpe6utens.

- NPUMEHEHMA HEOPUTUHANBHBIX 3ANACHBIX YaCTeli NPU PeMoHTe
WM oBChyMUBaHMUM.

- NH0BbIX U3MEHEHMUiH B KOHCTPYKLMMU M3AENNA.

- NOBpeXAEHMA Y308 U/UNW AeTaneil BcreacTaue Hecobion-
€HUA NPaBILN TPRHCMOPTUPOBKY W/WAW XpaHEHMA.

2.4 CepBMCHbIi LEHTP He HeCeT OTBETCTBEHHOCTH, HY 33 KaKo#
YLLep6 WA yNyLLEHHYIO BbIFOAY B pe3ynbTate AedekTa (6paka)
o6opyaoBaHma.

TAPAHTMIAHbIV CPOK SKCMIYATALWM:
12 KaneHAApHbIX Mecaues uau 1000 MoTo4acos HapaboTKM (B 3aBUCMMOCTH OT TOFO, 4TO HACTYNUT PaHblUE) HAYMHAA C MOMEHTa NPOAANKM.

ToBap Nony4YeH B UCNPABHOM COCTOAHMM, 63 NOBPEKAEHUA, B MONHOM KOMN/IEKTHOCTH, NPOBEPEH B MOEM NMPUCYTCTBUM.
MpeTeH3wii K KauecTBy TOBapa, KOMMNAEKTaLMK, ynakoske, BHewHemy sugy — HE UMEIO.
CyCIlOBMﬁMH rapaumﬁnam OSCBV)KHBEHMH 03HaKOM/IEH U COTnaceH. nannucb noKynarvens_
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